## Zestawienie asortymentowo-ilośc
Załącznik nr 4 do SWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i wymagania dotyczące oferowanego asortymentu.
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz wyrobów medycznych wielokrotnego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/13/2022 OFERUJEMY:
Uwaga: - ilość opakowań należy podać z dokładnością do 1,0 zaokrąglając w górę. - Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą Załącznik nr 4 do SWZ tylko w odniesieniu do Pakietów, w których Wykonawca składa ofertę.
Kolumna ,, Miejsce dostawy "- Wykonawca nie ma obowiązku wypełnienia. Jest to kolumna informacyjna.
Pakiet nr 1
L.p. | Asortyment | jednostka miary | Ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Ochraniacz na buty, j.u. - z folii antypoślizgowej, - niejałowy, - wykończony gumką, - rozmiar uniwersalny, - wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 sztuki. | 1 para | 1300 | [6 empty] | Magazyn Szpitala
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 2
L.p. | Asortyment | jednostka miary | Ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Wapno sodowane klasy medycznej z identyfikatorem zmiany barwy do absorpcji dwutlenku węgla (CO2) - zmieniające kolor w miarę zużycia z białego na fioletowy - wapno sodowane klasy medycznej - skład: wodorotlenek wapnia 93,5%, wodorotlenek sodu 1,5%, bez wodorotlenku potasu - postać: granulat w postaci sferycznej kulek o średnicy 3,5 mm - zawiera składnik zeolit 5%- zmniejszające ryzyko wysuszenia - wapno o wysokiej wydajności chłonności CO2 - wilgotność 13% - stopień pylistości nie przekracza 0,3% - opakowanie karnister 5l/4,5kg | kanister | 6 | [6 empty] | Magazyn Szpitala
2 | Wapno sodowane klasy medycznej z identyfikatorem zmiany barwy do absorpcji . Jednorazowy wkład do aparatu typu Mindray – Drum Spherasorb. -zmieniające kolor w miarę zużyciaz białego na fioletowy, - wapno sodowane klasy medycznej, - skład: wodorotlenek wapnia 93,5%, wodorotlenek sodu 1,5%, bez wodorotlenku potasu , - postać granulat w postaci sferycznej kulek o średnicy 3,5 mm - zawierające składnik zeolit 5% -zmniejszający ryzyko wysuszenia, - wysoka wydajność chłonności CO2, - wilgotność 13% - stopień pylistości nie przekracza 0,3 %, - zasobnik typu 1 kg | zasobnik | 6
3 | Wapno sodowane klasy medycznej z identyfikatorem zmiany barwy do absorpcji dwutlenku węgla (CO2). Wapno Medisorb EX, biały/ fioletowy- wkład kompatybilny / w pełni przetestowany i zatwierdzony do użytku z aparatami seria GE Carestation. Wapno w kształcie krótkich porowatych pałeczek o chłonności około 150 l/kg. Wkład jednorazowy o pojemności 1,2 kg. | wkład | 12
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 3
L.p. | Asortyment | jednostka miary | Ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Pojemniki na wycinki histopatologiczne, niesterylne, j.u. Pojemniki przystosowane do kontaktu z 10% roztworem formaliny, z zakrętką lub z wciskaną pokrywką zapobiegającą wydostaniu się cieczy na zewnątrz. W pojemnikach o pojemności powyżej 1000 ml wymagana rączka ułatwiająca transport. Pojemność: | [8 empty] | Magazyn Szpitala
A | 15 ml | sztuka | 700
B | 30 - 35 ml | sztuka | 500
C | od 100 ml do120 ml | sztuka | 350
D | od 250 ml do 300 ml | sztuka | 280
E | od 500 ml do 550 ml | sztuka | 45
F | od 1000 ml do 1500 ml | sztuka | 45
G | od 2000 ml do 2500 ml | sztuka | 35
H | od 5 000 ml do 5 500 ml | sztuka | 15
I | 9 0000 ml do 10 000 ml | sztuka | 8
Pozostałe wymagania: - załączyć oświadczenie producenta potwierdzające, że pojemniki przystosowane są do kontaktu z 10 % roztworem formaliny, - wymagane próbki oferowanego asortymentu - poz. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f , 1g, 1 h, 1i - po 2 sztuki.
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 4
L.p. | Asortyment | jednostka miary | Ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Maska anestetyczna: - nie zawiera lateksu, - jednorazowa, - mikrobiologicznie czysta, - pakowana pojedynczo, - sztywny korpus maski wykończony miękkim mankietem wokół maski wykonanym z termoplastycznego tworzywa, - znacznik koloru różnicujący rozmiar maski, - rozmiary: 1, 2, 3, 4, 5 - rozmiary do uzgodnienia z Zamawiającym Pozostałe wymagania: Wymagane próbki oferowanego asortymentu – 2 sztuki. | sztuka | 700 | [6 empty] | Magazyn Szpitala
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 5
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Elektrody do badań Holtera z żelem j.u. do badań spoczynkowych i monitorowania w systemie ciągłym. | sztuka | 1100 | [6 empty] | Magazyn Szpitala
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 6
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Pojemnik na zużyty sprzęt j. u. o pojemności 5 litrów. - pojemnik jednorazowego użytku, - okrągłego kształtu, - wykonany z tworzywa sztucznego opornego na przekłucia, podlegającego całkowitej utylizacji, - pojemnik przeznaczony do gromadzenia odpadów medycznych typu: igły, ostrza, kaniule dożylne, - pojemnik z pokrywą główną, zdjętą w chwili dostawy dla Zamawiającego, - pojemnik z pokrywą niemożliwą do zdjęcia po założeniu z chwilą rozpoczęcia użytkowania, - z otworem wrzutowym w pokrywie głównej o średnicy powyżej 2 cm, - otwór wrzutowy z wcięciami umożliwiającymi bezdotykowe zdejmowanie igieł, - etykieta ostrzegawcza „materiał zakaźny” . | sztuka | 200 | [6 empty] | Magazyn Szpitala
2 | Pojemnik na zużyty sprzęt j. u. o pojemności 1 - 1,5 litra. - pojemnik jednorazowego użytku, - okrągłego kształtu, - wykonany z tworzywa sztucznego opornego na przekłucia, podlegającego całkowitej utylizacji, -pojemnik przeznaczony do gromadzenia odpadów medycznych typu: igły, ostrza, kaniule dożylne, - pojemnik z pokrywą główną, zdjętą w chwili dostawy dla Zamawiającego, - pojemnik z pokrywą niemożliwą do zdjęcia po założeniu z chwilą rozpoczęcia użytkowania, - z otworem wrzutowym w pokrywie głównej o średnicy – powyżej 2 cm. - otwór wrzutowy z wcięciami umożliwiającymi bezdotykowe zdejmowanie igieł, - etykieta ostrzegawcza „materiał zakaźny” | sztuka | 800
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 7
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Żel do USG o pojemności 500 ml | sztuka | 10 | [6 empty] | Magazyn Szpitala
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 8
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Szczoteczka do chirurgicznego mycia rąk „sucha”, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 szt. | sztuka | 45 | [6 empty] | Magazyn Szpitala
2 | Szczoteczka do chirurgicznego mycia rąk z 1% - 7% jodyną, jednarozowego użytku, pakowana pojedynczo. Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 szt. | sztuka | 250
3 | Szczoteczka do chirurgicznego mycia rąk z 1% - 7 % chlorheksydyną, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 szt. | sztuka | 250
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 9
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Szyna do palców 230 x 13 wykonana z z plastycznej blachy aluminiowej wyklejanej biała gąbką lateksową. | sztuka | 10 | [6 empty] | Magazyn Szpitala
2 | Szyna do palców 260 x 20 wykonana z z plastycznej blachy aluminiowej wyklejanej biała gąbką lateksową. | sztuka | 10
3 | Szyna do palców 400 x 20 wykonana z z plastycznej blachy aluminiowej wyklejanej biała gąbką lateksową. | sztuka | 80
4 | Szyna do palców 460 x 20 wykonana z z plastycznej blachy aluminiowej wyklejanej biała gąbką lateksową. | sztuka | 130
5 | Szyna do palców 500 x 20 wykonana z z plastycznej blachy aluminiowej wyklejanej biała gąbką lateksową, | sztuka | 35
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 10
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Żelowane elektrody do testów wysiłkowych. | opakowanie = 50 szt | 70 | [6 empty] | Magazyn Szpitala
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 11
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Ostrze uniwersalne kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem CareFusion 5513E surgical Clipper, - jednorazowego użytku, - sterylne, - pakowane pojedynczo | sztuka | 600 | [6 empty] | Magazyn Szpitala
2 | Ostrze do golenia owłosienia głowy kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem CareFusion 5513E surgical Clipper, - jednorazowego użytku, - sterylne, - pakowane pojedynczo. | sztuka | 60
3 | Ostrza do golenia krótkiego zarostu u mężczyzny | sztuka | 60
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 12
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Dreny do ssaka, silikonowe, możliwość ucięcia długości; rozmiary: średnica wewnętrzna/zewnętrzna 5mm/7 mm, 6mm/8mm, 7mm/9 mm - rozmiary do wyboru Zamawiającego | metr | 120 | [6 empty] | Magazyn Szpitala
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 13
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Szkiełka do wymazów cytologicznych z polem do opisu - pakowane po 50 sztuk. | opakowanie = 50 szt. | 5 | [6 empty] | Magazyn Szpitala
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 14
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Nawilżacz powietrza sterylny j.u. - pojemnik z wodą sterylną do nawilżania tlenu w terapii biernej poj. 500 ml ze sterylnym łącznikiem do przepływomierza. | sztuka | 1200 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 15
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Jednorazowy mankiet do szybkich infuzji jest przeznaczony do szybkich wlewów w procedurach inwazyjnego pomiaru ciśnienia oraz autotransfuzji. Stosowany u pojedynczego pacjenta by zapobiegać i kontrolować potencjalne przenoszenie zanieczyszczeń i szpitalnych nabytych infekcji. - wyprodukowany z poliuretanowej laminowanej tkaniny zapewniającej najtrwalszą jakość i dostarczenie maksymalnego ciśnienia, - poziom płynów dobrze widoczny przez tuleję siatki, - zawór bezpieczeństwa eliminujący możliwość nadmiernej inflacji i uwolnienia powietrza przy 300 mmHg, - wyposażony w wydajną ręczną gruszkę z 3- drożnym kurkiem zamykającym zawór powietrza, - wytrwały metalowy wieszak na rękaw, - pojemność 1000 ml - nie zawiera lateksu. Wymagane próbki 1 szt. | sztuka | 15 | [6 empty] | Magazyn Szpitala
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 16
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Łącznik prosty do ssaka Medela 07 71 018 | sztuka | 10 | [6 empty] | Magazyn Szpitala
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 17
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Strzykawki jednorazowego użytku 2ml z rozszerzeniem - tłok w kolorze kontrastującym (czerwony, zielony, biały), - nazwa producenta na korpusie strzykawki, - seria i data ważności na opakowaniu, - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 30000 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Strzykawki jednorazowego użytku 5ml z rozszerzeniem - tłok w kolorze kontrastującym, (czerwony, zielony, biały) - nazwa producenta na korpusie strzykawki, - seria i data ważności na opakowaniu, - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 30000
3 | Strzykawki jednorazowego użytku 10ml z rozszerzeniem - tłok w kolorze kontrastującym, (czerwony, zielony, biały) - nazwa producenta na korpusie strzykawki, - seria i data ważności na opakowaniu, - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 30000
4 | Strzykawki jednorazowego użytku 20 ml z rozszerzeniem - tłok w kolorze kontrastującym, (czerwony, zielony, biały) - nazwa producenta na korpusie strzykawki, - seria i data ważności na opakowaniu, - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 30000
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 18
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Strzykawka bursztynowa jednorazowego użytku 50 ml z rozszerzeniem, do pomp infuzyjnych - podwójne uszczelnienie, - czarna, niezmywalna skala pomiarowa, - zaopatrzona w zabezpieczenie przeciwko wypadaniu tłoka z korpusu, - posiadająca wcięcie na tłoku, - kołnierz stabilizacyjny, - seria i data ważności na opakowaniu. - Zamawiający posiada pompy; AGILIA,GRASEBY, ALARIS, ASCOR, KWAPISZ, INJECTO MAT MC ANGILIA, SP-AITECS. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 10000 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 19
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Strzykawka biała jednorazowego użytku 50 ml z rozszerzeniem, do pomp infuzyjnych - podwójne uszczelnienie, - czarna, niezmywalna skala pomiarowa, - zaopatrzona w zabezpieczenie przeciwko wypadaniu tłoka z korpusu, - posiadająca wcięcie na tłoku, - kołnierz stabilizacyjny, - seria i data ważności na opakowaniu. - Zamawiający posiada pompy; AGILIA,GRASEBY, ALARIS, ASCOR, KWAPISZ, INJECTO MAT MC ANGILIA, SP-AITECS. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 20000 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 20
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Strzykawka 100 ml (Janeta) jednorazowego użytku - pakowana pojedynczo z możliwością aseptycznego otwierania, - seria i data ważności na każdym jednostkowym opakowaniu, - płynny przesuw tłoka z końcówką o prostym (nie skośne) i tępym zakończeniu, - dwie wymienne końcówki umocowane na tłoku, - końcówka do podłączenie cewnika z możliwością zamiany na złącze typu luer – lock. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 1100 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 21
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych: - jałowy, - wolny od ftalanów, - wolny od PVC, - z komorą kroplową przezroczystą (20 kropli = 1ml + (-) 0,1ml ),o długości 55 - 65 mm, wykonaną z elastycznego tworzywa, umożliwiajacego łatwe ustalenie poziomu płynu oraz komfort podłączenia przyrządu, - z filtrem powietrza przeciwbakteryjnym, zabezpieczonym zatyczką, - z zaczepem na dren, - długość drenu min. 150 cm, - z łącznikiem luer – lock z osłonką, - z igłą biorczą ściętą dwupłaszczyznowo, wykonaną z materiału wzmocnionego włóknem szklanym, - na opakowaniu jednostkowym zawarta: seria i data ważnosci, logo producenta, - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 10 sztuk. | sztuka | 35000 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 22
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych: - jałowy, - jednorazowego użytku, - wolny od ftalanów, - komora kroplowa wolna od PVC, - posiadający odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym, - z filtrem krwi, wielkość oczek 190 do 200 mikronometrów, – z łącznikiem luer – lock z osłonką, - z zaciskaczem pozwalającym precyzyjnie dozować lub zatrzymywać przepływ, - z elastyczną komorą kroplową, - długość drenu min. 150 cm, - na opakowaniu jednostkowym zawarta: seria i data ważności, logo producenta, - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 10 sztuk. | sztuka | 1000 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 23
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Aparat do przygotowania i pobierania leków z butelek: - szczelna zatyczka zamyka łącznik ze zintegrowaną zastawką i wbudowanym filtrem bakteryjnym 0,45um, - dołączona zastawka zabezpieczająca przed wyciekaniem po odłączeniu strzykawki, - mały kolec. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 4 sztuki. | sztuka | 6000 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 24
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil – Point, - rozmiary: 22G, 25G, 26G, 27G/90mm - w zestawie z igłą prowadzącą 20 – 22G/38mm, typu Pencil - Point; - powinna posiadać przezroczysty, rowkowany uchwyt, umożliwiający wizualizacje płynu mózgowo-rdzeniowego; - igła sterylna, jednorazowego użytku; Rozmiary do uzgodnienia z Zamawiającym. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 500 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 25
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Igły sterylne, traumatyczne, wizualizacja kolorów zgodnie z wymogami ISO, jednorazowego użytku w rozmiarach: | [8 empty] | Apteka Szpitalna
a | 0,5 x 40 | opak = 100 sztuk | 70
b | 0,6 x 30 | opak = 100 sztuk | 25
c | 0,7 x 30 | opak = 100 sztuk | 75
d | 0,8 x 40 | opak = 100 sztuk | 300
e | 0,9 x 40 | opak = 100 sztuk | 300
f | 1,2 x 40 | opak = 100 sztuk | 300
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 26
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Trzyczęściowa strzykawka typu luer-lock. - stożek luercentrycznie umieszczony, - cylinder przezroczysty wykonany z polipropylenu, umożliwiający wizualizację zawartości, - wyraźne, czytelne oznakowanie skali, - nieścieralna; - płynnie przesuwalny tłok - uszczelniacz tłoka bez lateksu; - pierścień zabezpieczający tłok przed wypadaniem, - logo i typ strzykawki na cylindrze, - strzykawka sterylna, pakowana pojedynczo. Należy dołączyć oświadczenie producenta o możliwości podania cytostatyków. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - po 2 sztuki. w rozmiarach: | [8 empty] | Apteka Szpitalna
a | 10 ml | sztuka | 3000
b | 20 ml | sztuka | 8000
c | 30 ml | sztuka | 300
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 27
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Kaniula obwodowa z PTFE , silikonowa z antyzwrotną zastawką, dodatkowy port iniekcyjny-zabezpieczony samodomykającym się zaworem oraz obrotowym - samodomykajacym się koreczkiem. Oznaczenie producenta kaniuli na korpusie, koreczek w kolorze odpowiadającym międzynarodowemu kodowi rozmiarów, cewnik kontrastujący w RTG ( min. 3 znaczniki radiocieniujące ). Kaniula zapakowana w sztywny, szczelny blister pack. Na opakowaniu kaniuli informacja o materiale z jakiego wykonana jest kaniula, informacja o braku zawartości Latexu, data ważności, parametry kaniuli: rozmiar, średnica zew. długość kaniuli, przepływ, piktogram wskazujący miejsce otwarcia. 24G ( 0,7 x 19 mm), przepływ 20 ml/min. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 1200 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Kaniula obwodowa z PTFE, silikonowa z antyzwrotną zastawką, dodatkowy port iniekcyjny-zabezpieczony samodomykającym się zaworem oraz obrotowym - samodomykającym się koreczkiem. Oznaczenie producenta kaniuli na korpusie, koreczek w kolorze odpowiadającym międzynarodowemu kodowi rozmiarów, cewnik kontrastujący w RTG ( min. 3 znaczniki radiocieniujące ). Kaniula zapakowana w sztywny, szczelny blister pack. Na opakowaniu kaniuli informacja o materiale z jakiego wykonana jest kaniula, informacja o braku zawartości Latexu, data ważności, parametry kaniuli: rozmiar, średnica zew. długość kaniuli, przepływ, piktogram wskazujący miejsce otwarcia. 18G ( 1,3 x 45 mm), przepływ 90 ml/min. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 1200
3 | Kaniula obwodowa z PTFE , silikonowa z antyzwrotną zastawką, dodatkowy port iniekcyjny-zabezpieczony samodomykającym się zaworem oraz obrotowym - samodomykającym się koreczkiem. Oznaczenie producenta kaniuli na korpusie, koreczek w kolorze odpowiadającym międzynarodowemu kodowi rozmiarów, cewnik kontrastujący w RTG ( min. 3 znaczniki radiocieniujące ). Kaniula zapakowana w sztywny, szczelny blister pack. Na opakowaniu kaniuli informacja o materiale z jakiego wykonana jest kaniula, informacja o braku zawartości Latexu ,data ważności , parametry kaniuli: rozmiar, średnica zew. długość kaniuli, przepływ, piktogram wskazujący miejsce otwarcia. 22G ( 0,9 x 25 mm), przepływ 36 ml/min. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 7000
4 | Kaniula obwodowa z PTFE, silikonowa z antyzwrotną zastawką, dodatkowy port iniekcyjny-zabezpieczony samodomykającym się zaworem oraz obrotowym - samodomykającym się koreczkiem. Oznaczenie producenta kaniuli na korpusie, koreczek w kolorze odpowiadającym międzynarodowemu kodowi rozmiarów, cewnik kontrastujący w RTG ( min. 3 znaczniki radiocieniujące ). Kaniula zapakowana w sztywny, szczelny blister pack.Na opakowaniu kaniuli informacja o materiale z jakiego wykonana jest kaniula, informacja o braku zawartości Latexu, data ważności, parametry kaniuli: rozmiar, średnica zew. długość kaniuli, przepływ, piktogram wskazujący miejsce otwarcia. 20G ( 1,1 x 32 mm), przepływ 60 ml/min. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 8000
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 28
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Kaniula do wkłuć obwodowych dożylnych z portem do podawania leków. Igła kaniuli zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrzask na końcu igły, zabezpieczający przed przypadkowym zakłuciem personelu. Kaniula wykonana z poliuretanu posiadająca cztery paski kontrastujące, samozamykający się port, zatyczka z filtrem hydrofobowym, hamująca wypływ krwi. Przezroczysta komora ułatwiająca obserwację płynu, skrzydełka w kolorze identyfikującym rozmiar kaniuli, zintegrowany koreczek Luer-Lock z wewnętrznym trzpieniem nie wystający poza jego zewnętrzne ścianki-pochodzący od producenta kaniul ze względu na kompatybilność 18G (1,3X45) PRZEPŁYW 96ML/MIN. OPAK =50 szt. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 500 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Kaniula do wkłuć obwodowych dożylnych z portem do podawania leków. Igła kaniuli zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrzask na końcu igły, zabezpieczający przed przypadkowym zakłuciem personelu. Kaniula wykonana z poliuretanu posiadająca cztery paski kontrastujące, samozamykający się port, zatyczka z filtrem hydrofobowym, hamująca wypływ krwi. Przezroczysta komora ułatwiająca obserwację płynu, skrzydełka w kolorze identyfikującym rozmiar kaniuli, zintegrowany koreczek Luer-Lock z wewnętrznym trzpieniem nie wystający poza jego zewnętrzne ścianki-pochodzący od producenta kaniul ze względu na kompatybilność 20 G( 1,1 x 33) przepływ 61 ml/min. OPAK= 50 szt. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 2500
3 | Kaniula do wkłuć obwodowych dożylnych z portem do podawania leków. Igła kaniuli zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrzask na końcu igły, zabezpieczający przed przypadkowym zakłuciem personelu.Kaniula wykonana z poliuretanu posiadająca cztery paski kontrastujące, samozamykający się port, zatyczka z filtrem hydrofobowym, hamująca wypływ krwi. Przezroczysta komora ułatwiająca obserwację płynu, skrzydełka w kolorze identyfikującym rozmiar kaniuli, zintegrowany koreczek Luer-Lock z wewnętrznym trzpieniem nie wystający poza jego zewnętrzne ścianki-pochodzący od producenta kaniul ze względu na kompatybilność 22 G( 0,9 x 22) przepływ 36ml/min. OPAK= 50 szt. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 1000
4 | Kaniula do wkłuć obwodowych dożylnych z portem do podawania leków. Igła kaniuli zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrzask na końcu igły, zabezpieczajacy przed przypadkowym zakłuciem personelu. Kaniula wykonana z poliuretanu posiadająca cztery paski kontrastujące, samozamykający się port,zatyczka z filtrem hydrofobowym, hamująca wypływ krwi. Przezroczysta komora ułatwiająca obserwację płynu, skrzydełka w kolorze identyfikującym rozmiar kaniul, zintegrowany koreczek Luer-Lock z wewnętrznym trzpieniem nie wystający poza jego zewnętrzne ścianki-pochodzący od producenta kaniul ze względu na kompatybilność 24G(0,7 x 19) przepływ 22ml/min. OPAK=50 szt - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 1000
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 29
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Opatrunek do mocowania wkłuć centralnych a) Sterylny przezroczysty, b) półprzepuszczalny, c) opatrunek do mocowania cewników centralnych o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, d) podwójny klej na części włókninowej i foliowej, e) wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku, f) ramka ułatwiająca aplikację, g) proste wycięcie na port pionowy, h) zaokrąglone brzegi, i) 2 paski mocujące łatwo odklejalne od opatrunku i cewnika wykonane z mocnej rozciągliwej włókniny, j) metka do oznaczenia, k) przezroczyste okno 8,2 x 6,4 cm, l) odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, m) niepylące, o) nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia z polietylenu, p) Rozmiar 10 x 12 cm. | sztuka | 150 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 30
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Opatrunek do mocowania kaniul tętniczych a) bakteriobójczy opatrunek do mocowania kaniul tętniczych z hydrożelem zawierającym 2% gluconian chlorheksydyny, b) opatrunek sterylny, c) wykonany z folii poliuretanowej ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym kaniulę, d) Hydrożel w rozmiarze 3 x 4 cm, przezierny, absorbujący krew i wydzielinę, e) ramka ułatwiająca aplikację, f) metka do oznaczenia, g) dwa włókninowe paski mocujące, h) odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, i) rozmiar 8,5 x 11,5 cm. | sztuka | 8000 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 31
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Koreczki czerwone do zabezpieczenia płynów infuzyjnych. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 7000 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 32
L.p. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Zestaw do zdejmowania szwów, sterylny, j.u. Zestaw powinien zawierać: 1. tupfery kule - 6 szt.; 2. rękawice niepudrowane roz. M - 1 para; 3. pęseta plastikowa - 1 szt.; 4. stitch cutter nr 11 - 1 szt. Pozostałe wymagania: -na opakowaniach wymagane są dwie samoprzylepne naklejki, zawierające następujące informacje: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy, - zestaw zapakowany w opakowanie typu sztywny blister, umożliwiające wlanie płynu dezynfekcyjnego, Wymagane próbki oferowanego asortymentu – 2 sztuki | zestaw | 90 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 33
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Zgłębnik nosowo - jelitowy do żywienia dojelitowego dietą przemysłową nr 10 - 12 /110 - 150 cm: - z podziałką centymetrową ułatwiającą kontrolę długości wprowadzonego zgłębnika, - sterylny, pakowany pojedynczo, - z prowadnikiem, zagiętym ogonkiem, - linia kontrastująca w promieniach RTG umożliwiającą kontrolę położenia zgłębnika, - wykonany z przezroczystego poliuretanu, - zapewniający pacjentowi komfort podczas żywienia, poprzez dopasowanie się do kształtu przewodu pokarmowego, - koniec bliższy zgłębnika powinien posiadać łącznik umożliwiający połączenie z zestawami do podaży diety przemysłowej, - koniec dalszy zgłębnika powinien posiadać dwa dodatkowe otwory, minimalizujące ryzyko zatkania zgłębnika. | sztuka | 65 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 34
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Igły do punkcji mostka - 16 G, - Ergonomiczny uchwyt motylkowy, - Płynna regulacja długości ostrza w zakresie minimum 7 do 28 mm, - ogranicznik głębokości, - Możliwość biopsji na głębokość do 50 mm, - Łącznik Luer-Lock umożliwiający podłączenie strzykawek o pojemnościach od 5-20ml, - Mandryn ze wskaźnikiem optycznym, uniemożliwiającym jego zamknięcie w odwróconej pozycji (16G x 50 mm) - wymagane próbki oferowanego asortymentu - 1 sztuka. | sztuka | 20 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 35
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Wziernik ginekologiczny. - wykonany z tworzywa sztucznego, - sterylny, - jednorazowego użytku, - pakowany pojedynczo, Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 sztuki. | [8 empty] | Apteka Szpitalna
a | rozmiar S, M | sztuka | 600
b | rozmiar L | sztuka | 400
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 36
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Opaska niealergizująca, identyfikacyjna dla niemowląt, noworodków i dzieci starszych, jednorazowego użytku. - Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 sztuki | sztuka | 800 | [6 empty] | Magazyn Szpitala
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 37
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych jednarozowego użytku: - opaska z identyfikatorem wykonana z polietylenu w kolorze białym posiadająca zatrzask uniemożliwiający przypadkowe rozpięcie opaski, etui z przezroczystej folii, - obwód regulowany. Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 800 | [6 empty] | Magazyn Szpitala
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 38
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Jednorazowy ustnik FDA do alkomatu Mercury Alkovisior | sztuka | 430 | [6 empty] | Magazyn Szpitala
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 39
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Kateter do podawania tlenu z końcówką donosową dwudrożną typ „wąsy” dla dorosłych i dla dzieci: pakowana w folię pojedynczo, mikrobiologicznie czysty - wykonany z miękkiego tworzywa, - posiadający anatomicznie wygięte końcówki donosowe z możliwością regulacji, - nie powodujący odparzeń przegrody nosowej, - nie zawiera lateksu, - długość min. 200 cm, Ilości w/w rozmiarów do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymagane próbki oferowanego asortymentu – 2 sztuki. | sztuka | 2400 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 40
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Maska do tlenu z drenem w rozmiarze dla dorosłych i dla dzieci: - pakowana w folię pojedynczo, mikrobiologicznie czysta, zacisk nosowy regulowany, anatomiczny kształt, pasek do mocowania maski, nie zawierający latexu, - dorośli: przewód tlenowy - odporny na zagięcie, długość min. 200 cm, Ilości w/w rozmiarów do uzgodnienia z Zamawiającym. - Wymagane próbki oferowanego asortymentu – 2 sztuki. | sztuka | 1100 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 41
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Filtr elektrostatyczny, o skuteczności przeciwbakteryjnej ≥ 99,9998 % , p/wirusowej ≥ 99,999 %, skuteczność filtracji względem NaCl ≥ 97,416 % z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 33 mg H20 przy VT=500 ml, utrata wilgotności 6 mg H2O / l przy VT 500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 51 ml, opory przepływu 2,7 cm H20 przy 60 l/min (1,2 cm H20 przy 30 l/min), objętość oddechowa Vt 150-1200 ml, waga 28 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym. | sztuka | 5300 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych. Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z jednomembranowym wkładem wykonanym z pianki, z portem tlenowym ze stożkową końcówką , z samodomykającym się portem do odsysania o średnicy 15 mm, skuteczność nawilżania 24 mg H2O przy Vt 500ml, utrata wilgotności 13,5 mg H2O przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 16 ml, opór przepływu 0,2 cm H20 przy przepływie 60 l/min, przeznaczony od objętości oddechowej Vt 60 ml (maksymalna objętość oddechowa Vt 1000 ml), waga 6 g, biologicznie czysty. | sztuka | 1300
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 42
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Łopatka światłowodowa do laryngoskopu - typ łopatki Macintosh, - metalowa, jednorazowa, pakowana pojedynczo, - kompatybilna z rękojeściami światłowodowymi (zielony standard), - z zatrzaskiem gwarantującym bezproblemowe użycie, - rozmiar łopatki do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymagane próbki oferowanego asortymentu – 2 sztuki. | sztuka | 1100 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 43
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Rurka intubacyjna: - zbrojona z mankietem uszczelniającym, - w komlecie prowadnica, - jednorazowego użytku, - sterylna, - pakowana pojedynczo, - rozmiar : 6,5; 7,0; 7,5; 8,0, - wymagane próbki oferowanego produktu - 2 sztuki. | sztuka | 550 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 44
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Układy oddechowe do aparatu do znieczulenia: układ oddechowy jednorazowy, produkt mikrobiologicznie czysty lub sterylny, pakowany pojedynczo, części obwodu: obwód jednorurowy z rurą dzieloną membraną zapewniającą wymianę termiczną, długość rur: 270 - 290 cm, rura dodatkowa o dł. 150 - 180 cm z workiem oddechowym o pojemnosci 2 l. Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 szt. | sztuka | 250 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 45
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Kateter do odsysania górnych dróg oddechowych dł. min. 200 cm. Z zakończeniem typu lejek i łącznikiem schodkowym, kompatybilny z cewnikiem do odsysania górnych dróg oddechowych; sterylny, pakowany pojedynczo. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 1400 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 46
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Kateter do odsysania górnych dróg oddechowych. Standardowy cewnik jednorazowego użytku, sterylny, służący do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych. Cewniki do odsysania mają być wyposażone w kod barwny. Cewnik z atraumatyczną końcówką (chroniący przed podrażnieniem ) okrągły otwór końcowy, otwory odbarczające zakończenie cewnika atraumtyczne z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi o łącznej powierzchni mniejszej od powierzchni otworu centralnego. Cewnik wykonany z materiału medycznego o ,,zmrożonej" powierzchni . Rozmiary: 18F ( 50 - 60 cm ). cewnik z numerycznym i barwnym oznaczeniem rozmiaru na konektorze, z wewnętrznym schodkowaniem ( karbowaniem ) konektora. Cewniki bez kontroli ssania. Wymagane próbki oferowanego asortymentu – 2 sztuki. | sztuka | 5000 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 47
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Zestaw do zakładania wkłucia centralnego - zestaw powinien być zapakowany w rękaw papier-folia, - serweta powinna być wykonana z włókniny dwuwarstwowej (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze min.50g/m2, - wymagana dokumentacja: potwierdzenie zgodność oferowanego wyrobu z normą EN 13 795: 1,2,3, - na opakowaniach wymagane są co najmniej dwie samoprzylepne naklejki, zawierające następujące informacje: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy, -wymagane próbki oferowanego asortymentu- 1 sztuka Skład zestawu: 1 x fartuch chirurgiczny rozmiar L 1 x serweta dedykowana do wkłucia centralnego 100 x 140 cm z otworem 9cm i wolią wokół otworu , perforacja do rozdarcia serwety po założeniu cewnika 3 x gąbka do dezynfekcji z uchwytem 1 x pojemnik plastikowy do zapakowania zestawu 20 x 15 x 4 cm 1 x pojemnik plastikowy 120 ml 10 x kompres z włókniny 10 x 10 cm , 4 warstwy 1 x mini skalpel rozmiar 11 1 x czepek włókninowy chirurgiczny 1 x Opatrunek poliuretanowy 10 x 11,5 cm 5 x kompres z włókniny 5 x 5 cm 1 x maska chirurgiczna na gumki 1 x plastikowa pęseta kolor zielony 2 x strzykawka 10 ml nożyczki ze stali- 1 szt. 1 x igła 25 G 1 x igła 19 G 1 x serweta nieprzylepna 75 x 90 cm ( owinięcie zestawu ) 1 x serweta pomocniczax3x nieprzylepna 75 x 90 cm. | sztuka | 300 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | ZESTAW DO WKŁUCIA CENTRALNEGO -Trzyświatłowy cewnik wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu , prowadnik typu J w podajniku, umożliwiający wprowadzenie kciukiem , cewnik widoczny w Rtg,o rozmiarze 7,5 Fr długość 20 cm, kanały 14/18/18 G Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, skalpel, igła 18G x 70mm, kaniula 18G 64mm, rozszerzacz, dodatkowe skrzydełka mocujące, trzy korki z membrana do dodatkowych wstrzyknięć. | sztuka | 80
3 | ZESTAW DO WKŁUCIA CENTRALNEGO - Czteroświatłowy cewnik wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu , prowadnik typu J w podajniku, umożliwiający wprowadzenie kciukiem , cewnik widoczny w Rtg,o rozmiarze 8,5 Fr długość 20 cm, kanały 16/14/18/18 G Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, skalpel, igła 18G x 70mm, kaniula 18G 64mm, rozszerzacz, dodatkowe skrzydełka mocujące, cztery korki z membrana do dodatkowych wstrzyknięć. | sztuka | 140
4 | ZESTAW DO WKŁUCIA CENTRALNEGO -Pięcioświatłowy cewnik wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu , prowadnik typu J w podajniku, umożliwiający wprowadzenie kciukiem , cewnik widoczny w Rtg,o rozmiarze 9,5 Fr długość 20 cm, kanały 16/14/18/18/18 G Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, skalpel, igła 18G x 70mm, kaniula 18G 64mm, rozszerzacz, dodatkowe skrzydełka mocujące, pięć korków z membrana do dodatkowych wstrzyknięć. | sztuka | 28
5 | ZESTAW DO WKŁUCIA CENTRALNEGO ANTYBAKTERYJNY -Trzyświatłowy cewnik wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu ipregnowanego aktywnym srebrem – technologia Agion – stanowi skuteczne zabezpieczenie przeciw działaniu gram-dodatnich, gram-ujemnych bakterii oraz grzybów. Zestaw zawiera: , prowadnik typu J w podajniku, umożliwiający wprowadzenie kciukiem , cewnik widoczny w Rtg,o rozmiarze 7,5 Fr długość 20 cm, kanały 14/18/18 G Oznaczony jako cewnik wysokiego ciśnienia, wytrzymuje ciśnienie 10bar, linia dystalna oznaczona"max 150 psi / 10 bar strzykawkę 5ml, skalpel, igła 18G x 70mm, kaniula 18G 64mm, rozszerzacz, dodatkowe skrzydełka mocujące, trzy korki z membrana do dodatkowych wstrzyknięć. | sztuka | 28
6 | ZESTAW DO WKŁUCIA CENTRALNEGO ANTYBAKTERYJNY - Czterowiatłowy cewnik i.v. wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu ipregnowanego aktywnym srebrem – technologia Agion – stanowi skuteczne zabezpieczenie przeciw działaniu gram-dodatnich, gram-ujemnych bakterii oraz grzybów. Zestaw zawiera: prowadnik typu J , cewnik widoczny w Rtg, o rozmiarze 8,5F i długości 20 cm. Kanały 16x14x18x18G. Oznaczony jako cewnik wysokiego ciśnienia, wytrzymuje ciśnienie 10bar, linia dystalna oznaczona"max 150 psi / 10 bar, strzykawka 5ml, skalpel, igła 18G x 70mm, kaniula 18G 64mm, rozszerzacz, dodatkowe skrzydełka mocujące, cztery korki z membrana do dodatkowych wstrzyknięć. | sztuka | 80
7 | ZESTAW DO WKŁUCIA CENTRALNEGO ANTYBAKTERYJNY -Pięcioświatłowy cewnik wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu ipregnowanego aktywnym srebrem – technologia Agion – stanowi skuteczne zabezpieczenie przeciw działaniu gram-dodatnich, gram-ujemnych bakterii oraz grzybów. Zestaw zawiera: prowadnik typu J w podajniku, umożliwiający wprowadzenie kciukiem , cewnik widoczny w Rtg,o rozmiarze 9,5 Fr długość 20 cm, kanały 16/14/18/18/18 G Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, skalpel, igła 18G x 70mm, kaniula 18G 64mm, rozszerzacz, dodatkowe skrzydełka mocujące, pięć korków z membrana do dodatkowych wstrzyknięć. | sztuka | 28
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 48
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Zamknięty system bezigłowy z zerowym wypływem wstecznym płynu, przeznaczony do użytku ze wszystkimi urządzeniami do terapii dożylnej i dotętniczej, w zestawie: - silikonową łatwą do dezynfekcji membranę (dezynfekcja przed i po użyciu), która zamyka się automatycznie po odłączeniu strzykawki lub przewodu do infuzji, ma prosty tor przepływu, oraz podzielną membranę typu Split septum, - odporny na wszelkie emulsje tłuszczowe, lekarstwa oraz antyseptyki, jest odporny na ciśnienie do 350 psi, posiada przepływ 170 ml/min, objętość wypełnienia do 0,02ml. Może być używany przez 7 dni lub 360 użyć (720 aktywacji), - umieszczony w sztywnym bezdotykowym aplikatorze chroniącym membrane przed dotykiem, - pakowany pojedynczo, sterylny, wolny od lateksu i części metalowych. | sztuka | 1750 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 49
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Ustniki z regulowaną gumką mocującą do gastroskopii; zastosowanie: Gastroskopia, ECPW, badania bronchofiberoskopowe, j.u.; odporne na przegryzienie; - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 180 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 50
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
I. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym: - wykonana z medycznego PCV/PVC nie zawierającego lateksu, - wykonana z materiału przezroczystego lub półprzezroczystego, - silikonowana lub pcv silikonowany, -wyoblona krawędź otworu końcowego, - zaopatrzona w zaokrąglony otwór Murphy`ego, - mankiet niskociśnieniowy w kształcie "łezki", - balonik kontrolny z zaworem bezzwrotnym, - oznakowanie rozmiaru i długości na rurce, - linia rtg określająca położenie rurki, - w komplecie łącznik standardowy 15 mm, -sterylna, - pakowana pojedynczo, w rozmiarach: | [8 empty] | Apteka Szpitalna
1 | Nr 10 | sztuka | 30
2 | Nr 9,5 | sztuka | 30
3 | Nr 9,0 | sztuka | 80
4 | Nr 8,5 | sztuka | 80
5 | Nr 8,0 | sztuka | 80
6 | Nr 7,5 | sztuka | 80
7 | Nr 7,0 | sztuka | 95
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 51
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Rurka ustno – gardłowa typu Guedel Nr 000 – 4 wykonana z medycznego PVC nie zawierającego lateksu lub z polietylenu, wykonana z materiału przezroczystego lub półprzezroczystego, wyoblona krawędź, blokada przeciw zagryzieniu, oznakowanie rozmiaru na rurce, jałowa lub mikrobiologicznie czysta, pakowana pojedynczo, rozmiar zróżnicowany kolorem, Pozostałe wymagania: Ilość poszczególnych rozmiarów do uzgodnienia z Zamawiającym - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 250 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 52
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Resuscytator dla dorosłych jednorazowego użytku W skład zestawu wchodzą: 2 maski, dren tlenowy i rezerwuar tlenowy. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Objętość worka 1600 ml. Pojemności rezerwuaru tlenowego – 2500 ml. Limit ciśnienia– 60 cm H2O. Maski: 4 (objętość martwej przestrzeni 149 ml +/- 1 ml) i 5 (188 ml +/- 1 ml). | sztuka | 120 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 53
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Elektroda stymulacji zewnętrznej do defibrylatora Philips EFFICIA DFM 100 dla dorosłych. | opakowanie = 2 szt. | 8 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 54
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Ustnik dla dorosłych do spirometrii, do aparatu abc Pneumo 2000 RS - papierowy, - jednorazowego użytku, - mikrobiologicznie czysty, - pakowany pojedynczo, - średnica mierzona na zewnątrz ustnika min. 30 mm. - Wymagane próbki oferowanego asortymentu – 2 szt. | sztuka | 1250 | [6 empty] | Magazyn Szpitala
2 | Pneumotachograf dPP do spirometru abc Pneumo 2000 RS - plastikowy, - jednorazowego użytku, - mikrobiologicznie czysty, - pakowany pojedynczo, - kompatybilny z ustnikami do aparatu abc Pneumo 2000RS, - średnica otworu z kołnierzem mierzona wewnątrz 30 mm, średnica otworu bez kołnierza mierzona wewnątrz 28 mm. - Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 szt. | sztuka | 1150
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 55
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Filtr do badań spirometrycznych przeznaczony do spirometru Pneumo RS 2000. - filtr kompatybilny ze spirometrem Pneumo RS, - pakowany pojedynczo, - mikrobiologicznie czysty, - jednorazowego użytku, - filtr nie może powodować zaburzeń przepływu ani stwarzać oporu podczas normalnego oddechu pacjenta, - ma chronić spirometr przed skażeniem i pacjenta przed skutkami krzyżowego zakażenia | sztuka | 1050 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 56
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Igła do nakłuć lędźwiowych sterylne j.u , traumatyczne wizualizacja kolorów zgodnie z wymogami ISO, w rozmiarach: | [8 empty] | Apteka Szpitalna
a | rozmiar 0,9 x 90 | sztuka | 70
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 57
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Butelka do odsysania ran, pojemność 250 ml, - sterylna, - płaska, - pakowana pojedynczo. | sztuka | 800 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 58
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Kateter do odsysania pola operacyjnego, rozmiar 27F, - sterylny, pakowany pojedynczo, - z dwustronnym zakończeniem typu lejek, - z końcówką typu YANCAUER - 7,5 x 5,0 x 250 mm, - dostępny w wersjach z kontrolą siły ssania i bez kontroli, - o długości min. 200 cm, Wersja katetera do uzgodnienia z Zamawiającym. | sztuka | 630 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 59
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Szpatułka laryngologiczna drewniana jałowa, pakowa pojedynczo. | Opakowanie = 100 szt | 4 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Pakiet nr 60
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Zgłębnik żołądkowy dł. 1250 mm, rozmiar: 10, 12, 14, 16,18, 20, jednorazowego użytku. Pozostałe wymagania: - wolny od PVC, - sterylny, - pakowany pojedynczo, - posiada pasek kontrastujący w RTG, Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 250 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO