Załącznik nr 1 do SIWZ

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – ILOŚCIOWE

PAKIET  1

Przeznaczenie, miejsce montażu i uruchomienia:

- Pododdział Onkologii - 5 szt.;

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa infuzyjna objętościowa | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane poz. 1 - Pompa infuzyjna objętościowa

POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA

| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Wymagania | - Parametr oceniany | - Wartość oferowana/ podać stronę z oferty na potwierdzenie oferowanego para - metru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu | TAK |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | TAK |  |  |
|  | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF | TAK |  |  |
|  | Wymagania podstawowe |  |  |  |
|  | Pompa objętościowa do podawania dożylnego i dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min.8 godz. przy przepływie 125 ml/godz. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny | TAK |  |  |
|  | Masa pompy wraz z uchwytem mocującym oraz transportowym ≤2 kg | TAK |  |  |
|  | Automatyczne zabezpieczenie przed swobodnym przepływem podczas otwarcia drzwiczek pompy | TAK |  |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK |  |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK |  |  |
|  | Ręczne (nieautomatyczne) zamykanie drzwiczek | TAK |  |  |
|  | Funkcja programowania infuzji bez założonego drenu – przygotowanie pompy na przyjście pacjenta | TAK |  |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  |  |
|  | Zakres szybkości infuzji 0,1 do 1500 ml/godz. | TAK |  |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |  |
|  | Bolus podawany na żądanie, w dowolnym momencie infuzji. | TAK |  |  |
|  | Regulacja szybkości podaży bolusa 50 – 1500 ml/h | TAK |  |  |
|  | Dokładność pompy +/- 5% | TAK |  |  |
|  | Auto-test uruchamiany automatycznie po założeniu drenu sprawdzający prawidłową pracę pompy w połączeniu z weryfikacją założenia zestawu infuzyjnego – eliminacja ryzyka niekontrolowanego przepływu | TAK/NIE | Tak -10 PKT. Nie - 0 pkt. |  |
|  | Praca w oparciu o dedykowane linie infuzyjne wyposażone w zastawkę silikonową, nie posiadające w swoim składzie lateksu oraz DEHP | TAK |  |  |
|  | Wszystkie zestawy współpracujące z pompą wyposażone są w automatycznie blokowany zacisk, zapobiegający swobodnemu przepływowi po otwarciu drzwiczek pompy oraz zacisk rolkowy na drenie | TAK |  |  |
|  | Mechanizm nie wywołujący hemolizy – dedykowane dreny do transfuzji oraz podaży leków krwiopochodnych | TAK |  |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK |  |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 168 godzin. | TAK |  |  |
|  | Ostrzeżenie przekroczenia czasu pracy założonego zestawu może być aktywowane i nastawione w zakresie od 1 minuty do 96 godzin | TAK |  |  |
|  | Ciągły pomiar i wizualizacja ciśnienia w linii za pomocą piktogramu | TAK |  |  |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 16 poziomów | TAK |  |  |
|  | Funkcja KVO | TAK |  |  |
|  | Zróżnicowana prędkość KVO programowana przez użytkownika w zakresie od 1 do 20 ml/h | TAK |  |  |
|  | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godziny. | TAK |  |  |
|  | Automatyczne wznowienie infuzji po pauzie – opóźniony start | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie okluzji programowane w zakresie od 50 – 750 mmHg | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik pracy pompy widoczny z min. 4 metrów | TAK |  |  |
|  | Rejestr zdarzeń min. 1500 – zdarzenia zapisywane w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | TAK |  |  |
|  | Funkcja wykrywania powietrza w linii z możliwością programowania rozmiaru wykrywanego pęcherzyka lub skumulowanego powietrza zmierzonego w ciągu 15 minut | TAK |  |  |
|  | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) | TAK |  |  |
|  | Alarmy i ostrzeżenia |  |  |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |  |
|  | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | TAK |  |  |
|  | Alarm okluzji z sygnalizacją miejsca wystąpienia okluzji (przed lub za pompą) | TAK |  |  |
|  | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | TAK |  |  |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK |  |  |
|  | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK |  |  |
|  | Alarm braku lub źle założonego zestawu infuzyjnego | TAK |  |  |
|  | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. | TAK |  |  |
|  | Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością zaprogramowania czasu przed końcem infuzji, w którym pojawi się alarm | TAK |  |  |
|  | Alarm powietrza w linii | TAK |  |  |
|  | Pozostałe |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
|  | - Możliwość transmisji danych - z pompy, możliwość połączenia w sieć - z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą | TAK |  |  |
|  | - Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 lub 3 sztuki bez użycia dodatkowych elementów | TAK |  |  |
|  | zestaw do cytostatyków - nie zawierający cząsteczek PCV.DEHP i lateksu - długość zestawu- 290 cm, objętość napełniania- 26 ml - przezroczysta komora kroplowa- długość 65 mm - igła biorcza z odpowietrznikiem - wlot powietrza z filtrem antybakteryjnym i zatyczką - rolkowy regulator przepływu - filtr 0,2 mikro milimetra antybakteryjny i blokujący powietrze z portem bezigłowym - kompatybilny z oferowaną pompą przepływową pakowany pojedynczo. Ilość 10 opakowań | TAK |  |  |
|  | - Gwarancja min.36 miesięcy. | TAK |  |  |

*Załącznik nr 1 do Pakietu 1 zawiera wymagany zestaw do cytostatyków.

PAKIET  2

Przeznaczenie, miejsce montażu i uruchomienia:

- Oddział Rehabilitacyjny - 1 szt.;

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parapodium dynamiczne | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane poz. 1 – Parapodium dynamiczne

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana i nr stron oferty potwierdzające spełnienie parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie ma umożliwiać lokomocję pacjenta (poprzez balans tułowiem). | - TAK |  |
| 2 | Dobra stabilizacja przednia i boczna tułowia, | TAK |  |
| 3 | Elementy płozowe z platformami przyśrodkowymi dla umieszczenia stóp i z pasami stabilizującymi (dolny tylny punkt podparcia). | TAK |  |
| 4 | Obejmy kolanowe przednie zapewniające stabilizację kończyn dolnych z możliwością ustawienia wysokości (środkowy punkt podparcia), | TAK |  |
| 5 | Otwierany od tyłu pas biodrowy z bezawaryjnym zapięciem, łatwym i prostym do obsługi (górny tylny i przedni punkt podparcia), | TAK |  |
| 6 | Dodatkowe poduszki boczne. | TAK |  |
| 7 | Dodatkowy pas stabilizujący tułów. | TAK |  |
| 8 | Regulacja wysokości, szerokości i środka ciężkości urządzenia, możliwość dostosowania urządzenia do potrzeb i stanu funkcjonalnego pacjenta, | TAK |  |
| 9 | Uchwyty do rąk regulowaną wysokością ( możliwość ustabilizowania nadgarstków np. uchwytami rzepowymi). | TAK |  |
| 10 | Wzrost pacjenta do 185 cm. | - TAK, podać |  |
| 11 | Waga pacjenta do 90 kg. | TAK |  |
| 12 | Obicie wykonane z materiału umożliwiającego łatwą i szybką dezynfekcję. | TAK |  |
| 13 | Okres gwarancji 36 miesięcy | TAK |  |

PAKIET  3

Przeznaczenie, miejsce montażu i uruchomienia:

- Oddział Rehabilitacyjny - 1 szt.;

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do masażu uciskowego 12 komorowy z mankietami | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane poz. 1 - Aparat do masażu pneumatycznego 12 – sto sekwencyjnego (12 - kanałowy aparat do masażu uciskowego)

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana i nr stron oferty potwierdzające spełnienie parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obsługiwana liczba komór: 12 w pojedynczym mankiecie na kończyny górne i dolne (prawy i lewy), 2 mankiety na kończyny górne i 4 mankiety na kończyny dolne | tak |  |
| 2. | Aparat umożliwiający drenaż limfatyczny, masaż klasyczny i rewersyjny, opcja masażu pulsacyjnego. | tak |  |
| 3. | Algorytm przeznaczony do drenażu limfatycznego, którego przebieg jest zgodny z techniką manualnego drenażu limfatycznego (MDL) wg E.Voddera. | tak |  |
| 4. | Gotowe sekwencje programów zabiegowych, możliwość ustawienia i zapisywania parametrów indywidualnych (własnych) terapii. | tak |  |
| 5. | Łatwa obsługa w języku polskim, czytelny panel sterowania.. | tak |  |
| 6. | Regulowane ciśnienie w komorach mankietu. | tak |  |
| 7. | Stały pomiar i niezależna, regulacja ciśnienia w poszczególnych komorach mankietu uciskowego z regulacją tempa masażu, ilości cykli. | tak |  |
| 8. | Automatyczne opróżnianie mankietu po zakończeniu zabiegu z opcją awaryjnego odsysania ze wszystkich komór mankietu uciskowego. | tak |  |
| 9. | Wysokiej jakości - dwa mankiety uciskowe na kończyny górne oraz cztery na kończyny dolne (obejmujące całe kończyny). | tak |  |
| 10. | Zegar zabiegowy z pomiarem czasu pozostałego do zakończenia zabiegu. | tak |  |
| 11. | Cicha praca kompresora. | tak |  |
| 12. | Parametry aktywności komór aplikatora widoczne na ekranie. | tak |  |
| 13. | Pasy poszerzające na kończyny dolne (cztery sztuki) i górne (dwie sztuki). | tak |  |
| 14. | Zamek błyskawiczny na całej długości aplikatora ułatwiający zakładanie. | tak |  |
| 15. | Złącze ułatwiające szybką wymianę aplikatora. | tak |  |
| 16. | Praca z jednym lub dwoma mankietami uciskowymi jednocześnie. | tak |  |
| 17. | Okres gwarancji 36 miesięcy. | tak |  |

PAKIET  4

Przeznaczenie, miejsce montażu i uruchomienia:

- Oddział Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka i Intensywnej Opieki - 2 szt.;

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Model/Kraj pochodzenia/Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampy do fototerapii statywowe | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

| Lampy do fototerapii statywowe – 2 sztuki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent (Należy podać) Model Lampa do fototerapii statywowa (Należy podać) Numer katalogowy (Należy podać jeżeli dotyczy) Kraj pochodzenia (Należy podać) Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r. |  |  |  |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany oceniany (podać str. oferty) |
|  | Lampa do fototerapii statywowa, jezdna | TAK |  |
|  | Niska podstawa jezdna wyposażona w min 3 koła z czego min 2 z blokadą | TAK |  |
|  | Możliwość odłączenia czaszy lampy od statywu i umieszczenia na kopule inkubatora | TAK |  |
|  | Źródło światła - niebieskie diody LED o długości fali w zakresie max. 450 - 475 nm | TAK, podać |  |
|  | Lampa nie emitująca światła w zakresie UV i podczerwieni | TAK |  |
|  | Minimum dwa poziomy natężenia naświetlania - niski min 12 µW/cm2/nm - wysoki min. 30 µW/cm2/nm | TAK, podać |  |
|  | Odchylenie natężenia po 6h nie większe niż 10% | TAK, podać |  |
|  | Trwałość modułów LED min. 40 tyś godzin | TAK, podać | Wartość największa - 10pkt 40 000h - 0 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Pole skutecznego naświetlania min.50cm x25 cm | TAK, podać |  |
|  | Wysokość lampy w zakresie 170-185cm | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wysokości lampy w zakresie min. 40cm | TAK, podać |  |
|  | Regulowany kąt nachylenia czaszy lampy od 0º (poziomo) do min 40º | TAK, podać |  |
|  | Regulowana odległość punktu centralnego czaszy od osi stojaka (regulacja pozioma) w zakresie min.10cm | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Ciężar czaszy lampy < 3,6 kg | TAK, podać |  |
|  | Całkowity ciężar lampy (statyw wraz z czaszą) max. 18 kg | TAK, podać |  |
|  | Dopuszczalny poziom hałasu < 60 dB | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie 230 V / 50 Hz | TAK |  |
|  | Wyposażenie dla każdej lampy |  |  |
|  | Okularki ochronne w rozmiarach (mikro, wcześniak i noworodek) | TAK, po 20 sztuk każdego rozmiaru |  |
|  | Gwarancja | Wymagane min 36 m-cy | Wartość największa - 5 pkt 36 m-cy - 0 pkt pozostałe proporcjonalnie |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 „Parametry oferowane oceniane” lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „Nie” może spowodować odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenie  spełnia wymagania określone w ww. tabeli

  - PAKIET 5

Przeznaczenie, miejsce montażu i uruchomienia:

- Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym - 1 szt.;

- Oddział Obserwacyjno – Zakaźny z Pododdziałem Obserwacyjno – Zakaźnym Dziecięcym - 1 szt.;

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| - WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry określone jako "TAK",  są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| L.p. |  | Parametry Techniczne | Parametry wymagane/parametry oceniane |  | TAK / podać stronę z oferty na potwierdzenie oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiomonitor |  |  |  |  |  |
| 1. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 3,6 kg z akumulatorem |  | Tak |  |  |
| 2. | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia. |  | Tak |  |  |
| 3. | Kardiomonitor z kolorowym ekranem LCD, podświetlenie LED, z aktywna matrycą TFT, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości co najmniej 800 x 600 pikseli. |  | Tak |  |  |
| 4. | Dotykowe sterowanie monitorem oraz poprzez pokrętło i przyciski funkcyjne |  | Tak |  |  |
| 5. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych. |  | Tak |  |  |
| 6. | Monitor wyposażony w co najmniej jedne gniazdo USB służące między innymi do przenoszenia konfiguracji pacjenta oraz w gniazdo VGA umożliwiające podłączenie dodatkowego monitora kopiującego |  | Tak |  |  |
| 7. | Rejestrator termiczny |  | Tak |  |  |
| 8. | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: co najmniej 120-godzinne. |  | Tak |  |  |
| 9. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG; - Odchylenie odcinka ST; - Liczba oddechów (RESP); - Saturacja (Spo2); - Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); - Temperatura (T1,T2,TD). |  | Tak |  |  |
| 10. | Pomiar EKG |  | Tak |  |  |
|  | - Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. |  | Tak |  |  |
|  | - Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. Końcówkowego. Na wyposażeniu każdego kardiomonitora 100 szt. jednorazowych elektrod EKG do długotrwałego monitorowania, opakowanie nie większe jak 25 szt., średnica nie mniejsza niż 55mm, złącze przesunięte względem środka elektrody. |  | Tak |  |  |
|  | - Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. |  | Tak |  |  |
|  | - Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. |  | Tak |  |  |
|  | - Wzmocnienie do wyboru co najmniej 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. |  | Tak |  |  |
|  | - Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie |  | Tak |  |  |
|  | - Analiza arytmii z rozpoznawaniem co najmniej 20 zaburzeń rytmu |  | Tak |  |  |
| 11. | Pomiar oddechów (RESP). |  | Tak |  |  |
|  | - Impedencyjna metoda pomiaru. |  | Tak |  |  |
|  | - Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów /min |  | Tak |  |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsze niż +/-2 oddech /min |  | Tak |  |  |
|  | - Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s |  | Tak |  |  |
| 12. | Pomiar saturacji (SpO2). |  | Tak |  |  |
|  | - Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% |  | Tak |  |  |
|  | - Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷250/min. |  | Tak |  |  |
|  | - Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. |  | Tak |  |  |
|  | - Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik. |  | Tak |  |  |
| 13. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). |  | Tak |  |  |
|  | - Oscylometryczna metoda pomiaru. |  | Tak |  |  |
|  | - Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷250 mmHg. |  | Tak |  |  |
|  | - Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40÷200 bpm. |  | Tak |  |  |
|  | - Tryb pomiaru: - AUTO (programowanie interwałów co najmniej w zakresie 1÷480 minut); - Ręczny. |  | Tak |  |  |
|  | - Funkcja ułatwiająca nakłucie żyły – pompowanie mankietu i trzymanie ciśnienia przez żądany czas |  | Tak |  |  |
| 14. | Pomiar temperatury (TEMP) |  | Tak |  |  |
|  | - Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. |  | Tak |  |  |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. |  | Tak |  |  |
|  | - Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa |  | Tak |  |  |
| 15. | Wyposażenie każdego kardiomonitora w akcesoria pomiarowe. |  | Tak |  |  |
|  | 1. Kabel główny EKG oraz przewód pacjenta 5-odprowadzeniowy (2 komplety na każdy monitor) |  | Tak |  |  |
|  | 2. Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP (2 komplety na każdy monitor) |  | Tak |  |  |
|  | 3. Mankiet do pomiaru NIBP (na każdy monitor 2 mankiety średnie, 2 duże oraz 2 bardzo duże) |  | Tak |  |  |
|  | 4. Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych SpO2 wraz z przewodem połączeniowym (2 komplety na każdy monitor) |  | Tak |  |  |
|  | 5. Czujnik temperatury powierzchniowy i centralny |  | Tak |  |  |
| 16. | Łatwa intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy |  | Tak |  |  |
|  | 1. 3-stopniowy system alarmów wszystkich parametrów. |  | Tak |  |  |
|  | 2. Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów . |  | Tak |  |  |
|  | 3. Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. |  | Tak |  |  |
|  | 4. Wybór czasowego zawieszenia alarmów. |  | Tak |  |  |
| 17. | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. |  | Tak |  |  |
| 18. | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych |  | Tak |  |  |
| 19. | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. |  | Tak |  |  |
|  | - Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej), przy monitorowaniu wszystkich mierzonych parametrów (pomiar NIBP co 15 min. ): nie krótszy niż 3,5 godziny. |  | Tak |  |  |
|  | - Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 8 godzin. |  | Tak |  |  |
| 20. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci standard IEEE 802.3 |  | Tak |  |  |
| 21. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora |  | Tak |  |  |
| 22. | Monitor zabezpieczony przez zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 |  | Tak |  |  |
| 23. | W ofercie z każdym monitorem statyw na kółkach. Statyw z jednoetapowym mechanizmem zwalniającym umożliwiającym szybkie zdjęcie kardiomonitora bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Dodatkowo do każdego kardiomonitora uchwyt umożliwiający zawieszenie kardiomonitora na łóżku |  | Tak |  |  |
| 24. | Kompatybilność kardiomonitora z posiadanymi przez zamawiającego kardiomonitorami IMEC 12 |  | Tak |  |  |
| 25. | Kardiomonitor wyposażony we wbudowaną drukarką |  | Tak |  |  |
| 26. | Gwarancja min 36 mies. |  | Tak ,podać. 36 mies. – 0 pkt; najwyższa – 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie |  |  |

PAKIET  6

Przeznaczenie, miejsce montażu i uruchomienia:

- Oddział Laryngologiczny - 1 szt.;

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. Netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laryngofiberoskop z kanałem roboczym | 1szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

Fiberoskop z kanałem roboczym

| Lp. | Opis Parametru | Parametr Pożądany | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie. |  |  |
| 1 | Fabrycznie nowe rok produkcji 2017. | Tak |  |
| 2 | Fiberoskop o długości części roboczej od 250 do 400 mm, średnicy od 3,5 do 5,0 mm, z kanałem roboczym o średnicy min. 1,5 mm i światłowodem z możliwością podłączenia do źródeł światła xenonowych lub LED będących w posiadaniu zamawiającego | Tak |  |
| 3 | Końcówka odginana w górę i w dół w zakresie min. 100 stopni. | 100 stopni - 0 pkt, wartość największa 40 pkt pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4 | Podłączenie do kamery kompaktowej XION. | Tak |  |
| 5 | Tester szczelności do endoskopów giętkich – 1 szt. | Tak |  |
| 6 | Kontener jako bariera ostateczna (bez konieczności dodatkowego opakowania) do sterylizacji niskotemperaturowej fiberoskopu zalecanej przez producenta | Tak, podać, załączyć dokumenty potwierdzające |  |
| 7 | Mycie i dezynfekcja w posiadanych przez zamawiającego myjniach przy użyciu dostępnych środków kompatybilnych z endoskopami wiodących producentów | Tak, podać |  |
|  | Akcesoria |  |  |
| 1 | Szczypce biopsyjne wielokrotnego użytku z łyżeczkami owalnymi o średnicy dostosowanej do pracy w kanale roboczym i długości min. 60 cm. - 2 szt | Tak |  |
| 2 | Szczypce chwytające do usuwania ciał obcych wielokrotnego użytku o średnicy dostosowanej do pracy w kanale roboczym. i długości min. 60 cm. - 2 szt. | Tak |  |
| 3. | Szczoteczki do czyszczenia kanału roboczego – 1 kpl. | Tak |  |
| 4. | Adaptery do podłączenia kanałów endoskopu w myjni | Tak |  |

PAKIET  7

Przeznaczenie, miejsce montażu i uruchomienia:

- Oddział Laryngologiczny - 1 szt.;

| Lp. | Asortyment |  |  | Ilość | Cena jedn. Netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % |  | Wartość brutto | Producent |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fotel obrotowy do diagnostyki i rehabilitacji narządu przedsionkowego |  |  | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | System fotela obrotowego do diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń równowagi - parametry wymagane |  |  |  |  |  |  |  | Podać str. oferty |  |
|  |  | Lp. | Parametry wymagane |  |  |  |  | Parametry oferowane*oceniane |  |  | Parametry wymagane |  |
|  |  |  | Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2017 lub 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I. | Fotel obrotowy z napędem ręcznym z czujnikiem prędkości i położenia wraz z systemem rejestracji i analizy oczopląsu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Wbudowany w fotel elektroniczny czujnik rejestrujący prędkość i kąt obrotu fotela, zsynchronizowany z oprogramowaniem do rejestracji oczopląsu |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 2. | System rejestracji oczopląsu dwukanałowy, jednooczny |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 3. | Możliwość szybkiej zmiany badanej strony (oka) |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 4. | Videogogle bezprzewodowe z kamerą pracującą w zaciemnieniu |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 5. | Wbudowany w gogle ekran LCD o przekątnej co najmniej 2,5" do obserwacji oczopląsu |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 6. | Waga kompletnej maski wraz z kamerą maksymalnie 400 gram |  |  |  |  | 400 gram - 0 pkt. Najniższa waga - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  | TAK - podać |  |
|  |  | 7. | Zasilanie kamery z wbudowanego akumulatora - minimum 2,5h pracy na akumulatorze bez konieczności doładowania, bądź wymiany akumulatora |  |  |  |  | 2,5h - 0 pkt. Wartośc najwyższa - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  | TAK - podać |  |
|  |  | 8. | Oświetlenie podczerwone diodami IR |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 9. | Transmisja bezprzewodowa sygnału video z videogogli do komputera w standardzie 5,8GHz |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 10. | Fotel wyposażony w pas bezpieczeństwa oraz blokadę obrotu |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 11. | Pełna integracja fotela obrotowego z oprogramowaniem VNG, rejestracja bodźca kinetycznego bezpośrednio na podstawie prędkości i kąta obrotu fotela względem podstawy |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 12. | Oparcie fotela odchylane |  |  |  |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |  | TAK / NIE |  |
|  |  | 13. | Oprogramowanie do nagrywania oczopląsu w formie pliku video |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 14. | Oprogramowanie do analizy oczopląsu pracujące w środowisku Windows |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 15. | Analiza położenia kątowego źrenicy i prędkości fazy wolnej oczopląsu |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 16. | Automatyczne centrowanie i kalibracja |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 17. | Rejestracja oczopląsu samoistnego |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 18. | Test HST (potrząsania głową) |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 19. | Próba swobodna (możliwość rejestracji oczopląsu przy próbach położeniowych i dowolnych manewrach) |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 20. | Próba obrotowa NIR |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 21. | Próba obrotowa wahadłowa BURST |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 22. | Próby kaloryczne |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 23. | Próby okulomotoryczne: próba wahadła (śledzenie sinusoidalne), śledzenie liniowe, sakady |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 24. | Rejestracja i analiza odruchów: przedsionkowo-ocznego (VOR), przedsionkowo-okoruchowego(VVOR), szyjno-ocznego(COR) |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 25. | Archiwizacja danych w formacie PDF |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 26. | Oprogramowanie do treningu analizujące parametry ruchu fotela |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 27. | W komplecie komputer PC z zainstalowanym oprogramowaniem, system gotowy do pracy |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 28. | W komplecie projektor LCD do stymulacji optokinetycznej |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 29. | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | II. | Moduł do badania dynamicznej ostrości widzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30. | Moduł kompatybilny z systemem fotela obrotowego, pracujący na wspólnej bazie danych pacjentów |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 31. | Kask na głowę z elektronicznym czujnikiem prędkości obrotowej |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 32. | Podłączenie do komputera za pomoca interfejsu USB |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 33. | Automatyczne obliczanie dynamicznej ostrości widzenia w odniesieniu do statycznej ostrości widzenia |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 34. | Możliwość wykonywania badania w płaszczyznach kanałów półkolistych lub płaszczyznach naturalnych |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 35. | Mozliwośc wyboru rodzaju wyświetlanego celu |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 36. | Wyświetlanie prędkości ruchu głowy na ekranie komputera |  |  |  |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |  | TAK / NIE |  |
|  |  | 37. | Program do rehabilitacji oscylopsji |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | III. | Komputer PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 38. | Komputer typu all-in-one, wbudowany ekran LCD o przekątnej min 21" |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 39. | Pamięć RAM min 4GB |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 40. | Procesor core i5 lub lepszy |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 41. | Dysk twardy min 500GB |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 42. | System operacyjny Windows10 |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 43. | Porty USB - min 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 44. | Wbudowana karta sieciowa WiFi |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 45. | Wejście/wyjście HDMI |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | IV. | Projektor LCD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 46. | Rozdzielczość: co najmniej 800x600 pixeli |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 47. | Korekcja kąta obrazu: pionowo +/- 30° i poziomo +/- 30° |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 48. | Natężenie światła min. 3000 lumenów |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | 49. | Wejście HDMI oraz VGA |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  |  | *podać parametry oferowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET 8

Przeznaczenie, miejsce montażu i uruchomienia:

- Oddział Ortopedyczno - Urazowy - 1 szt.;

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dermatom z akcesoriami (akumulator, ostrza, kosz sterylizacyjny, kontener) | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane  - Dermatom z akcesoriami (akumulator, ostrza, kosz sterylizacyjny, kontener)

| Lp. | Opis Parametru | Parametr Pożądany | Parametr Oferowany Podać str. oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2017. | Tak |  |
| 2 | Dermatom akumulatorowy. Silnik o mocy min 220 W. | Tak |  |
| 3. | Szczelna obudowa tytanowa, pozwalająca na mycie mechaniczne we wszystkich preparatach dezynfekcyjnych. | TAK |  |
| 4. | Oscylacja ostrza w zakresie min. 0-6500/min, płynnie regulowane. | TAK |  |
| 5. | Blokada włącznika przed przypadkowym użyciem. | TAK |  |
| 6. | W komplecie akumulator o pojemności min. 1,0 Ah.. | TAK |  |
| 7. | Kompatybilny z systemem Acculan 3 posiadanym przez szpital. | TAK |  |
| 8. | Dodatkowy Akumulator NiMH, o pojemności min 1,0 Ah, ze zintegrowaną elektroniką sterującą, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie. Kompatybilny z systemem Acculan 3 posiadanym przez szpital. | TAK |  |
| 9. | Opakowanie ostrzy do dermatomu (10szt) | TAK |  |
| 10. | Kosz sterylizacyjny ze stelażem do dermatomu oraz wyposażenia, przystosowany do mycia mechanicznego. | TAK |  |
| 11. | Pokrywa kontenera z termiostabilnego tworzywa z filtrami na min 4000 cykli. | TAK |  |
| 12. | Wanna kontenera aluminiowa z ergonomicznymi rączkami blokującymi się pod katem 90 st. | TAK |  |
| 13. | Pobierany przeszczep: grubość minimum 0,3- 0,8mm szerokość minimum 1,5- 6,0cm | zakresy wymagane 0 pkt wartość największa 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 14. | Skokowy zakres regulacji przeszczepu maksimum 1cm | zakres wymagany 0 pkt, wartość najmniejsza 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 15. | Czas ładowania akumulatora maksimum 60 min | 60 min -0 pkt, wartość najkrótsza - 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie |  |

PAKIET  9

Przeznaczenie, miejsce montażu i uruchomienia:

- Oddział Ortopedyczno - Urazowy - 1 szt.;

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. Netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilizator zewnętrzny duży – zestaw standardowy. | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Stabilizator typu Ilizarowa do stabilizacji. | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane Pakiet 9 poz. 1 – 1. Stabilizator zewnętrzny duży – zestaw standardowy.

| Lp. | Opis Parametru | Ilość | Parametr Pożądany | Parametr Oferowany Podać str. oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2017. |  | Tak |  |
| 2 | Stabilizator zewnętrzny duży złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot-pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych - umożliwiające łączenie kilka grotów- jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnicy 11 mm. |  | Tak |  |
| 3 | Klamry pojedyncze dwu funkcyjne ( grot-grot, grot-pręt, pręt-pręt ) | 14 szt | Tak. |  |
| 4 | Pręty węglowe o długości 100mm do 400 mm i średnicy 11 mm | 10 szt | Tak |  |
| 5 | Pręty przegubowy stawowy ( sterylny ) | 1 szt | Tak |  |
| 6 | Zestaw grotowkrętów Schanza samogwintujących oraz samotnących – 20szt. śr. 2,5-6mm dł. 100-250 mm | 10 szt | Tak |  |
| 7 | Zestaw grotowkrętów Schanza samogwintujących oraz samotnących – 20szt. śr. 2,5-6mm 100-190 mm | 10 szt | Tak |  |
| 8 | Aparat do naciągania otwarty ( możliwość robienia kompresji ) | 2 szt | Tak |  |
|  | Kompletny zestaw do zakładania stabilizatora – zestaw narzędzi do zakładania stabilizatora wraz z szybkozłączkami magnetycznymi do wkręcania grotowkrętów na wiertarce oraz pojemnik / kontener/ na przechowywanie |  | Tak |  |
|  | Tuleja wiertarska 6,0/5,0 krótka z gwintem | 1 szt | Tak |  |
|  | Tuleja wiertarska 5,0/3,5 krótka | 1 szt | Tak |  |
|  | Trokar 3,5 mm | 1 szt | Tak |  |
|  | Tuleja wiertarska 6,0/5,0 długa z gwintem | 1 szt | Tak |  |
|  | Tuleja wiertarska 5,0/3,5 długa | 1 szt | Tak |  |
|  | Trokar 3,5 mm długi | 1 szt | Tak |  |
|  | Rękojeść do tuleji wiertarskiej | 1 szt | Tak |  |
|  | Równoległa prowadnica wiertła, 6 pozycji | 1 szt | Tak |  |
|  | Klucz kombinowany 11,00 mm | 1 szt | Tak |  |
|  | Adaptor na grotowkrety Schanza 5,0 mm | 1 szt | Tak |  |
|  | Adaptor na grotowkrety Schanza 6,0 mm | 1 szt | Tak |  |

Parametry wymagane Pakiet 9 poz. 2 – Stabilizator typu Ilizarowa do stabilizacji.

| Lp. | Opis Parametru | Ilość | Parametr Wymagany | Parametr Oferowany podać str. oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pierścienie aluminiowe 200 lub 220 mm | 8 szt. | TAK |  |
| 2. | pręt gwintowany 8 cm | 8 szt. | TAK |  |
| 3. | pręt gwintowany 25 cm | 8 szt. | TAK |  |
| 4. | pręt gwintowany 15 cm | 8 szt. | TAK |  |
| 5. | uchwyt do grotów Steimana | 4 szt. | TAK |  |
| 6. | wspornik żeński z otworem | 4 szt. | TAK |  |
| 7. | przegub żeński jednopłaszczyznowy | 2 szt. | TAK |  |
| 8. | łącznik męski 4 otw. | 4 szt. | TAK |  |
| 9. | łuk do stopy 140x160 | 2 szt. | TAK |  |
| 10. | nakrętka | 120 szt. | TAK |  |
| 11. | śruba z otworem | 50 szt. | TAK |  |
| 12. | śruba z nacięciem | 50 szt. | TAK |  |

- Załącznik nr 2 do SIWZ - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia.

| L.p. | Parametr | Wymagany | Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | A. Okres gwarancji na urządzenie, wyposażenie, akcesoria liczony od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | - min. 36 miesięcy |  |
| 2. | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenie- podjęcie naprawy -w okresie gwarancji -po okresie gwarancji | 24 godziny w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 48 godzin w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia -w okresie gwarancji -po okresie gwarancji | 3 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, a w przypadku napraw wymagających części zamiennych sprowadzanych z zagranicy wydłuża do 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |
| 4. | Liczba dni przestoju urządzenia przedłużająca termin gwarancji | 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |
| 5. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji | 3 |  |
| 6. | Wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej w serwisie, na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 7. | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach: -w okresie gwarancji -po terminie gwarancji | Cały okres gwarancji, a w przypadku gdy część zamienna zostanie wymieniona w ostatnim półroczu trwania gwarancji, długość gwarancji na wymienioną część nie może być krótsza niż 6 m-cy. Min 6 m-cy, podać |  |

| 8. | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w cenie umowy w siedzibie Zamawiającego w okresie gwarancji. Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego po okresie gwarancji | 1 x w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta ( załączyć oświadczenie producenta) Podać zgodnie z zaleceniami producenta ( załączyć oświadczenie producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; ilość punktów serwisowych, ich siedziba, ilość pracowników, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail) Dołączyć certyfikat o autoryzacji serwisowej | TAK Podać dołączyć |  |
| 10. | Szacunkowy roczny koszt obsługi serwisowej po okresie gwarancji (umowa serwisowa) pełna z częściami bez części zamiennych | Podać Podać |  |
| 11. | Szacunkowy koszt obsługi serwisowej pogwarancyjnej (bez umowy serwisowej) cena 1 roboczogodziny koszt dojazdu z pkt. serwisowego obsługującego do siedziby zamawiającego - ilość i koszt wykonania przeglądów okresowych wg zaleceń producenta oferowanego sprzętu w skali 1 roku | Podać Podać podać |  |
| 12. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia | Min. 10 lat |  |
| 13. | Możliwość zakupu części zamiennych po okresie gwarancji bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat | TAK |  |
| 14. | Kontynuacja produkcji urządzenia lub jego wersji rozwojowej przez co najmniej 5 lat | Min 5 lat, podać |  |
| 15. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi potwierdzone certyfikatem bezpośrednio po instalacji min 2 szkolenia ponawiane w terminie 2 tygodni i 4 tygodni od instalacji, o ile w przedmiocie zamówienia danego sprzętu nie określono inaczej | TAK |  |
| 16. | Szkolenia personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw niewymagających interwencji serwisu potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 17. | Licencje na oprogramowanie* i paszport techniczny przy odbiorze. Instrukcje obsługi, certyfikaty - w języku polskim/dopuszczone na nośniku elektronicznym/ dołączone do oferty i przy odbiorze. *- jeśli dotyczy | TAK |  |
| 18. | Przy odbiorze - instrukcje serwisowe, w tym procedury i instrukcje wykonywania czynności o których mowa w art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. art. 90 w tym wykaz punktów serwisowych i wykaz dostawców części zamiennych oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych. | TAK |  |

- Załącznik nr 3 do SIWZ

DANE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców przypadku oferty wspólnej***:

……………………………………………..………………………………………………………

- Adres: ………………………………….……….……….…………………………………………

- REGON ………………………………………………………………………………………….…

- NIP   ……………………………………………………………….………………….……………

- Tel. …………………………………………….……….……………..……………………………

- FAX, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję  ………………………….……………

internet http://......................................................…………………………………………………. 
e-mail: ......................................................…………………………………………………………

Osoba do kontaktów : .....................................................……………………………….…………

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia w trybie przetargu nieograniczonego na ZAKUP, DOSTAWĘ, MONTAŻ 
I URUCHUMIENIE APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W ŁOMŻY znak: ZT-SZP-226/01/14/2017

składamy niniejszą ofertę na cenę brutto:

PAKIET 1 ............................................. zł

słownie : .......................................................................................................

Termin gwarancji .............. * od daty dostarczenia (minimum 36 m-cy od dnia dostawy)

Termin dostawy …………….. (max. 6 tygodni od daty podpisania umowy)

PAKIET 2 ............................................. zł

słownie : .......................................................................................................

Termin gwarancji .............. * od daty dostarczenia (minimum 36 m-cy od dnia dostawy)

Termin dostawy …………….. (max. 6 tygodni od daty podpisania umowy)

PAKIET 3 ............................................. zł

słownie : .......................................................................................................

Termin gwarancji .............. * od daty dostarczenia (minimum 36 m-cy od dnia dostawy)

Termin dostawy …………….. (max. 6 tygodni od daty podpisania umowy)

PAKIET 4 ............................................. zł

słownie : .......................................................................................................

Termin gwarancji .............. * od daty dostarczenia (minimum 36 m-cy od dnia dostawy)

Termin dostawy …………….. (max. 6 tygodni od daty podpisania umowy)

PAKIET 5 ............................................. zł

słownie : .......................................................................................................

Termin gwarancji .............. * od daty dostarczenia (minimum 36 m-cy od dnia dostawy)

Termin dostawy …………….. (max. 6 tygodni od daty podpisania umowy)

PAKIET 6 ............................................. zł

słownie : .......................................................................................................

Termin gwarancji .............. * od daty dostarczenia (minimum 36 m-cy od dnia dostawy)

Termin dostawy …………….. (max. 6 tygodni od daty podpisania umowy)

PAKIET 7 ............................................. zł

słownie : .......................................................................................................

Termin gwarancji .............. * od daty dostarczenia (minimum 36 m-cy od dnia dostawy)

Termin dostawy …………….. (max. 6 tygodni od daty podpisania umowy)

PAKIET 8 ............................................. zł

słownie : .......................................................................................................

Termin gwarancji .............. * od daty dostarczenia (minimum 36 m-cy od dnia dostawy)

Termin dostawy …………….. (max. 6 tygodni od daty podpisania umowy)

PAKIET 9 ............................................. zł

słownie : .......................................................................................................

Termin gwarancji .............. * od daty dostarczenia (minimum 36 m-cy od dnia dostawy)

Termin dostawy …………….. (max. 6 tygodni od daty podpisania umowy)

Zamawiający dopuszcza, aby oferta zawierała tylko te formularze cenowe, na które Wykonawca składa ofertę.

OŚWIADCZENIA:

1. Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.
2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi.
3.  Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp. i art. 5-17 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 29, poz. 356 i Nr 93, poz. 1027).
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.  przez  okres  60  dni  od upływu terminu składania  ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty przez cały okres trwania umowy.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy, treścią SIWZ i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą,

6.* Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy sami.

6.*Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy z udziałem podwykonawcy, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji polegamy na zasadach określonych w art. 22a Pzp i

wskazujemy części zamówienia powierzone do wykonania przez podwykonawcę oraz nazwy firm podwykonawców:
............................................................................................................................................ .....
Części zamówienia oraz nazwy firm podwykonawców wymienione  na niniejszym formularzu oferty należy wskazać w Załączniku nr  5 do SIWZ.

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć do wykonania części zamówienia  podwykonawcom, a wykona go siłami własnymi to nie ma wymogu dołączenia  do oferty  ,,Załącznika nr 5 do SIWZ”.

7*. Oświadczamy, że polegamy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w  art. 22 a  ust.2 ustawy Pzp w celu potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu  w następującym zakresie:.............................................................................................................................................. Uwaga: Zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia należy przedstawić w oryginale.

7*. Oświadczamy, że nie polegamy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów  na zasadach określonych w  art. 22 a  ust. 2 ustawy Pzp w celu potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu.

8. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na termin płatności –  60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT  i otrzymania zamówionej całości dostawy cząstkowej.

9. Oświadczamy, że niniejsza oferta:

a)* nie zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;

b)* zawiera na stronach od .............. do............. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .

10. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w oparciu o wymagania zawarte w SIWZ i umowie wraz z załącznikami do umowy.

11. Wadium w kwocie ....................  zł** zostało wniesione dnia ................ r. **w formie ............................... ** ( wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego).

Wadium należy zwrócić na konto Wykonawcy: nr…………………………………………………………………………………………** (proszę podać nr konta na które należy zwrócić wadium w przypadku gdy wadium zostało wniesione w formie przelewu pieniężnego).

12. Oświadczamy, że w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

13. Oświadczamy, że wybór oferty prowadzi*/ nie prowadzi*1 do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego :

a) *nazwa towaru lub robot, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego:.........................................................

b)* wartość towaru lub robót bez kwoty podatku VAT:..................................

Na .........** kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.
 1.................................................................................

............................................. 	
 (pieczątka Wykonawcy)                                                       .............................................................................

data (podpis upoważnionego przedstawiciela firmy)

*   - niepotrzebne skreślić

** -  wypełnić

Załącznik nr 4 do SIWZ

pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży znak sprawy: ZT-SZP-226/ 01/14/2017

przedstawiam/y*

Wykaz dostaw

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W celu potwierdzenia spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawcy, w wykazie dostaw należy wskazać co najmniej 1 dostawę aparatury medycznej określonej grupą/klasą/kategorią nomenklatury CPV na kwotę min.:

PAKIET 1 – 12.000,00 zł; PAKIET 2 – 4.000,00 zł; PAKIET 3 – 12.000,00 zł; PAKIET 4 – 18.000,00 zł;

PAKIET 5 – 12.000,00 zł; PAKIET 6 – 20.000,00 zł; PAKIET 7 – 40.000,00 zł; PAKIET 8 – 18.500,00 zł;

PAKIET 9 – 24.000,00 zł;

Zamawiający nie wymaga przedstawienia informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.

| Lp. | Przedmiot (rodzaj dostaw) | Wartość dostaw brutto | Daty wykonania dostaw (m-c rok do m-c rok) | - Podmiot na rzecz którego dostawy zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załączyć dowody potwierdzające, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

................................						........................................................

data							      pieczątka i podpis Wykonawcy

- Załącznik nr 5 do SIWZ

Pieczątka Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży znak sprawy: ZT-SZP-226/ 01/14/2017

WYKAZUJEMY

części zamówienia przewidzianych przez Wykonawcę do wykonania przez podwykonawcę*.

| Lp. | Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

*Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć do wykonania części  zamówienia (dostaw)  podwykonawcom, a wykona go siłami własnymi dołącza do formularza oferty Załącznik nr 5 z wpisem „nie dotyczy”

................................						........................................................

data							                    pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 PZP

Pieczątka Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o przynależności do grupy kapitałowej

Dotyczy: postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę, montaż 
i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży znak sprawy: ZT-SZP-226/ 01/14/2017

oświadczamy, że:

należymy do grupy kapitałowej*

…….........................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

nie należymy do grupy kapitałowej *

…….........................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* -  niepotrzebne skreślić

Zał. 9 do SIWZ  - JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | SZPITAL WOJEWÓDZKI im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | PRZETARG NIEOGRANICZONY - NA ZAKUP, DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHUMIENIE APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W ŁOMŻY |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | ZT-SZP-226/01/14/2017 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące Wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |  |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |  |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |  |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: Proszę podać szczegółowe informacje: Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis; Kwoty; Daty; Odbiorcy. |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.