Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry techniczne 
i wymagane dotyczące oferowanej aparatury medycznej i  sprzętu medycznego

Uwaga:

Zamawiający wymaga załączenia oryginalnych materiałów technicznych producenta potwierdzających parametry wpisane w tabelach oraz zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach i u producenta.

Dotyczy wszystkich Pakietów:

Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w oferowanym urządzeniu.

Zamawiający dopuszcza złożenie Załącznika nr 4 tylko w zakresie Pakietów, na które Wykonawca składa ofertę.

………………………….

Pieczątka Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla oddziałów:  Noworodkowego, Dziecięcego i Ginekologiczno-Położniczego realizowane w ramach projektu  RPPD.08.04.01-IZ.00-20-001/18 pn „Poprawa opieki nad matką i dzieckiem w celu dostosowania do trendów demograficznych poprzez wyposażenie/doposażenie w nowoczesną aparaturę medyczną oddziałów: Noworodkowego, Dziecięcego i Ginekologiczno-Położniczego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna. Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia znak sprawy: ZT-SZP-226/01/13/2019

OFERUJEMY

PAKIET  1 –    Zestaw do badań EEG

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział Dziecięcy  Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do badań EEG | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stanowisko rejestracji bada z funkcja oceny i analizy zapisów EEG |  |  |
|  | Parametry techniczne głowicy |  |  |
| 1 | Głowica elektrodowa 42-kanałowa ze wzmacniaczami, przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i izolacją galwaniczna, z aparatu | TAK |  |
| 2 | Liczba kanałów wejściowych pracujących w układzie referencyjnym | 32 |  |
| 3 | Liczba kanałów wejściowych poligraficznych | 8 |  |
| 4 | Min 1 wejście SpO2 | TAK |  |
| 5 | Min 1 wejście EVENT | TAK |  |
| 6 | Głowica z systemem standardowych elektrod referencyjnych ( R ) w min ilości 12 | TAK |  |
| 7 | Głowica wyposażona w dodatkowy aktywny układ dwóch elektrod referencyjnych G1/g2 przeciwdziałających nadmiernym zakłóceniom rejestrowanego sygnału | TAK |  |
| 8 | Podłączenie głowicy z komputerem poprzez interfejs Ethernet wykorzystujący protokół TCP/IP | TAK |  |
| 9 | Możliwość wykorzystania kanałów poligraficznych jako kanałów do rejestracji sygnału EEG | TAK |  |
| 10 | Kalibracja automatyczna głowicy niezależnie na każdym wejściu wzmacniacza | TAK |  |
| 11 | Możliwość podłączenia elektrod do głowicy za pomocą standardowych wejść TP DIN-42802 lub wbudowanego w głowicy multikonektora | TAK |  |
| 12 | Ręczny wybór pomiaru impendancji poprzez wbudowany przycisk na głowicy | TAK |  |
| 13 | Sygnalizacja poziomu impedancji dla każdej elektrody poprzez wbudowane na głowicy diody LED odwzorujące układ według standardu 10-20 | TAK |  |
| 14 | Sygnalizacja pomiaru impedancji kanału EEG realizowana za pomocą min 5 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy | TAK |  |
| 15 | Sygnalizacja pomiaru impedancji kanałów poligraficznych realizowana za pomocą min 5 stopniowej bezpośrednio na głowicy | TAK |  |
| 16 | Rozdzielczość cyfrowa przetwornika A/D ( bit ) | 16 |  |
| 17 | Wbudowany wilt sieciowy 50/60 Hz | TAK |  |
| 18 | Parametry kanałów głowicy |  |  |
| 19 | Szum wejściowy ( uV pp) ( 1-70 Hz ) | <1 |  |
| 20 | Impedancja wejściowa ( MOhm ) | - 100 |  |
| 21 | CMRR -przy wejściu standardowym elektrody referencyjnej - przy wejściu dodatkowym układu elektrod aktywnych G1/G2 | - 120 dB |  |
|  | PARAMETRY OPROGRAMOWANIA DO REJESTRACJI SYGNAŁU |  |  |
| 22 | Stała czasu ( S ) | ( 0.03-10 ) |  |
| 23 | Czułość | ( 10 uV/cm-2mV/cm ) |  |
| 24 | Częstotliwość próbkowania ( Hz ) | - 2000 |  |
| 25 | Ilość remontaży definiowana przez użytkownika | nieograniczona |  |
| 26 | Gotowe predefiniowane montaże i programy dla standardów 10-20, 10-10, 10-10H 10-5,5-5 | TAK |  |
| 27 | Predefiniowana baza zdarzeń medycznych zawierająca min 400 gotowych zdarzeń | TAK |  |
| 28 | Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarzeń np.: zdarzenie techniczne, zdarzenie fizjologiczne i zdarzenie stymulujące | TAK |  |
| 29 | Możliwość definiowania edycji i dodawania do bazy własnych zdarzeń medycznych | TAK |  |
| 30 | Menadżer zdarzeń medycznych pozwalający na personalizację znaczników zdarzeń według własnych potrzeb | TAK |  |
| 31 | Możliwość dodawania interaktywnej notatki do badania podczas aktywizacji sygnału | TAK |  |
| 32 | Min 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora | TAK |  |
| 33 | Możliwość przeglądania trwającego badania i wykonywania analiz podczas akwizycji sygnału | TAK |  |
| 34 | Możliwość dzielenia ekranu podczas akwizycji sygnału na ekran akwizycji, ekran przeglądania i ekrany analiz ( np. FFT, Mapping 2D/3D, TPM CCFM ) | TAK |  |
| 35 | Odwracanie polaryzacji sygnału EEG | TAK |  |
| 36 | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonywanej akwizycji sygnału | TAK |  |
| 37 | Funkcja wizualizacji krzywej w postaci graficznej i/lub liczbowej | TAK |  |
|  | Fostymulator |  |  |
| 38 | Ilość programów fotostymulatora bezpośrednio z głowicy | nieograniczona |  |
| 39 | Stymulator błyskowy ( Hz ) | 0.5-60 |  |
| 40 | Zasilanie lampy fotostymulatora bezpośrednio z głowicy | TAK |  |
| 41 | Lampa fotostymulatora przytwierdzona do dedykowanego niezależnego statywu na kołach umożliwiającego jej przemieszczanie | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do analizy sygnału |  |  |
| 42 | Cyfrowa linijka pomiarowa umożliwiająca dokonanie pomiarów amplitudy i częstotliwości fal oraz określenie fali dominującej w zadanym przedziale czasu | TAK |  |
| 43 | Min 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora | TAK |  |
| 44 | Możliwość dodawania komentarzy do zdarzeń medycznych | TAK |  |
| 45 | Moduł analizy ilościowej QEEG (Quantity EEG ) umożliwiający uzyskanie wyników w formie tabelarycznej | TAK |  |
| 46 | Eksport dowolnego fragmentu zapisu sygnału EEG | TAK |  |
| 47 | Możliwość wykonania raportu QEEG z dowolnie wybranego przedziału czasu w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne rytmy fal i podziałem na elektrody rejestrujące | TAK |  |
| 48 | Eksport raportu QEEG do formatu pliku Excel i pdf | TAK |  |
| 49 | Funkcja blokowanego zaznaczenia wybranego fragmentu zapisu EEG dla analiz QEEG, Mapping 2D/3D, FFT | TAK |  |
| 50 | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonanego zapisu sygnału EEG | TAK |  |
| 51 | Funkcja wizualizacji krzywa EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej | TAK |  |
| 52 | Archiwizacja badań na płycie CD/DVD | TAK |  |
| 53 | Możliwość dołączenia dedykowanej przeglądarki do eksportowanego badania EEG | TAK |  |
|  | Analiza FFT |  |  |
| 54 | Możliwość regulacji długości i bufora FFT | TAK |  |
| 55 | Analiza spektralna FFT oraz możliwość przedstawienia jej wyników w postaci wykresów: histogram, obwiednia, amplitudy średnie, częstotliwości dominujące | TAK |  |
| 56 | Analiza FFT wykonywana jedno lub wielokrotnie | TAK |  |
|  | ZESTAW KOMPUTEROWY |  |  |
| 57 | ( minimalne wymagania ) -procesor INTEL CORE 15 lub równoważny -pamieć RAM 6GB -dysk twardy 1TB -nagrywarka DVD -karta sieciowa -klawiatura komputerowa -mysz -monitor kolorowy LCD 21 -system operacyjny Windows 10 Pro -karta graficzna z chipstem nVidia 2 GB -zasilacz awaryjny UPS -osprzęt systemu: konsola ułatwiająca przemieszczanie systemu, zestaw okablowania -drukarka laserowa czarno-biała | TAK |  |
|  | INNE CECHY APARATU |  |  |
| 58 | Zabezpieczenie oprogramowania przed niepowołanym dostępem za pomocą klucza sprzętowego | TAK |  |
| 59 | Transformacja widma sygnału z dziedziny częstotliwości do dziedziny czynności fal | TAK |  |
| 60 | Całość oprogramowania EEG w języku polskim | TAK |  |
| 61 | Wbudowana funkcja przenoszenia badań bez konwersji pomiędzy oferowanym aparatem EEG a pracującym w placówce aparatem EEG ( Typ DigiTrack | TAK |  |
| 62 | Możliwość rozbudowy systemu dokładne stanowisko analizy polissomnografię, mapowanie 2D/3D, mapowanie on-line, CCFM, holter EEG, biofeedback, maping kortykograficzny | TAK |  |
|  | WIDEOMETRIA |  |  |
| 63 | Podstawowe funkcji zestawu 1.zsynchronizowania rejestracja obrazu i dźwięku z kamery wideo oraz zapisu EEG, 2. przeglądanie i analiza zapisu EEG wraz z jednoczesnym podglądem zarejestrowanego obrazu pacjenta 3.archiwizacja zapisu badania wraz z obrazem na CD/DVD HDD | TAK |  |
| 64 | Konfiguracja zestawu: 4.profesionalna kamera sieciowa 5.specjalistyczne oprogramowanie synchronizujące rejestracje zapisu EEG z rejestrowanym obrazem z kamery 6.specjalistyczne oprogramowanie do przeglądania zapisów EEG wraz z obrazem wideo | TAK |  |
|  | MAPPI G 22D/3D ( Virtual Reality ) |  |  |
| 65 | mapowanie 2D I 3d przeglądanie map trójwymiarowych w technologii Virtual Reality za pomocą dołączonych okularów VR mapowanie potęcjałów mapowanie gęstości pola ( SCD ) mapowanie prędkości zmian potencjału ( pochodna po czasie mapowanie widma mocy względnej % mapowanie widma mocy bezpośredniej ( RMS ) mapowanie asymetrii potencjalnej mapowanie koherencji i jej fazy dla odprowadzeni mapowanie częstotliwości dominujących i środka ciężkości podgląd wartości elektrod i dowolnego punktu mapy automatyczne dostosowanie skali kolorystycznej wartości mapowanie z zastosowaniem referencji do uszu Goldmana ( średniej), Cz Fz albo laplasjanu\wyświetlanie wielu map ( z zadanego zakresu ) zastosowanie różnych metod interpolacji wartości mapowanie trójwymiarowe na czaszce i modelu mózgu trójwymiarowa prezentacja rozkładu wartości mapy możliwość drukowania map w kolorze i odcieniach szarości prezentacja izolonii mapy | TAK |  |
| 66 | Wymagane akcesoria: 1. Czepek do badań EEG 2. Zestaw elektrod z przewodami 3. Zestaw do dezynfekcji i czyszczenia aparatu EEG: chusteczki do czyszczenia i dezynfekcji aparatu o spektrum B, F, V, Tbc z klipsem umożliwiającym łatwe zamocowanie szczelne zamknięcie ( opakowanie 50 szt. ). 4. Zestaw do przygotowania pacjenta do badania EEG zawierający: - przeciwdrobnoustrojowy czepek do mycia głowy pacjenta zawierający chlorheksydynę, grupa medyczna iil, znak CE ( 5 szt. ) - sterylne gaziki do dezynfekcji skóry przed założeniem elektrod zawierające 2 % chlorheksydyny i 70% alkoholu izopropylowego (opakowanie 200 szt w pojedynczych saszetkach ) | TAK |  |

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2019 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET  2  –    Pulsoksymetr

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział Dziecięcy  Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pulsoksymetr | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Pulsoksymetr |  |  |  |
| 1 | # Aparat stacjonarno-transportowy przeznaczony do monitorowania nieinwazyjnego ciśnienia krwi, saturacji krwi, częstości pulsu u dorosłych, dzieci i noworodków | TAK |  |
| 2 | - Zintegrowany uchwyt do bezpiecznego przenoszenia sprzętu | TAK |  |
| 3 | - Pomiar SpO2. Zakres pomiarowy % saturacji co najmniej 70-100% | TAK |  |
| 4 | - Ręczny i automatyczny nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi – wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych oraz średnich, wyświetlanie wartości częstości pulsu. | TAK |  |
| 5 | - Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej od 20 do 250 P/min | TAK |  |
| 6 | - Trendy i alarmy Dźwiękowa i wizualna sygnalizacja optyczna stanu alarmowego | TAK |  |
| 7 | - Zasilanie sieciowe i akumulatorowe min. 3 godz. ciągłego monitorowania | TAK |  |
| 8 | - Wyposażenie: mankiety różnych rozmiarów, czujniki SpO2 na palec, rura połączeniowa do mankietu, przewód połączeniowy do pulsoksymetru | TAK |  |
| 9 | - Możliwość pomiaru temperatury, Zakres pomiarowy w trybie predyktywnym od 35 do 44oC, w trybie monitorowania od 27 do 44oC, czas pomiaru poniżej 2 sekund. | TAK |  |
| 10 | - Aparat wyposażony w kolorowy ekran do prezentacji krzywej pletyzmograficznej, komunikatów menu i trendów o przekątnej co najmniej 8” i rozdzielczości co najmniej 800x600, opcja dotykowa | TAK |  |
| 11 | Statyw na kółkach | TAK |  |

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2019 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET  3  –    Kapnograf

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział Dziecięcy  Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kapnograf | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Kapnograf |  |  |  |
| 1 | Dotykowy wyświetlacz | TAK |  |
| 2 | - Wyświetlanie wartości numerycznych EtCO2 i częstości oddechów | TAK |  |
| 3 | - Technologia MedAir EtCO2 | TAK |  |
| 4 | - Min 1.5-godzinny trend | TAK |  |
| 5 | - Alarmy dźwiękowe i wizualne z funkcją zawieszenia | TAK |  |
| 6 | - pomiar CO2 w strumieniu bocznym | TAK |  |
| 7 | - możliwość stosowania u pacjentów zaintubowanych i samodzielnie oddychających | TAK |  |
| 8 | - możliwość wyboru trybu pracy w zależności od wagi pacjenta (do 30 kg i powyżej 30 kg) | TAK |  |
| 9 | - podświetlany ekran dotykowy LCD | TAK |  |
| 10 | - wyświetlanie wartości liczbowej wyników pomiarów oraz trendów graficznych EtCO2 i częstości oddechu (respiracji) | TAK |  |
| 11 | - wyświetlanie poziomu naładowania baterii | TAK |  |
| 12 | - ciągłe wyświetlanie nastawionych granic alarmowych | TAK |  |
| 13 | - zasilanie akumulatorowo-sieciowe | TAK |  |
| 14 | - wyjście danych - port szeregowy - RS-232 | TAK |  |
| 15 | - niezbędny osprzęt typu: kaniule nosowe: dla dorosłych, pediatryczne i dla niemowląt nosowe przewody próbkujące CO2: dla dorosłych, pediatryczne i dla niemowląt, jednorazowy przewód próbkujący CO2 (model 4507), łączniki, filtry itp. | TAK |  |
| 16 | - przyrząd kalibracyjny | TAK |  |
| 17 | - ładowarka | TAK |  |
| 18 | - zakres pomiaru EtCO2: 0 – 99 mmHg | TAK |  |
| 19 | - dokładność pomiaru EtCO2: ± 2 mmHg | TAK |  |
| 20 | - zakres pomiaru częstości oddechu: 3 – 80 odd/min | TAK |  |
| 21 | - dokładność pomiaru częstości oddechu: ± 2 w zakresie 3-50 odd/min, ± 5 w zakresie 50 – 80 odd/min | TAK |  |
| 22 | - częstotliwość odświeżania: co 1 cykl oddechowy | TAK |  |
| 23 | - częstotliwość próbkowania: 4 Hz | TAK |  |
| 24 | - przepływ w układzie próbkującym: 75 ml/min | TAK |  |
| 25 | - długość trendu: 90 minut | TAK |  |
| 26 | - przekątna ekranu LCD: 16 cm | TAK |  |
| 27 | - zasilanie sieciowe: zasilacz 230 VAC, 50 Hz / 12V DC | TAK |  |
| 28 | - zasilanie bateryjne: akumulator litowo-jonowy | TAK |  |
| 29 | - czas pracy akumulatora: min 8 godzin | TAK |  |
| 30 | - temperatura pracy: od -5 do +40 ºC | TAK |  |

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2019 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET 4  –    Aparat do monitorowania zawartości wodoru w wydychanym powietrzu

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział Dziecięcy  Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do monitorowania zawartości wodoru w wydychanym powietrzu | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator łatwy w obsłudze | TAK |  |
| 2 | Analizator z walizką transportową | TAK |  |
| 3 | Ustniki jednorazowe z filtrem antywirusowym i antybakteryjnym – 150 sztuk | TAK |  |
| 4 | Gaz do kalibracji – 2 szt. | TAK |  |

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2019 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy