Załącznik nr 4 do SWZ – Zestawienie asortymentowo – ilościowe i parametry wymagane

PO ZMIANIE  w zakresie  Pakietu 2

………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury 
i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w ramach projektu pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”, znak sprawy ZT-SZP-226/01/19/2022,

OFERUJEMY:

PAKIET 2

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | Oferowany model/ nazwa oraz producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa infuzyjna przepływowa | 5 |  |  |  |  |  |

MIEJSCE DOSTAWY i MONTAŻU:

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Miejsce dostawy i montażu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa infuzyjna przepływowa | 5 | Szpitalny Oddział Ratunkowy – 1 szt. Oddział Urologiczny – 1 szt. Oddział Ortopedyczny – 3 szt. |

PARAMETRY WYMAGANE:

- Pompa infuzyjna przepływowa – 5 szt.

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr oferowany (należy wpisać): |
| --- | --- | --- |
| 1 | Minimalny zakres szybkości podaży ml/h 1,0-999 ml/h |  |
| 2 | Możliwość regulacji prędkości podaży co 0,1 ml/zakresie w zakresie od 1,0 do 99,9 ml/h. |  |
| 3 | Praca pompy w minimum dwóch trybach: |  |
|  | - wybór prędkości podaży, |  |
|  | - wybór objętości do podania i czasu, w jakim ma być ona podana (automatyczne wyliczanie prędkości podaży) |  |
| 4 | Dokładność podaży min. ± 5% przy szybkości 25 ml/h |  |
| 5 | Możliwość zmiany szybkości podaży bez konieczności zatrzymania pracy pompy |  |
| 6 | Programowanie objętości całej infuzji |  |
| 7 | Ciśnienie okluzji – podać wartości [mm Hg] – min 3 poziomy |  |
| 8 | Możliwość ręcznego ustawiania ciśnienia okluzji |  |
| 9 | Możliwość pracy z detektorem kropli |  |
| 10 | Możliwość zablokowania ustawionych parametrów podaży |  |
| 11 | Możliwość monitorowania objętości całej infuzji |  |
| 12 | Możliwość podaży krwi i preparatów krwiopochodnych oraz cytostatyków |  |
| 13 | Możliwość pracy z zestawami do leków światłoczułych |  |
| 14 | Możliwość pracy z zestawami do podaży lipidów. |  |
| 15 | Szybkość podaży dawki uderzeniowej (bolus) [ml/h] programowana przez użytkownika – zakres min 1,0-999 ml/h |  |
| 16 | Objętość dawki uderzeniowej (bolusa) od 0 do min 99 ml/h co 1 ml. |  |
| 17 | Kontrola osiągniętej dawki uderzeniowej (bolusa) w czasie infuzji |  |
| 18 | Maksymalna objętość antybolusa po zwolnieniu okluzji – 0,6 ml |  |
| 19 | Wykrywanie pęcherzyków powietrza w drenie |  |
| 20 | Ustawianie przez użytkownika wielkości wykrywanych pęcherzyków powietrza – min.4 wielkości, w zakresie od 50 do 500 µl |  |
| 21 | Uruchamianie alarmu powietrza w drenie w przypadku przekroczenia zakumulowanej objętości pęcherzyków powietrza nie więcej niż 500 µl w czasie nie dłuższym niż 15 minut |  |
| 22 | Możliwość programowania infuzji podstawowej i dodatkowej |  |
| 23 | Funkcja wypełniania i przepłukiwania przewodu infuzyjnego |  |
| 24 | Funkcja KVO (utrzymania drożności naczyń po zakończeniu infuzji) |  |
| 25 | System zabezpieczeń |  |
| 26 | Autokontrola urządzenia w trakcie pracy |  |
| 27 | Alarm wyczerpania baterii |  |
| 28 | Rozróżniane alarmy okluzji |  |
| 29 | - drożności drenu między pojemnikiem z płynem infuzyjnym a pompą |  |
| 30 | - okluzji pomiędzy pompą a pacjentem |  |
| 31 | Alarm zatrzymania pompy |  |
| 32 | Alarm wykrywanie pęcherzyków powietrza w drenie |  |
| 33 | Alarm niewłaściwego zamocowania zestawu do przetoczeń i użycia niewłaściwego zestawu |  |
| 34 | Regulacja głośności alarmów |  |
| 35 | Podtrzymywanie pamięci zdarzeń w pompie nie podłączonej do zasilania 220-240 V przez okres min 6 m-cy |  |
| 36 | Masa - do 1,6 kg |  |
| 37 | Zabezpieczenie układu mechanicznego i sterującego przed przypadkowym zalaniem |  |
| 38 | Wbudowany zasilacz sieciowy |  |
| 39 | Zasilanie bateryjne – praca min 10h przy prędkości podaży 25 ml/h |  |
| 40 | Wbudowany uchwyt do mocowania pompy do statywu |  |
| 41 | Wbudowany uchwyt ułatwiający przenoszenie pompy |  |
| 42 | Wbudowany, zatrzaskowy system mocowania do stacji dokującej |  |
| 43 | Możliwość współpracy pompy z systemami zarządzania infuzją |  |
| 44 | Wbudowany interfejs na podczerwień IrDA oraz RS232 do dwustronnej komunikacji z systemem zarządzającym infuzją oraz innym pompami |  |