## Pakiet 1
PAKIET 1
Lp | Asortyment | jednostka miary | ilość j. m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy
1 | Implanty do stabilizacji międzywyrostkowej dynamicznej | szt. | 20
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
..............................................................................................................................
data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
PARAMETRY WYMAGANE
Lp. | nazwa parametru | parametr wymagany | parametr oferowany
Implanty do stabilizacji międzywyrostkowej dynamicznej
1 | Implant wykonany z materiału typu PEEK. | Tak
2 | Założenie implantu nie powoduje uszkodzenia więzadła tylnego wyrostków kolczystych. | Tak
3 | Dostęp jednostronny. | Tak
4 | Implantacja za pomocą samo-rozprężenia, mechanizm klamrowy. | Tak
5 | Implantacja nie wymaga dodatkowych mocowań. | Tak
6 | Implant jednoelementowy bez dodatkowych elementów blokujących i zamykających podczas implantacji. | Tak
7 | Implanty dostępne w dwóch rozmiarach szerokości: małym (12mm) i średnim (15mm). | Tak
8 | Każdy rozmiar dostępny w różnych wysokościach od 8mm do 16mm, stopniowane co 2mm | Tak
9 | Budowa jednoelementowa z zawartym znacznikiem widocznym z badaniach RTG i MRI. | Tak
10 | Implanty dostarczane w sterylnym opakowaniu – data ważności nie krótsza niż 12 miesięcy od chwili dostarczenia. | Tak

## Pakiet 2
PAKIET 2
Lp | Asortyment | jednostka miary | ilość j. m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy
1 | Implanty do stabilizacji międzytrzonowej do operacji dyskopatii szyjnych | szt. | 120
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
..............................................................................................................................
data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
PARAMETRY WYMAGANE
Lp. | nazwa parametru | parametr wymagany | parametr oferowany
Implanty do stabilizacji międzytrzonowej do operacji dyskopatii szyjnych
1 | Nieanatomiczny, prosty lub kątowy oraz kolczasty profil implantu. | Tak
2 | Implant wykonany z materiału PEEK. | Tak
3 | Możliwość wykonania stabilizacji do trzech poziomów bez konieczności użycia płyty przedniej. | Tak
4 | Pomost – „bridge” łączący dłuższe boki implantu. | Tak
5 | Wymiary implantu dostosowane do anatomicznych rozmiarów kręgów szyjnych. | Tak
6 | Powierzchnia styku i otworów umożliwiających przerost kostny. | Tak
7 | Wymiary implantu: implant prosty długość 14 lub 16 mm, szerokość 12 mm, wysokość w zakresie 3-10 mm skok co 1 mm; implant kątowy 5 stopni. Długość 14 mm, szerokość 12 mm, wysokość w zakresie 4 -8 mm skok co 1 mm. | Tak
8 | Gwintowany otwór do narzędzia wprowadzającego implant. | Tak
9 | Dwa znaczniki radiologiczne umieszczone po przekątnej implantu. | Tak
10 | Implanty dostarczane w sterylnych opakowaniach. | Tak
11 | Wypożyczenie instrumentarium na czas trwania umowy składającego się z : retraktora podłużnego – łamanego 1 szt., retraktora poprzecznego - łamanego 1 szt., retraktora typ Caspar 1 szt. dł. piny do Caspara część trzonowa ok. 14 -16 mm a długość pina ok. 3,5 cm , prowadnik do równoległego wkręcania pinów z tuleją szt. 1 , ręczne retraktory do szpatuł szt. 2, śrubokręt do pinów szt. 1, szpatuły szer. ok. 15 mm do 23,5 mm głębokość 45-60 mm skok co 5 mm tępe i ostre, przymiary do implantów 4 - 8 mm skok co 1 mm, narzędzie do wprowadzania przymiarów i implantów w przestrzeń, Oznakowany nazwą kontener do sterylizacji instrumentarium używany jako opakowanie ostateczne do sterylizacji. Wraz z kontenerem należy dostarczyć materiały eksploatacyjne, jeżeli takie są potrzebne do używania np. filtry, plomby, etykiety. | Tak
1. Instrumentarium musi zapewnić możliwość dokonania przymiaru implantu przed zamocowaniem tzn. powinny być próbne implanty.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo ostatecznego ustalenia ilości konkretnych rozmiarów implantów w ramach rozmiarów wymienionych w ofercie oraz możliwość wymiany implantów pod względem wymiarów - po uzgodnieniach przez obie strony.

## Pakiet 3
PAKIET 3
Lp | Asortyment | jednostka miary | ilość j. m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy
1 | Stabilizatory międzykolczyste – dynamiczne | kpl | 12
2 | Stabilizatory międzykolczyste – sztywne | kpl | 12
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
..............................................................................................................................
data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
PARAMETRY WYMAGANE
Lp. | nazwa parametru | parametr wymagany | parametr oferowany
Stabilizatory międzykolczyste – dynamiczne
| Model implantu (podać) | Tak, podać
| Producent/rok produkcji (podać) | Tak, podać
1 | Półsztywny (dynamiczny) stabilizator międzykolczysty umożliwiający dynamiczne (z zachowaniem ruchomości) połączenie sąsiadujących trzonów kręgowych. | Tak
2 | stabilizator jednoczęściowy osadzany na wyrostkach kolczystych bez dodatkowych elementów mocujących. | Tak
3 | Implanty muszą być otwarte od tyłu w celu zapewnienia optymalnego amortyzowania przenoszonych obciążeń. | Tak
4 | Stabilizatory dostępne w dwu odmianach – standardowej jednopoziomowej i opcjonalnej wielopoziomowej. | Tak
5 | dostępność w każdej odmianie min. 5 rozmiarów od 8mm do 16 mm w odstępach co 2 mm. | Tak
6 | możliwość mnogiego zastosowania w zespoleniach wielopoziomowych (3 i więcej) bezpośrednio na sąsiadujących przestrzeniach. | Tak
7 | stabilizatory wykonane ze stopu tytanowego. | Tak
8 | Możliwość zastosowania w połączeniu z dowolnym systemem stabilizacji wewnętrznej kręgosłupa. | Tak
9 | Stabilizatory muszą być dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach. | Tak
10 | Zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów musi zawierać indywidualne próbniki, odpowiadające poszczególnym rozmiarom stabilizatorów, będące jednocześnie narzędziami do osadzenia stabilizatora w miejscu szczepu. | Tak
11 | Zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów musi zawierać: narzędzia umożliwiające kontrolowane rozginanie uchwytów stabilizatora przed implantacją. narzędzie osadzone bezpośrednio na stabilizatorze, umożliwiające kontrolowane równoległe doginanie uchwytu stabilizatora w osi stabilizatora po jego osadzeniu. | Tak
12 | Zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów musi być dostarczony w : oznakowany nazwą kontener do sterylizacji instrumentarium używany jako opakowanie ostateczne do sterylizacji. Wraz z kontenerem należy dostarczyć materiały eksploatacyjne, jeżeli takie są potrzebne do używania np. filtry, plomby, etykiet | Tak
II. STABILIZATORY MIĘDZYKOLCZYSTE – SZTYWNE
| Model implantu (podać) | Tak, podać
| Producent/rok produkcji (podać) | Tak, podać
1 | Sztywny stabilizator międzykolczysty umożliwiający stabilne (bez zachowania ruchomości) połączenie sąsiadujących trzonów kręgowych. | Tak
2 | stabilizator jednoczęściowy otwarty od tyłu osadzany na wyrostkach kolczystych za pomocą skręcanych śrubek poprzecznych wchodzących w skład kompletu w opakowaniu. | Tak
3 | Stabilizatory dostępne w min. 5 rozmiarach od 8mm do 16 mm w odstępach co 2 mm. | Tak
4 | możliwość mnogiego zastosowania w zespoleniach wielopoziomowych (3 i więcej) bezpośrednio na sąsiadujących przestrzeniach. | Tak
5 | Elementy stabilizatora wykonane ze stopu tytanowego. | Tak
6 | możliwość zastosowania w połączeniu z dowolnym systemem stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa typu ALIF, PLIF, TLIF, XLIF. | Tak
7 | stabilizatory dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach. | Tak
8 | Zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów musi zawierać indywidualne próbniki, odpowiadające poszczególnym rozmiarom stabilizatorów, będące jednocześnie narzędziami do osadzenia stabilizatora w miejscu szczepu. | Tak
9 | Zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów musi zawierać narzędzie umożliwiające kontrolowane rozginanie uchwytów stabilizatora przed implantacją. narzędzie osadzone bezpośrednio na stabilizatorze, umożliwiające kontrolowane równoległe doginanie uchwytów stabilizatora w osi stabilizatora po osadzeniu w miejscu szczepu | Tak
10 | Zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów musi być dostarczony w : oznakowany nazwą kontener do sterylizacji instrumentarium używany jako opakowanie ostateczne do sterylizacji. Wraz z kontenerem należy dostarczyć materiały eksploatacyjne, jeżeli takie są potrzebne do używania np. filtry, plomby, etykiet. | Tak
I. Półsztywny (dynamiczny) stabilizator międzykolczysty.
Dynamiczny, elastyczny stabilizator międzykolczysty do rozpierania wyrostków kolczystych, umożliwiający utrzymanie anatomicznej ruchomości w zaopatrywanym segmencie kręgosłupa. Zastosowany w stabilizacji celem odbarczenia stenozy kanału kręgowego w odcinku L1 – L5 z uwzględnieniem warunków patologii takich jak stabilna spondylolisteza I stopnia. System ma zapewnić wytrzymałość mechaniczną z dużą elastycznością.
Stabilizator powinien zapewnić:
amortyzację w wyproście, umożliwić zgięcie z zachowaniem fizjologicznej osi zgięcia.
Trwałe osadzenie między wyrostkami kolczystymi jednego i więcej segmentów kręgosłupa lędźwiowego w celu uzyskania kontrolowanej ruchomości
umożliwić ma wykorzystanie w ruchomych segmentach sąsiadujących bezpośrednio z segmentami usztywnionymi w wyniku wcześniejszych zespoleń
Dynamiczny stabilizator międzykolczysty winien umożliwić połączenie sąsiadujących trzonów, powinien spełniać:
stabilizator jednoczęściowy osadzony na wyrostkach kolczystych bez dodatkowych elementów mocujących.
otwarty od tyłu w celu zapewnienia optymalnego amortyzowania przenoszonych obciążeń.
dostępny w dwóch różnych odmianach jednopoziomowej i opcjonalnej wielopoziomowej.
dostępność w każdej odmianie minimum 5 rozmiarów od 8mm do 16 mm w odstępach co 2 mm.
możliwość mnogiego zastosowania w zespoleniach wielopoziomowych (3 i więcej) bezpośrednio na sąsiadujących przestrzeniach.
możliwość zastosowania w połączeniu z dowolnym systemem stabilizacji międzytrzonowej.
stabilizator wykonany ze stopu tytanowego.
stabilizatory dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach.
Zestaw instrumentarium winien zawierać:
indywidualne próbniki, odpowiadające poszczególnym rozmiarom stabilizatorów, będące jednocześnie narzędziami do osadzenia stabilizatora.
narzędzia umożliwiające kontrolowane rozginanie uchwytów stabilizatora przed implantacją.
narzędzie osadzone bezpośrednio na stabilizatorze, umożliwiające kontrolowane równoległe doginanie uchwytu stabilizatora w osi stabilizatora po jego osadzeniu.
Oznakowany nazwą kontener do sterylizacji instrumentarium używany jako opakowanie ostateczne do sterylizacji. Wraz z kontenerem należy dostarczyć materiały eksploatacyjne, jeżeli takie są potrzebne do używania np. filtry, plomby, etykiet.
II. Sztywny stabilizator międzykolczysty
Mało inwazyjny stabilizator międzykolczysty umożliwiający uzyskanie stabilności z zaopatrywanego segmentu kręgosłupa przy zachowaniu wszystkich cech stabilizacji międzykolczystej. Stabilizator przewidziany jest do implantacji z dostęp tylnego w odcinku L1-L5 jako uzupełnienie międzytrzonowej stabilizacji. Umożliwia to dodatkową stabilizację w celu uzyskania większej sztywności zapewniającej zrost kostny.
Stabilizator powinien spełniać:
alternatywa dla stabilizacji transpedikularnej jako uzupełnienie międzytrzonowej stabilizacji kręgosłupa.
System umożliwia duży kontakt z przylegającymi strukturami kostnymi w celu optymalnego przenoszenia obciążeń oraz pewne i bezpieczne osadzenie
Minimalizacja dostępu operacyjnego prowadząc do zmniejszenia ryzyka towarzyszącego zabiegowi oraz skrócenia i obniżenia kosztów hospitalizacji
Sztywny stabilizator międzykolczysty, umożliwiający stabilne połączenie sąsiadujących trzonów kręgowych powinien spełniać następujące warunki:
stabilizator jednoczęściowy osadzony na wyrostkach kolczystych za pomocą skręconych śrubek poprzecznych.
stabilizator dostępny co najmniej w 5 rozmiarach od 8mm do 16 mm w odstępach co 2mm.
możliwość mnogiego zastosowania w zespoleniach wielopoziomowych (3 i więcej) bezpośrednio na sąsiadujących przestrzeniach.
możliwość zastosowania w połączeniu z dowolnym systemem stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa typu ALIF, PLIF, TLIF, XLIF.
stabilizator wykonany ze stopu tytanowego.
stabilizatory dostępne w formie sterylnej w fabrycznym opakowaniu.
Zestaw instrumentarium winien zawierać:
indywidualne próbniki, odpowiadające poszczególnym rozmiarom stabilizatorów, będące jednocześnie narzędziami do osadzenia stabilizatora.
narzędzia umożliwiające kontrolowane rozginanie uchwytów stabilizatora przed implantacją.
narzędzie osadzone bezpośrednio na stabilizatorze, umożliwiające kontrolowane równoległe doginanie uchwytu stabilizatora w osi stabilizatora po jego osadzeniu.
Oznakowany nazwą kontener do sterylizacji instrumentarium używany jako opakowanie ostateczne do sterylizacji. Wraz z kontenerem należy dostarczyć materiały eksploatacyjne, jeżeli takie są potrzebne do używania np. filtry, plomby, etykiet
Zamawiający zastrzega sobie prawo ostatecznego ustalenia ilości konkretnych rozmiarów implantów w ramach rozmiarów wymienionych w ofercie oraz możliwość wymiany implantów pod względem wymiarów - po uzgodnieniach przez obie strony.

## Pakiet 4
PAKIET 4
Lp | Asortyment | jednostka miary | ilość j. m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy
1 | Dynamiczny stabilizator międzywyrostkowy umieszczany między łukami | kpl | 15
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
..............................................................................................................................
data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
PARAMETRY WYMAGANE
Lp. | nazwa parametru | parametr wymagany | parametr oferowany
Dynamiczny stabilizator międzywyrostkowy umieszczany między łukami
1 | Implant wykonany z silikonu pokrytego tkaniną z politetraflalanu etylowego. | Tak
2 | Przednia część zabezpieczona przed zrostem poprzez pokrycie silikonem. | Tak
3 | Szczelina wewnątrz silikonu pozwalająca na ściskanie implantu. | Tak
4 | Wypukła przednia część umożliwiająca dystrakcję. | Tak
5 | Oddzielna pakowana razem taśma wykonana z politetraflalanu etylowego z zatrzaskiem tytanowym. | Tak
6 | Rozmiary: 8, 10, 12, 14 i 16 mm wysokości. | Tak
7 | Zestaw instrumentów z przymiarami do implantacji. | Tak