Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry techniczne i wymagane

PO ZMIANIE

Uwaga:

Zamawiający wymaga załączenia oryginalnych materiałów technicznych producenta potwierdzających parametry wpisane w tabelach oraz zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach i u producenta.

Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego 
z wymaganym parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w oferowanym urządzeniu.

Zamawiający dopuszcza złożenie Załącznika nr 4 tylko w zakresie pakietów, na które Wykonawca składa ofertę.

………………………….

Pieczątka Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, 
znak sprawy: ZT-SZP-226/01/23/2018

- OFERUJEMY:

- PAKIET 1 - MYJNIA DO ENDOSKOPÓW GIĘTKICH

- Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Endokrynologii 
i Diabetologii Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Model/typ, Producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MYJNIA DO ENDOSKOPÓW GIĘTKICH | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Wyposażenie niemedyczne myjni (wymienić) |  |  |  |  |  |  |
| - WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oceniany w kryterium „OCENA TECHNICZNA” | Parametr oferowany – należy podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie przeznaczone do mycia i dezynfekcji minimum dwóch endoskopów elastycznych | TAK |  |  |
| 2 | Możliwość mycia endoskopów różnych producentów (w tym posiadanych endoskopów Olympus i Pentax), system załadowczy bez konieczności podłączenia endoskopów lub bezpośrednie podłączenie kanałów endoskopu do myjni. | TAK | Podłączenie wszystkich kanałów przy pomocy konektorów – 20 pkt System załadowczy bez podłączenia przy pomocy konektorów – 0 pkt |  |
| 3 | Dodatkowe 2 złącza do podłączenia kanału water-jet umieszczonego w konektorze endoskopu. | TAK |  |  |
| 4 | Proces dezynfekcji w temperaturze 50-58ºC | TAK |  |  |
| 5 | Jednokrotne użycie roztworów roboczych (środka myjącego i dezynfekcyjnego) | TAK |  |  |
| 6 | Obudowa i komora myjni wykonana ze stali kwasoodpornej | TAK |  |  |
| 7 | Praca w szczelnym systemie zamkniętym, urządzenie wyposażone w kondenser oparów | TAK |  |  |
| 8 | Ostatnie płukanie wodą zdezynfekowaną lub zastosowanie w myjni lampy UV | TAK |  |  |
| 9 | Wbudowany w urządzenie system do dezynfekcji wody do ostatecznego płukania lub zastosowanie w myjni lamy UV | TAK |  |  |
| 10 | Automatyczna kontrola szczelności endoskopu podczas całego procesu, urządzenie wyposażone w zintegrowany automatyczny system testowania szczelności endoskopów, automatyczne przerwanie procesu w przypadku wykrycia nieszczelności endoskopu w trakcie procesu | TAK |  |  |
| 11 | Wysuwany kosz do umieszczania endoskopów | TAK |  |  |
| 12 | Uchylne poziomo drzwi komory | TAK |  |  |
| 13 | Suszenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych endoskopów na zakończenie procesu, urządzenie wyposażone w suszarkę załadunku | TAK |  |  |
| 14 | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK |  |  |
| 15 | Automatyczny program samodezynfekcji urządzenia | TAK |  |  |
| 16 | - Wyświetlacz tekstowy komunikatów. | TAK |  |  |
| 17 | Wyświetlanie komunikatów w języku polskim |  |  |  |
| 18 | Wyświetlanie komunikatu o konieczności wykonania przeglądu | TAK |  |  |
| 19 | Zasilanie elektryczne 400V; 50Hz | TAK |  |  |
| 20 | Zabezpieczenie termiczne maksimum 60ºC. | TAK |  |  |
| 21 | Sygnalizacja braku środków: myjącego i dezynfekcyjnego | TAK |  |  |
| 22 | Możliwość podłączenia automatycznego systemu rozpoznawania endoskopów, lub ręcznego czytnika zbliżeniowego do sczytywania endoskopów. | TAK | Czytnik zbliżeniowy w zestawie – 10 pkt Inne – 0 pkt |  |
| 23 | Stosowanie preparatów do mycia i dezynfekcji różnych producentów (kompatybilność producenta środków do mycia i dezynfekcji w jednym cyklu procesowym) | TAK |  |  |
| 24 | Wyposażenie urządzenia w filtr wstępny wody | TAK |  |  |
| 25 | Drukarka rzeczywistych parametrów procesu lub drukarka zewnętrzna zintegrowana z urządzeniem szczytującym | TAK |  |  |
| 26 | Ciśnienie testu szczelności nie wyższe niż 280 mbar (+/- 5) | TAK |  |  |
| 27 | Wymiary gabarytowe: urządzenie nie większe niż: 90 cm szerokość, 95 cm wysokość i 80 cm głębokość |  |  |  |
| 28 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| 29 | Autoryzacja serwisu na terenie Polski przez producenta urządzenia (załączyć potwierdzenie producenta) | TAK |  |  |
| 30 | Uruchomienie i przeszkolenie personelu | TAK |  |  |
| 31 | Urządzenie spełniające wymagania normy PN EN ISO 15883 | TAK |  |  |
| 32 | Urządzenie oznaczone znakiem CE z kodem notyfikacyjnym (załączyć certyfikat producenta i deklarację zgodności) | TAK |  |  |
| 33 | Urządzenie wyposażone w zewnętrzną stację zmiękczania wody. | TAK |  |  |
| 34 | Rok produkcji 2018 | TAK |  |  |

................................					........................................................

data						  podpis upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy

- PAKIET 2 – POMPA STRZYKAWKOWA  JEDNOTOROWA

- Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział Urologiczny Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Model/typ, Producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | POMPA STRZYKAWKOWA JEDNOTOROWA | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| - WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oceniany w kryterium „OCENA TECHNICZNA” | Parametr oferowany – należy podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spełnia wymagania CE nr certyfikatu | TAK |  |  |
| 2 | Ochrona przed wilgocią EN6060529 IP22 | TAK |  |  |
| 3 | Zasilanie sieciowe zgodne z Polską Normą, AC 230 V 50Hz | TAK |  |  |
| 4 | Klasa ochrony II typ CF zgodnie z normą EN/IEC 60601-1 | TAK |  |  |
| 5 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji 2018 | TAK |  |  |
|  | Wymagania podstawowe |  |  |  |
| 6 | Pompa strzykawkowa jednotorowa do terapii farmakologicznej dożylnej sterowana elektronicznie, umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  |  |
| 7 | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla, niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny | TAK |  |  |
| 8 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 10godz. przy przepływie 5ml/h | TAK |  |  |
| 9 | Możliwość mocowania pompy do stojaka pionowego lub do szyny przy pomocy uchwytu wbudowanego w pompę | TAK |  |  |
| 10 | Zatrzaskowe mocowanie do stacji dokującej | TAK |  |  |
| 11 | Zamontowany na stałe uchwyt do przenoszenia pompy | TAK |  |  |
| 12 | Masa pompy wraz z uchwytem maksymalnie 2,2kg | TAK | 2,2 kg - 0 pkt Najlżejsza-10 pkt Pozostałe opcjonalnie |  |
|  | Mocowanie strzykawki |  |  |  |
| 13 | Mocowanie strzykawki do czoła pompy | TAK |  |  |
| 14 | Cała strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy | TAK |  |  |
| 15 | Pełne mocowanie strzykawki możliwe zarówno przy włączonej jak i wyłączonej pompie- obsługiwana manualnie | TAK |  |  |
| 16 | Osłona tłoka strzykawki umożliwiająca wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w pompie | TAK |  |  |
| 17 | Kompatybilna ze strzykawkami o objętości 5,10,20,30/35 i 50/60 ml różnych producentów ( minimum 5 producentów strzykawek dostępnych na rynku Polskim) | TAK |  |  |
| 18 | Mechanizm blokady tłoka przed samoczynnym opróżnieniem | TAK |  |  |
| 19 | Antybolus automatyczny po okluzji , zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa do < 0,2 ml | TAK |  |  |
|  | Programowanie infuzji |  |  |  |
| 20 | Zakres szybkości infuzji 0,1-1200ml/h | TAK |  |  |
| 21 | Programowanie infuzji co 0,01 w zakresie min.0,1 – 9,99 ml/h | TAK |  |  |
| 22 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |  |
| 23 | Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng,mg,µg,U,kU,mmol,mol,Kmol,cal,Kcal,/kg. masy ciała lub na czas ( na 24h,godzine oraz minutę) | TAK |  |  |
| 24 | Bolus bez konieczności wstrzymywania infuzji | TAK |  |  |
| 25 | Trzy rodzaje bolusa: a)ręczny 50-1200ml/h | TAK |  |  |
|  | b)programowany –dawka lub objętość/czas:0,1-99,9 jednostek/0,1 -1200ml, automatyczne wyliczenie czasu | TAK |  |  |
|  | c) emergency –manualne przesuniecie tłoka strzykawki z funkcją zliczania podanej objętości i prezentacja wartości na ekranie urządzenia | TAK / NIE | TAK- 20 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 26 | Dokładność infuzji +/- 1% | TAK |  |  |
| 27 | Wypełnienie linii w trzech trybach: obowiązkowy, nieobowiązkowy, zalecany | TAK |  |  |
| 28 | Funkcja programowania objętości podania 0,1 -999,9 | TAK |  |  |
| 29 | Funkcja programowania czasu infuzji od 1 min- 96 godzin | TAK |  |  |
| 30 | Dawka inicjująca. Dawka lub objętość/czas:0,1-99,9jednostek/1-59minut, automatyczne obliczanie infuzji | TAK |  |  |
| 31 | Ciągły pomiar ciśnienia w linii zobrazowany na ekranie w postaci piktogramu | TAK |  |  |
| 32 | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 20 poziomów | TAK | Min. 20 – 0pkt Największa ilość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 33 | Funkcja KVO | TAK |  |  |
| 34 | Sygnalizacja wahań ciśnienia w linii | TAK |  |  |
| 35 | Rejestr na 1500 zdarzeń zapisanych w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
| 36 | Funkcja przerwa w zakresie od 1min do 24h programowany co 1 minutę z funkcja automatycznego startu infuzji po zaprogramowanej przerwie | TAK |  |  |
|  | Panel sterowania |  |  |  |
| 37 | Wyświetlanie programów w trybie nocnym | TAK |  |  |
| 38 | Wskaźnik pracy pompy widoczny minimum z 4,5 metra | TAK |  |  |
| 39 | Klawiatura symboliczna | TAK |  |  |
| 40 | Komunikaty tekstowe w języku polskim | TAK |  |  |
| 41 | Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia | TAK |  |  |
| 42 | Biblioteka leków min. 50 leków wraz z protokołami infuzji | TAK |  |  |
|  | Układ alarmów |  |  |  |
| 43 | Akustyczno – optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |  |
| 44 | Alarm pustej strzykawki | TAK |  |  |
| 45 | Alarm przypominający – zatrzymana infuzja | TAK |  |  |
| 46 | Alarm okluzji | TAK |  |  |
| 47 | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | TAK |  |  |
| 48 | Alarm rozładowania akumulatora | TAK |  |  |
| 49 | Alarm braku lub źle założonej strzykawki | TAK |  |  |
| 50 | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | TAK |  |  |
| 51 | Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia | TAK |  |  |
| 52 | Alarm o zbliżającym się rozładowaniu akumulatora | TAK |  |  |
| 53 | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki | TAK |  |  |
| 54 | Alarm wstępny przed końcem infuzji | TAK |  |  |
|  | Pozostałe wymogi |  |  |  |
| 55 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| 56 | Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stacje dokującą | TAK |  |  |
| 57 | Możliwość łączenia pomp w moduły po 2-3 sztuki bez użycia dodatkowych elementów | TAK |  |  |
| 58 | Gwarancja minimum 36 miesięcy | TAK |  |  |
| 59 | Rok produkcji 2018 | TAK |  |  |

................................					........................................................

data						  podpis upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy

- PAKIET 3 – KARDIOMONITOR

- Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej 
i Naczyniowej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Model/typ, Producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KARDIOMONITOR | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| - WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany – należy podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiomonitor stacjonarno - przenośny o masie nie większej niż 4 kg | TAK |  |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony - W uchwyt służący do przenoszenia , - W uchwyt z szyną do zawieszenia na ścianie - W kieszeń na akcesoria | TAK |  |
| 3 | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetlaniem LED o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali , rozdzielczości co najmniej 800x600 pikselli | TAK |  |
| 4 | Jednoczesna prezentacja co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych na ekranie | TAK |  |
| 5 | Trendy wszystkich mierzonych parametrów : co najmniej 100 – godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 | TAK |  |
| 6 | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisywanych przez użytkownika | TAK |  |
| 7 | Kategorie wiekowe pacjentów – dorośli | TAK |  |
| 8 | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG; - Odchylenie odcinka ST; - Liczba oddechów (RESP;) - Saturacja (Spo2); - Ciśnienie krwi, pomiar nieinwazyjna metodą (NIBP); - Temperatura (T1,T2,TD). | TAK |  |
| 9 | Pomiar EKG: | TAK |  |
|  | 9.1. Zakres częstości rytmu serca minimum: 15+300 BPM. Podać |  |  |
|  | 9.2. Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu 3 i 5 końcówkowego odprowadzenia Podać | TAK |  |
|  | 9.3. Dokładność pomiaru częstości rytmu : nie gorsza niż +/- 1%. | TAK |  |
|  | 9.4. Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru 6,25mm/s; 12,5 mm/s; 50mm/s. Podać | TAK |  |
|  | 9.5. Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG | TAK |  |
|  | 9.6. Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. Wymienić | TAK |  |
|  | 9.7. Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do + 2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | TAK |  |
|  | 9.8. prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych . | TAK |  |
|  | 9.9. Monitorowanie odcinka QT |  |  |
|  | 9.10. Analiza zaburzeń rytmu ( co najmniej 19), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń; a) Bradykardia b) Tachykardia c) Asystolia d) Tachykardia komorowa e) Migotanie komór f) Migotanie przedsionków g) Stymulator nie przechwytuje h) Stymulator nie generuje impulsów i) Salwa komorowa j) PVC / min wysokie | TAK |  |
| 10 | Pomiar oddechów( RESP) | TAK |  |
|  | 10.1. zakres pomiaru ; minimum 5 – 120 oddechów/min Podać |  |  |
|  | 10.2. Dokładność pomiaru ; nie gorsza niż +/_ 2 oddech /min Podać | TAK |  |
|  | 10.3. Prędkość kreślenia ; co najmniej 6,25/s; 12,5 mm/s; 25/s; 50mm/s. Podać | TAK |  |
|  | 10.4. Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji | TAK |  |
| 11 | Pomiar saturacji (SpO2) | TAK |  |
|  | 11.1. Zakres pomiaru saturacji: 0 -:- 100 % | TAK |  |
|  | 11.2. Zakres pomiaru pulsu: Co najmniej 20-300/min Podać | TAK |  |
|  | 11.3 Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70-100%, nie gorsza niż +/- 3% Podać | TAK |  |
|  | 11.4 Funkcja pozwalająca na jednoczasowy pomiar Sp02 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania alarmu Sp02 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | TAK |  |
|  | 11.5 Alarm destaturacji | TAK |  |
| 12 | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) | TAK |  |
|  | 12.1 Oscylometryczna metoda pomiaru | TAK |  |
|  | 12.2 Zakres pomiaru ciśnienia : co najmniej 15: 270mmHg Podać | TAK |  |
|  | 12.3 Zakres pomiaru pulsu wrz z NIBP ;co najmniej 40:240bpm. | TAK |  |
|  | 12.4 Dokładność pomiaru : nie gorsza niż +/- 5mmHg Podać | TAK |  |
|  | 12.5 Tryb pomiaru: a)AUTO b) Ręczny | TAK |  |
|  | 12.6 Zakres programowania interwałów w trybie Auto: co najmniej 1-480 min Podać | TAK |  |
|  | 12.7 Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | TAK |  |
| 13 | Pomiar temperatury (TEMP) | TAK |  |
|  | 13.1 Zakres pomiarowy: co najmniej 25-42 st.C Podać | TAK |  |
|  | 13.2 Dokładnośc pomiaru : nie gorsza niż +/- 0,1 st.C Podać | TAK |  |
|  | 13.3 Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości: 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | TAK |  |
| 14 | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe Akcesoria kompatybilne z posiadanymi kardiomonitorami serri Imec7; Imec 12 | TAK |  |
|  | 14.1 Kabel EKG 5- odprowadzeniowy | TAK |  |
|  | 14.2 Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP | TAK |  |
|  | 14.3 Mankiety do pomiaru NIBP: 2 średnie, duży | TAK |  |
|  | 14.4 Czujnik Sp02 na palec dla dorosłych typu klips | TAK |  |
|  | 14.5 Czujnik temp.powierzchniowy | TAK |  |
| 15 | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy | TAK |  |
| 16 | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów | TAK |  |
|  | 16.1 Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów | TAK |  |
|  | 16.2Mozliwośc stałego zawieszenia lub czasowego alarmów | TAK |  |
|  | 16.3 Wybór czasowego zawieszenia alarmów-co najmniej 5 czasów do wyboru | TAK |  |
|  | 16.4 Ustawienie różnych pziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów | TAK |  |
|  | 16.5 Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej ( co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji ( co najmniej 3 wzorce do wyboru) | TAK |  |
| 17 | Ręczne i automatyczne ( na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowania pacjenta | TAK |  |
| 18 | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godz.informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w noy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej ( w granicach ustawionych alarmów) | TAK |  |
| 19 | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godz. informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia , minimalnej w nocy oraz prawidłowej ( w granicach ustawionych alarmów) | TAK |  |
| 20 | Zasilanie kardiomonitora, z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50 Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor | TAK |  |
|  | 20.1 Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora ( przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min) : nie krótszy niż 4 godz. Podać | TAK |  |
|  | 20.2 Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 6 godz. Podać | TAK |  |
|  | 20.3 Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora | TAK |  |
| 21 | Port USB | TAK |  |
| 22 | Cicha praca urządzenia-chłodzenie bez wentylatora | TAK |  |
| 23 | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą- stopień ochrony co najmniej IPX 1 | TAK |  |
| 24 | Rok produkcji 2018 | TAK |  |

................................					........................................................

data						  podpis upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór  protokołu zdawczo – odbiorczego

PO ZMIANIE

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY z dnia ……………… r.

do Umowy Nr………/ZT-SZP-226/01/23/2018 z dnia ………………r.

Kupujący :

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 
18-404 Łomża

Bezpośredni Odbiorca/Użytkownik:

…………………………………………………………………………………………………….…..

Sprzedawca:

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym Bezpośredni Odbiorca potwierdza przyjęcie do eksploatacji od Sprzedawcy następującego sprzętu medycznego/ aparatury medycznej :

1. producent …………………………………………………………

2. nazwa ……………………………………………………………..

3. typ …………………………………………………………….…

4. rok produkcji …………………………………………………….

5. numer seryjny/numer katalogowy ………………………….…….

6. ilość szt. / kpl.* ……………………………………………………………….

Uwaga !

W przypadku zakupów określonych jako „Zestaw” lub „Komplet” należy wymienić wszystkie poszczególne elementy zestawu/kompletu z informacjami określonymi w pkt 1-6 powyżej lub dołączyć w formie załącznika do protokołu.

Bezpośredni Odbiorca potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczonym sprzętem  medycznym/aparaturą medyczną następujące dokumenty zgodnie z § 2 ust. 8 umowy i zapisami SIWZ, tj. :

1…………………………………………………………

2…………………………………………………………

3………………………………………………………….

4………………………………………………………...

Okres gwarancji na ww. sprzęt medyczny/aparaturę medyczną wynosi : …………… miesięcy. *

Szkolenie :

w dniu ………………r.  przedstawiciel Sprzedawcy  przeprowadził szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi, podstaw eksploatacji i konserwacji dostarczonej aparatury medycznej.

Lista osób, które uczestniczyły w szkoleniu stanowi załącznik do protokołu. *

Pozostałe terminy szkoleń wg uzgodnień między Odbiorcą a Sprzedawcą.

Uwagi/ Zastrzeżenia:

………………………………………………………………………………………………

Protokół sporządzono w 5 egzemplarzach, z których 4 egzemplarze otrzymuje Bezpośredni Odbiorca i 1 egzemplarz Sprzedawca.

Bezpośredni Odbiorca:							Sprzedawca: