Załącznik nr 4 do SWZ – Zestawienie asortymentowo – ilościowe i parametry wymagane

UWAGA!

Zamawiający informuje, że parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z wymaganym parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w oferowanej aparaturze /sprzęcie medycznym.

……………………………………..…….

Nazwa i adres Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Pododdziału Onkologii i Poradni Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/17/2023

OFERUJEMY:

PAKIET 1

| L.p. | NAZWA | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) |  | Podatek VAT (%) |  | Wartość brutto (PLN |  | Oferowany model, nazwa oraz producent rok produkcji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotel do chemioterapii | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  | xxx |  |  |  | xxx |

PAKIET 1 – miejsce montażu i uruchomienia:

Pododdział Onkologii – 7 szt.

Poradnia Onkologiczna – 2 szt.

o następujących parametrach:

PAKIET 1

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fotel do chemioterapii |  |  |  |
| 1 | Fotel składający się z 3-segmentów, przeznaczony do długotrwałych terapii i zabiegów | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja nośna, wsparta na jednej kolumnie z osłoną z aluminium o przekroju kwadratu, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji. | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja podstawy i leża wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, w całości stabilna, umożliwiająca wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej CPR Kolorystyka ramy stalowej dostępna w min. 8 wariantach. | TAK - podać |  |
| 4 | Długość całkowita fotela: 2050 mm (+ /- 50 mm) Długość w pozycji złożonej: max 1500 mm Szerokość całkowita: (wraz z podłokietnikami) max. 900 mm Wysokość fotela w pozycji złożonej: 1300 mm (+/ - 30 mm) | TAK - podać |  |
| 5 | Regulacja wysokości siedziska w zakresie: 510 -1000 mm (+/- 50 mm) realizowana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem Regulacja segmentu podparcia pleców: 15° - 80° (+/- 5° ) realizowana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem przewodowym. | TAK- podać |  |
| 6 | Segment pleców profilowany, w części barkowej poszerzony do szerokości min. 880 mm, wyposażony w tapicerowany zagłówek. Segment pleców wyposażony w mechaniczną funkcję CPR, dźwignia zwolnienia CPR oznaczona w kolorze czerwonym, dostępna pod siedziskiem fotela. | TAK - podać |  |
| 7 | Regulacja segmentu siedziska w zakresie min. 15° - realizowana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem przewodowym. Regulacja segmentu podudzia w zakresie : 0 – 50 stopni (+ - 5 stopni) - realizowana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem przewodowym. | TAK - podać |  |
| 8 | Elektryczna pozycja Trendelenburga 15° (+/- 5°) realizowana za pomocą pilota przewodowego. Funkcja w pilocie oznaczona innym kolorem niż pozostałe. Jednoczesna i niezależna regulacja segmentem pleców i segmentem nóg Elektryczna regulacja oparcia stóp w zakresie min. 150 mm realizowana pilotem przewodowym. Oparcie stóp wykonane z płyty laminatowej, odpornej na uszkodzenia, łatwe do mycia i dezynfekcji. (nie dopuszcza się tapicerowanego podparcia stóp). | TAK- podać |  |
| 9 | Segmenty fotela wykonane z płyty HPL. Materac piankowy składający się z 3 elementów: segmentu pleców, siedziska oraz nożny. Tapicerka wykonana z materiału odpornego na dezynfekcję, o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybicznych, dostępna w min. 12 kolorach. Podstawa oraz spodnia część siedziska zabudowane osłoną z tworzywa ABS. Podstawa wyposażona w system jezdny: 4 koła o średnicy min. 100 mm z centralną blokadą min. 2 kół dostępną z obu stron fotela z tyłu leża. | TAK - podać |  |
| 10 | Fotel wyposażony w dwa odejmowane, tapicerowane podłokietniki o wymiarach: min. 500x140 mm z regulacją: - wysokości min. 100 mm - kąta nachylenia w płaszczyźnie poziomej +/- 90° - kąta nachylenia w płaszczyźnie pionowej +/- 15° - odchylane do góry min. 90 ° Podłokietniki zintegrowane z segmentem pleców z funkcją utrzymania pozycji ustalonej poziomej przy jednoczesnym ruchu segmentem pleców bez konieczności korygowania ustawienia przez personel medyczny. Wyposażenie: - uchwyt na pilota przy zewnętrznej krawędzi podłokietnika po obu stronach leża - w segmencie pleców tapicerowany podgłówek z regulacją wysokości - za segmentem pleców uchwyt na podkład jednorazowy - stabilny uchwyt na kubek jednorazowy z miejscem przeznaczonym na telefon komórkowy pod jednym z podłokietników, wykonany z HPL z możliwością chowania pod spód podłokietnika - wieszak na torbę przy jednym z podłokietników, wykonany z HPL z możliwością chowania pod spód podłokietnika - tapicerowany wałek, wypełniający przestrzeń pomiędzy materacem segmentu siedziska i nóg. | TAK - podać |  |
| 11 | Max. obciążenie do 235 kg | TAK - podać |  |
| 12 | Rok produkcji – 2023 | TAK |  |
| 13 | Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy. | TAK - podać |  |

PAKIET 2

| L.p. | NAZWA | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) |  | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN | Oferowany model, nazwa oraz producent rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Waga medyczna | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Waga krzesełkowa | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | xxx |  | xxx |

PAKIET 2 – miejsce montażu i uruchomienia:

Pododdział Onkologii

- Waga medyczna – 2 szt.

- Waga krzesełkowa - 1 szt.

Poradnia Onkologiczna

- Waga medyczna – 1 szt.

- Waga krzesełkowa - 1 szt.

o następujących parametrach:

PAKIET 4

| Lp. | Opis parametru |  | Parametr wymagany |  | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Waga medyczna |  |  |  |  |
| 1 | Obciążenie maksymalne [Max] 60 / 150 kg | TAK - podać |  |  |  |
| 2 | Dokładność odczytu [d] 20 / 50 g | TAK |  |  |  |
| 3 | Zakres tary -150 kg | TAK |  |  |  |
| 4 | Klasa dokładności OIML III | TAK |  |  |  |
| 5 | Wyświetlacz LCD (z podświetleniem) | TAK |  |  |  |
| 6 | Interfejs RS232 | TAK |  |  |  |
| 7 | Zasilanie 100-240 V AC 50/60 Hz + akumulator | TAK |  |  |  |
| 8 | Maksymalny pobór mocy 5 W | TAK |  |  |  |
| 9 | Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym do 8 godzin | TAK - podać |  |  |  |
| 10 | Temperatura pracy 0 ÷ +40 °C | TAK |  |  |  |
| 11 | Wilgotność względna powietrza 10% ÷ 85% RH bez kondensacji | TAK |  |  |  |
| 12 | Rok produkcji -2023 | TAK |  |  |  |
| 13 | Możliwość stosowania do dezynfekcji środków dopuszczonych do używania w zakładach opieki zdrowotnej | TAK |  |  |  |
| II | Waga krzesełkowa |  |  |  |  |
| 1 | Obciążenie maksymalne [Max] 250 kg | TAK - podać |  |  |  |
| 2 | Dokładność odczytu [d] 100 g | TAK |  |  |  |
| 3 | Zakres tary -250 kg | TAK |  |  |  |
| 4 | Klasa dokładności OIML III | TAK |  |  |  |
| 5 | Wyświetlacz LCD (z podświetleniem) | TAK |  |  |  |
| 6 | Interfejs RS232 | TAK |  |  |  |
| 7 | Zasilanie 100-240 V AC 50/60 Hz + akumulator | TAK |  |  |  |
| 8 | Maksymalny pobór mocy 5 W | TAK |  |  |  |
| 9 | Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym do 8 godzin | TAK - podać |  |  |  |
| 10 | Temperatura pracy 0 ÷ +40 °C | TAK |  |  |  |
| 11 | Wilgotność względna powietrza 10% ÷ 85% RH bez kondensacji | TAK |  |  |  |
| 12 | Rok produkcji - 2023 | TAK |  |  |  |
| 13 | Możliwość stosowania do dezynfekcji środków dopuszczonych do używania w zakładach opieki zdrowotnej | TAK |  |  |  |