Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry techniczne 
i wymagane dotyczące oferowanego sprzętu medycznego

PO ZMIANIE

Uwaga:

Zamawiający wymaga załączenia oryginalnych materiałów technicznych producenta potwierdzających parametry wpisane w tabelach oraz zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach i u producenta.

Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego 
z wymaganym parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w oferowanym urządzeniu.

Zamawiający dopuszcza, aby złożone przez Wykonawcę Załącznik nr 4 do SIWZ zawierał tylko pakiety, w których Wykonawca składa ofertę

………………………….

Pieczątka Wykonawcy

- Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego realizowane 
w ramach  projektu nr POIS.09.01.00-00-0359/18 pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego 
dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, znak sprawy ZT-SZP-226/01/7/2019

OFERUJEMY:

PAKIET 1 – APARAT USG

Przeznaczenie, miejsce montażu i uruchomienia: Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Wojewódzkiego 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

| - Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Model/typ, Producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | APARAT USG | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P | - OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY W KRYTERIUM „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | PARAMETR OFEROWANY- należy podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Wyposażony w cztery koła skrętne z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost przedniej pary kół. Rok produkcji min. 2018 Wprowadzenie aparatu (platformy sprzętowej) do produkcji 2017 | TAK | 2018 rok – 0 pkt 2019 rok – 10 pkt |  |
|  | Waga aparatu max. 140 kg | TAK |  |  |
|  | Dynamika systemu w dB min. 260dB | TAK |  |  |
|  | Technologia cyfrowa – min. ośmiokrotny system przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki | TAK |  |  |
|  | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX Min. po 192 | TAK |  |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych Min 700 000 | TAK | 700 000 – 0 pkt. Wartość największa – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie obliczone wg wzoru: Wartość oferty badanej/wartość największa z otrzymanych ofert x 10 pkt |  |
|  | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych Min. 4 | TAK |  |  |
|  | Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) min 19’’ [cal]. Wielkość wyświetlanego obrazu USG powyżej 50% wielkości monitora. | TAK |  |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół | TAK |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice min. 6 miejsc | TAK |  |  |
|  | Chowana pod pulpit klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | TAK |  |  |
|  | Ekran dotykowy min. 10” z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji | TAK | 10” – 0 pkt. Wartość największa – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie obliczone wg wzoru: Wartość oferty badanej/wartość największa z otrzymanych ofert x 10 pkt |  |
|  | Regulacji wysokości panelu sterowania min. 10 cm | TAK |  |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy dla trybu 2D [MHz] min 1 – 18 MHz | TAK |  |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) – min. 6000 obrazów | TAK |  |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | TAK |  |  |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej JPEG, AVI, DICOM | TAK |  |  |
|  | Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD | TAK |  |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy HDD min. 400 GB | TAK |  |  |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | TAK |  |  |
|  | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały | TAK |  |  |
|  | Porty USB 2.0 lub 3.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 2 porty USB | TAK |  |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście cyfrowe DVI i S-VHS | TAK |  |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | TAK |  |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy [cm] – min. 38 cm | TAK | >38 cm - 10 pkt |  |
|  | Suwaki wzmocnienia strefowego min. 8 suwaków | TAK |  |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE. – podać wartość powiększenia min. 25 | TAK | >25 - 10 pkt |  |
|  | Porównywanie min. 8 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Dynamiczne ogniskowanie nadawania min 4 stref | TAK |  |  |
|  | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode – min 400 obr/sek | TAK |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu – wymienić | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK |  |  |
|  | Wykorzystanie techniki inwersji fazy - typ ”Inversia fazy” | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację. Używające min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu. | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe min. +/-20 stopni | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie rombowe | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne | TAK |  |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru | TAK |  |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) | TAK |  |  |
|  | Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę min. wzmocnienia, dynamiki. | TAK |  |  |
|  | Tryb M | TAK |  |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy | TAK |  |  |
|  | Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD) min. 16 m/sek przy zerowym kącie | TAK |  |  |
|  | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 1-18 mm | TAK |  |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min +/-25 stopni | TAK | >25 stopni - 10 pkt |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | TAK |  |  |
|  | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej – podać w stopniach | TAK |  |  |
|  | Optymalizacja zapisu spektrum w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | TAK |  |  |
|  | Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD) w trybie TRIPLEX min. 6 m/sek. przy zerowym kącie | TAK |  |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) Min. 2 częstotliwości dla każdej głowicy | TAK |  |  |
|  | Prędkość odświeżania dla CD min. 340 klatek/sek | TAK |  |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki CD – min +/-20 stopni | TAK | >25 stopni - 10 pkt |  |
|  | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy) | TAK |  |  |
|  | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | TAK |  |  |
|  | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości, zapewniający większą rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów | TAK |  |  |
|  | Moduł kardiologiczny - Tryb Dopplera Ciągłego (CWD) z rejestrowaną prędkością min. 18 m/ske. | TAK |  |  |
|  | Tryb anatomiczny M –mode z możliwością zmiany położenia i kąta linii na zamrożonych obrazach. | TAK |  |  |
|  | Tryb spektralnego Dopplera tkankowego | TAK |  |  |
|  | Tryb kolorowego Dopplera tkankowego min. 700 obr/sek | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, ginekologiczne, położnicze, urologiczne, inne – wymienić obsługę jakich badań umożliwia aparat | Tak |  |  |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych – min 10 | TAK |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego | TAK |  |  |
|  | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes min. na odcinku 2 cm | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów na obrazach z archiwum | TAK |  |  |
|  | Przesyłanie obrazów w formacie DICOM 3.0 | TAK |  |  |
|  | Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnodiagnostycznych wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | TAK, Podać model |  |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – min. 2-6 | TAK |  |  |
|  | Liczba elementów – min. 800 | TAK |  |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 70 stopni | TAK |  |  |
|  | Praca z oprogramowaniem do elastografii akustycznej i typu strain, fuzją obrazów, SW, mikroprzepływów | TAK |  |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | TAK, Podać model |  |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – zakres min. 4 -14 | TAK |  |  |
|  | Liczba elementów – min. 1500 | TAK |  |  |
|  | Szerokość czoła głowicy min. 58 mm | TAK |  |  |
|  | Praca z oprogramowaniem do elastografii akustycznej i typu strain, fuzją obrazów, SW, mikroprzepływów | TAK |  |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | TAK, Podać model |  |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – zakres min. 4 -10 | TAK |  |  |
|  | Liczba elementów – min. 1000 | TAK |  |  |
|  | Szerokość czoła głowicy – max. 39 mm | TAK |  |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min +/-25 stopni | TAK |  |  |
|  | - Głowica sektorowa do badań kardiologicznych dzieci | TAK |  |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy min. 5,0-9,0 MHz, | TAK |  |  |
|  | liczba elementów w jednym rzędzie min. 90 | TAK |  |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | TAK, Podać model |  |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – zakres min. 8 -18 | TAK |  |  |
|  | Liczba elementów – min. 1000 | TAK |  |  |
|  | Szerokość czoła głowicy – max. 39 mm | TAK |  |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-20 stopni | TAK |  |  |
|  | - Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie naczyń narządów miąższowych do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/s w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na zaoferowanych głowicach convex i linia. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Metoda inna niż w pkt 52,56,57. Minimalna częstotliwość odświeżania 50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/s oraz diagnostycznej bramki min. 2 cm x 2 cm | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł Elastografii obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicy liniowej, convex, endocavity – wymienić min. 5 głowice na których istnieje taka możliwość. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku w trybie elastografii wyświetlany na ekranie. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | TAK |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 100 cm. | TAK | ≥ 200 cm – 10 pkt. |  |
|  | Możliwości rozbudowy głowica z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym jednym zbliżonym do 90 stopni. | TAK |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy o Oprogramowanie do pomiaru wielkości i tempa regionalnego odkształcenia mięśnia serca | TAK |  |  |
|  | Rozbudowa o głowice wolumetryczną endocavity do badań 3D/4D, zakres częstotliwości pracy min. 4-8 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 192, podać kąt pola widzenia w stopniach, tryby pracy | TAK |  |  |
|  | Rozbudowa o głowice wolumetryczną liniową do badań 3D/4D, zakres częstotliwości pracy min. 8-14 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 192, podać kąt pola widzenia w stopniach, tryby pracy. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy na ultrasonografie w trybie B-mode i TE-Elastografia z obrazami uzyskiwanych z CT i MR tzw. Fuzja obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na sondzie convex, linia, endocavity | TAK Podać typy sond |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczną SW, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – Shear Wave dostępne na głowicach: liniowej i convex. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/s | TAK, podać głowice |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczną SW, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – Shear Wave dostępne na głowicy: endocavity. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/s | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczną SW z analizą jakości otrzymywanych wyników obrazowaniu elastografii akustycznej pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczną SW działająca w czasie rzeczywistym z regulowaną wielkością pola obrazowania elastograficznego na głowicach liniowych, convex, endocacity za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym. | TAK |  |  |
|  | Możliwość Obrazowania SW na sondzie liniowej o wybieranej częstotliwości pracy ≥ 14 MHz | TAK /NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |

Maksymalna ilość punktów jednostkowych, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane w Pakiecie 1 w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi 90 pkt.

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2019 r.

………………………………….

podpis upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy

PAKIET 2 – APARAT DO ZNIECZULENIA

Przeznaczenie, miejsce montażu i uruchomienia: Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Wojewódzkiego 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

| - Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Model/typ, Producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | APARAT DO ZNIECZULENIA | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

APARAT DO ZNIECZULENIA Z MONITOREM DLA DZIECI I DOROSŁYCH.

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany – należy podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do znieczulenia ogólnego dla dzieci i dorosłych | TAK |  |
| 2 | Aparat do znieczulania ogólnego jezdny | TAK |  |
| 3 | Parametry ogólne: |  |  |
| 4 | masa aparatu do 160 kg | TAK |  |
| 5 | zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V | TAK |  |
| 6 | wyposażony w blat do pisania i szufladę na akcesoria | TAK |  |
| 7 | koła jezdne z hamulcem minimum dwóch kół przednich | TAK |  |
| 8 | zintegrowane oświetlenie blatu | TAK |  |
| 9 | zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej | TAK |  |
| 10 | awaryjne zasilanie gazowego z 10 l butli (O2 i N2O) | TAK |  |
| 11 | precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, wyświetlanie przepływów gazów na ekranie respiratora aparatu | TAK |  |
| 12 | przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi przepływami | TAK |  |
| 13 | wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem O2 minimum do 10 l/min. | TAK |  |
| 14 | system automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%. Automatyczne odcięcie podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen | TAK |  |
| 15 | ujście gazów do podłączenia układów bezzastawkowych niezależne od układu okrężnego | TAK /NIE |  |
| 16 | - Podłączenie do odciągu gazów – gniazda „duży” Dräger w kolumnach anestezjologicznych i podłączenie do gniazd AGA – sale zabiegowo-operacyjne, lub na Sali Cięć do gniazda „mały” Dräger) | TAK |  |
| 17 | Układ oddechowy |  |  |
| 18 | kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności | TAK |  |
| 19 | układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5 L. wraz z pojemnikiem absorbera C02 | TAK |  |
| 20 | możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu, bez stosowania dodatkowych elementów i bez użycia narzędzi | TAK/NIE |  |
| 21 | przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym | TAK |  |
| 22 | obejście tlenowe o dużej wydajności minimum 25 l/min. | TAK |  |
| 23 | pochłaniacz dwutlenku węgla o pojemności max. 1,5 l. | TAK |  |
| 24 | wielorazowe autoklawowalne czujniki przepływu | TAK |  |
| 25 | eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |
| 26 | Respirator anestetyczny | TAK |  |
| 27 | Tryby wentylacji |  |  |
| 28 | możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej , przełączenie jednym ruchem np. przy pomocy dźwigni | TAK |  |
| 29 | tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny VC | TAK |  |
| 30 | tryb wentylacji objętościowo zmienny PC | TAK |  |
| 31 | SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym i ciśnieniowym | TAK |  |
| 32 | precyzyjny wyzwalacz przepływowy z precyzyjną regulacją czułości min. od 0, 3 l/min – 15 l/min. | TAK |  |
| 33 | zakres PEEP min. od 2 do 25 cm H2O | TAK |  |
| 34 | Regulacje |  |  |
| 35 | regulacja stosunku wdechu do wydechu – minimum 2: 1 do 1: 4 | TAK |  |
| 36 | regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min wentylacja objętościowa i ciśnieniowa | TAK |  |
| 37 | zakres objętości oddechowej minimum od 5 do 1500 ml - wentylacja objętościowa lub ciśnieniowa | TAK |  |
| 38 | regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cm H2O | TAK |  |
| 39 | regulowana pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60 % | TAK |  |
| 40 | Alarmy |  |  |
| 41 | alarm niskiej pojemności minutowej MV i objętości oddechowej TV z regulowanymi progami (górnym i dolnym) | TAK |  |
| 42 | maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
| 43 | alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
| 44 | alarm braku zasilania w gazy | TAK |  |
| 45 | alarm Apnea | TAK |  |
| 46 | POMIAR I OBRAZOWANIE |  |  |
| 47 | stężenie tlenu w gazach oddechowych | TAK |  |
| 48 | pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  |
| 49 | pomiar pojemności minutowej MV | TAK |  |
| 50 | pomiar częstości oddechowej f | TAK |  |
| 51 | pomiar ciśnienia szczytowego | TAK |  |
| 52 | pomiar ciśnienia średniego | TAK |  |
| 53 | pomiar ciśnienia PEEP | TAK |  |
| 54 | stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania metoda paramagnetyczna (bez użycia zużywalnych czujników galwanicznych) | TAK |  |
| 55 | pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, izofluranu w aparacie do znieczulania | TAK |  |
| 56 | automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania | TAK |  |
| 57 | kompatybilność modułu gazowego pomiędzy aparatem i monitorem | TAK |  |
| 58 | obrazowanie spirometrii minimum pętli: ciśnienie – objętość ciśnienie – przepływ przepływ – objętość Pomiar z wyświetlaniem podatności dróg oddechowych | TAK |  |
| 59 | Prezentacja graficzna |  |  |
| 60 | ekran kolorowy dotykowy do prezentacji parametrów wentylacji i krzywych o przekątnej minimum 12”. Rozdzielczość minimum 1024x768 pikseli. | TAK |  |
| 61 | sterowanie poprzez pokrętło, przyciski i/lub ekran dotykowy dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy | TAK |  |
| 62 | możliwość indywidualnego konfigurowania minimum trzech stron ekranu respiratora | TAK |  |
| 63 | prezentacja prężności dwutlenku węgla - CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulenia wraz z krzywą | TAK |  |
| 64 | obrazowanie krzywej przepływu w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | TAK |  |
| 65 | obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | TAK |  |
| 66 | możliwość obrazowania krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia na wdechu i wydechu | TAK |  |
| 67 | PAROWNIK |  |  |
| 68 | możliwość podłączenia parowników do sevofluranu, desfluranu i isofluranu Uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie typ Selectatec | TAK |  |
| 69 | na wyposażeniu parownik do sevofluranu ze szczelnym wlewem | TAK |  |
| 70 | automatyczny test szczelności parowników | TAK |  |
| 71 | wbudowany ssak injectorowy do podłączenia dwóch pojemników 1,0 l z wymiennymi wkładami | TAK |  |
| 72 | Inne |  |  |
| 73 | komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |
| 74 | Monitor pacjenta do aparatu do znieczulenia |  |  |
| 75 | ekran kolorowy dotykowy, typu TFT aktywna matryca, rozdzielczość min.1024 x 768 pikseli | TAK |  |
| 76 | przekątna ekranu min. 15" Możliwość podłączenia ekranu powielającego o przekątnej minimum 19” | TAK |  |
| 77 | do wyboru przez użytkownika - minimum trzy odprowadzenia EKG - krzywa oddechowa - krzywa pletyzmograficzna - krzywa ciśnienia tętniczego Jednoczasowo wyświetlanych min. 8 krzywych dynamicznych | TAK |  |
| 78 | zasilanie elektryczne dostosowane do 230V, 50Hz | TAK |  |
| 79 | awaryjne zasilanie elektryczne monitora z wbudowanego akumulatora | TAK |  |
| 80 | dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie monitora | TAK |  |
| 81 | sterowanie poprzez pokrętło, przyciski i ekran dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszki pod port USB oraz skanera kodów kreskowych do identyfikacji pacjentów | TAK |  |
| 82 | pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 h. | TAK |  |
| 83 | alarmy min.3-stopniowe (wizualne i akustyczne) mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu. Rejestracja zdarzeń alarmowych. Możliwość czasowego zawieszenia alarmu dźwiękowego | TAK |  |
| 84 | alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | TAK |  |
| 85 | Pomiar EKG |  |  |
| 86 | ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
| 87 | w zestawie odpowiednie kable połączeniowe i pomiarowe dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 88 | pomiar częstości serca | TAK |  |
| 89 | ciągła analiza położenia odcinka ST z możliwością ustawienia alarmów i wyświetlania trendów | TAK |  |
| 90 | podstawowa analiza arytmii pracy serca możliwość rozbudowy o zaawansowaną analizę arytmii. | TAK |  |
| 91 | detekcja sygnału stymulatora serca | TAK |  |
| 92 | respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) w zakresie min. 4-100 odd/min | TAK |  |
| 93 | Pomiar saturacji i tętna |  |  |
| 94 | zakres pomiaru saturacji SpO2 1-100% z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale, na ekranie widoczny wskaźnik perfuzji | TAK |  |
| 95 | czujnik wielorazowy do pomiaru dla dorosłych i dzieci na palec | TAK |  |
| 96 | Pomiar temperatur |  |  |
| 97 | pomiar temperatury obwodowej - powierzchniowej w zestawie kabel do połączenia czujnika | TAK |  |
| 98 | możliwość pomiaru minimum dwóch temperatur wyświetlanie temperatury T1, T2 i ich różnicy T2-T1 | TAK |  |
| 99 | Pomiar ciśnienia |  |  |
| 100 | ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną | TAK |  |
| 101 | pomiar wyzwalany ręcznie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 – 240/ min. | TAK |  |
| 102 | komplet wielorazowych mankietów bez lateksu dla dorosłych wraz z kablem połączeniowym – (3 różne rozmiary mankietów: duży, średni, mały) oraz mankiet na przedramię dla otyłych pacjentów | TAK |  |
| 103 | pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) min. 2 kanały: tętnicze i OCŻ | TAK |  |
| 104 | Inne |  |  |
| 105 | pomiar zwiotczenia mięśniowego z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych, w komplecie wielorazowy mechanosensor dla dorosłych; Wizualizacja czasu od ostatniego pomiaru TOF na ekranie monitora; Komunikat o ustępowaniu zwiotczenia na ekranie monitora | TAK |  |
| 107 | możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania. Możliwość podglądu ekranu innego monitora tego samego typu, pracującego w sieci bez konieczności używania dedykowanych serwerów czy centrali | TAK |  |
| 108 | aparat i monitor zgodne z dyrektywą RoHS (produkcja bez użycia materiałów potencjalnie toksycznych) potwierdzenie certyfikatem | TAK |  |
| 110 | polskojęzyczne oprogramowanie aparatu, monitora i modułów | TAK |  |
| 111 | Rok produkcji 2019 | TAK |  |

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2019 r.

………………………………….

podpis upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy