## SZPITAL  WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP  718-16-89-321  	REGON   450665024

fax 86 47 33 210          tel. centr. 86 47 33 900 wew. 314 -Sekcja Zamówień Publicznych

e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl                                            www.szpital-lomza.pl

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Znak sprawy:ZT-SZP-226/01/32/2017 	          				                       26.06. 2017 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,, Zakup, dostawę, montaż i uruchomienie aparatury medycznej i sprzętu medycznego  dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży”

I. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) zmienia treść SIWZ w ,, Załączniku nr 4 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry techniczne i wymagane dotyczące oferowanej aparatury medycznej i  sprzętu medycznego” - dotyczącą Pakietu 14.

Poniżej aktualne brzmienie  Pakietu 14:

## Pakiet 14

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do badań oddechowych metodą pletyzmografii całego ciała z opcją dyfuzji DLCO | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

## Przeznaczenie, miejsce montażu i uruchomienia  -  Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy.

Parametry określone jako "TAK",  są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

PARAMETRY TECHNICZNE ZESTAWU DO BADAŃ ODDECHOWYCH METODĄ PLETYZMOGRAFII CAŁEGO CIAŁA Z OPCJĄ DYFUZJI DLCO

| L.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | STANDARDOWE WYPOSAŻENIE SYSTEMU |  |  |  |
| 1. | Moduł analizy przepływów i gazów oddechowych | TAK |  |  |
| 2. | Moduł kabiny pomiarowej poj. min. 950 L | TAK |  |  |
| 3. | Moduł analizy gazów do pomiaru DLCO | TAK |  |  |
| 4. | Stanowisko komputerowe spełniające wymagania systemu ale nie gorsze niż: (procesor 2 rdzeniowy 4 Wątkowy, minimum 4gb RAM, Windows 10 Pro) z monitorem LCD min. 24” oraz drukarką laserową monochromatyczną sieciową (ze względu na standaryzację materiałów eksploatacyjnych drukarka ma obsługiwać toner HP CF226) | TAK |  |  |
| 5. | Zestaw podstawowych akcesoriów pomiarowych, pompa kalibracyjna 3L, reduktor do butli z gazem pomiarowym | TAK |  |  |
| 6. | Wykonawca dostarczy bezterminowej licencji na oprogramowanie | TAK |  |  |
| 7. | Wykonawca dostarczy pełną dokumentację techniczną, konfiguracyjną, użytkownika oraz nośniki do odtworzenia systemu w razie awarii | TAK |  |  |
| II. | OPROGRAMOWANIE |  |  |  |
| 1. | Możliwość dodawania własnych pól danych pacjenta i badania | TAK |  |  |
| 2. | Archiwizacja i eksportowanie badań oraz automatyczny backup bazy danych | TAK |  |  |
| 3. | Możliwość definiowania i dodawania własnych pól do karty danych pacjenta | TAK |  |  |
| 4. | Uniwersalny interfejs użytkownika dla wszystkich trybów pomiarowych | TAK |  |  |
| 5. | Prezentacja trendu wyników badań pacjenta z możliwością wybrania śledzonych parametrów | TAK |  |  |
| 6. | Biblioteka wartości predykcyjnych wg. norm i autorów, w postaci parametryzowanych formuł kalkulacyjnych z możliwością edycji istniejących oraz dodawania własnych, w tym normy wg. GLI2012 | TAK |  |  |
| 7. | Konfiguracja ekranów pomiarowych oraz raportów, w tym zawartości i wyglądu tabel, wykresów | TAK |  |  |
| 8. | Możliwość zdefiniowania własnego słownika raportów (szablony) wraz z automatycznym wstawianiem bieżących parametrów pomiarów do opisu | TAK |  |  |
| 9. | Możliwość zdefiniowania własnego słownika wybranych pól informacyjnych (leki, przyczyna przerwania badania, wskazania) | TAK |  |  |
| 10. | Wbudowana funkcjonalność sieciowa z możliwością współużytkowania bazy danych na 3 stanowiskach, możliwa do dalszej rozbudowy | TAK |  |  |
| 11. | Możliwość rozbudowy o obsługę dwukierunkowej komunikacji w standardzie HL7 (opcje zależne od wymaganej funkcjonalności) | TAK/NIE | TAK – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| III. | KONSTRUKCJA KABINY POMIAROWEJ |  |  |  |
| 1. | Konstrukcja aluminiowa lakierowana, stabilna termicznie i sztywna mechanicznie | TAK |  |  |
| 2. | Ściany boczne, drzwi i sufit wykonane z materiału przeziernego, oprócz ramy nośnej, łatwego do mycia i dezynfekcji | TAK |  |  |
| 3. | Ściany boczne, drzwi i sufit przeszklone maksymalnie (do ramy nośnej). Ściany wykonane ze szkła hartowanego, z jednolitej tafli niełączone, bez przepustów na przewody przez ściany kabiny. | TAK/NIE | TAK – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 4. | Siedzisko na ruchomym obrotowym ramieniu z regulacją wysokości, blokadą pozycji i możliwością wysunięcia poza wnętrze kabiny (np. w celu wykonania badania poza kabiną lub wsunięcia pacjenta na siedzisku do wnętrza kabiny) | TAK/NIE | TAK – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 5. | Drzwi kabiny zamykane i uszczelniane elektromagnetycznie, otwierane z zewnątrz i wewnątrz kabiny. | TAK/NIE | TAK – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 6. | Interkom komunikacyjny | TAK |  |  |
| 7. | Zakres ciśnień pomiarowych w kabinie +/-0,25 kPa | TAK |  |  |
| 8. | Rozdzielczość pomiaru 24 bit | TAK |  |  |
| 9. | Dokładność <1,5% | TAK |  |  |
| 10. | Zakres ciśnień pomiarowych zastawki elektromagnetycznej +/25 kPa | TAK |  |  |
| 11. | Rozdzielczość pomiaru 15 bit | TAK |  |  |
| 12. | Dokładność <1% | TAK |  |  |
| IV. | POMIAR PRZEPŁYWU I WENTYLACJI |  |  |  |
| 1. | Pneumotachometr z głowicą pomiarową wielokrotnego użycia z możliwością całościowej dezynfekcji oraz pracy z wykorzystaniem filtrów bakteriologicznych. | TAK |  |  |
| 2. | Głowica pomiarowa oparta o technologię zmiennej kryzy, bez elementów wymagających podgrzewania lub wrażliwych na urazy mechaniczne (np. upuszczenie), brak elementów elektronicznych i mechanicznych, obrotowych. | TAK/NIE | TAK – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 3. | Możliwość wykonywania badań bez filtrów oddechowych, z całościową dezynfekcją lub sterylizacją głowicy pomiarowej i toru oddechowego. Szybka i łatwa wymiana głowicy bez narzędzi. Mocowanie gwarantujące szczelność układu pomiarowego. | TAK |  |  |
| 4. | Głowica o wadze do 20 gram | TAK |  |  |
| 5. | Objętość martwa głowicy maks. 20ml | TAK/NIE | TAK – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 6. | Maksymalny błąd liniowości 3% | TAK |  |  |
| 7. | Największy mierzony przepływ przy wdechu i wydechu ± 16 l/s | TAK |  |  |
| 8. | Rozdzielczość przepływu <1 ml/s | TAK |  |  |
| 9. | Opory przepływu określone zgodnie z kryteriami ATS/ERS <0,12kPa(l/s)<15l/s | TAK |  |  |
| 10. | Dokładność: ±3% lub 20ml/s | TAK |  |  |
| 11. | Zakres pomiaru objętości min. 0 -20 L | TAK |  |  |
| 12. | Dokładność pomiaru objętości: ±3% lub 50ml/s | TAK |  |  |
| V. | BADANIE SPIROMETRYCZNE |  |  |  |
| 1. | Pomiar spirometrii spoczynkowej oraz krzywej przepływ/objętość, opcjonalnie pomiar wentylacji wymuszonej MVV | TAK |  |  |
| 2. | Pomiar spirometrii natężonego wydechu F/V | TAK |  |  |
| 3. | Automatyczna oraz ręczna możliwość wyboru prawidłowego manewru oddechowego i najlepszej krzywej spirometrycznej. | TAK |  |  |
| 4. | Ekrany motywacyjne z animacjami dla dzieci | TAK |  |  |
| 5. | Oferowany zestaw posiada przynajmniej 2 różne programy animacyjne | TAK, podać ilość | 2 programy – 0 pkt wartość największa – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie |  |
| 6. | Pełen zestaw parametrów wyznaczanych w badaniu spirometrycznym, w tym parametry oceny poprawności manewru min. PFET, FET, EV, EV%VC, dFVC. Wartości pomiarów wyrażone jako percentyl normy i Z-score | TAK |  |  |
| 7. | Automatyczna ocena jakości badania wg. kryteriów ATS/ERS z klasyfikacją wg. NLHP | TAK |  |  |
| VI. | BADANIE TGV i RAW |  |  |  |
| 1. | Automatycznie prowadzone manewry pomiarowe z możliwością konfiguracji ilości powtórzeń i sekwencji wykonywanych badań: SVC, F/V, TGV, RAW, IC | TAK |  |  |
| 2. | Zastawka elektromagnetyczna do pomiaru Rocc i TGV w całości do łatwego demontażu bez użycia narzędzi, możliwa do czyszczenia i dezynfekcji w zakresie elementów w torze oddechowym | TAK |  |  |
| 3. | Pomiar parametrów objętościowych i pojemnościowych płuc | TAK |  |  |
| 4. | Pomiar oporności metodą okluzyjną Rocc i Raw (metodą R-effective, Mathis i Ulhm) | TAK |  |  |
| 5. | Możliwość zdefiniowania czasu okluzji w pomiarze TGV wg. czasu lub liczby oddechów. | TAK |  |  |
| 6. | Możliwość ręcznej graficznej korekcji wyników pomiarów np. nachylenia krzywej oporności. | TAK |  |  |
| 7. | Pomiar MIP / MEP / P0.1 | TAK/NIE | TAK – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| VII. | POMIAR CO |  |  |  |
| 1. | Absorpcja w podczerwieni, żywotność czujnika min. 5 lat | TAK |  |  |
| 2. | Zakres pomiarowy 0 - 3000 ppm | TAK |  |  |
| 3. | Dokładność 1 % | TAK |  |  |
| 4. | Rozdzielczość 24 bit | TAK |  |  |
| VIII | POMIAR CH4 |  |  |  |
| 1. | Absorpcja w podczerwieni, żywotność czujnika min. 5 lat | TAK |  |  |
| 2. | Zakres pomiarowy 0 - 3000 ppm | TAK |  |  |
| 3. | Dokładność 1 % | TAK |  |  |
| 4. | Rozdzielczość 24 bit | TAK |  |  |
| IX. | POMIAR DLCO |  |  |  |
| 1. | Badanie dyfuzji z użyciem szybkich analizatorów CO/CH4 lub rozwiązania równoważne. | TAK, podać |  |  |
| 2. | W ramach standardowego wyposażenia systemu alternatywna metoda pomiaru pojemności dyfuzyjnej płuc tzw. śródoddechowa (intrabreath) – nie wymaga wstrzymania oddechu po nabraniu mieszanki dyfuzyjnej | TAK/NIE | TAK – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 3. | Filtr mechaniczny oraz linia osuszająca analizatora gazów łatwo dostępna do samodzielnej wymiany przez użytkownika | TAK |  |  |
| 4. | Pomiar techniką tzw. pojedynczego oddechu zgodnie z zaleceniami ATS/ERS z automatycznym uruchamianiem zastawki przepływu. | TAK |  |  |
| 5. | Możliwość ustawienia objętości odrzucanej (wartość bezwzględna lub względem VC) oraz próbkowanej (wartość bezwzględna lub względem VC) . | TAK |  |  |
| 6. | Możliwość wybrania metody wyliczenia czasu wstrzymania oddechu wg. Jones - Meade, Ogilvie lub Epidemiologic Standarization Project. | TAK |  |  |
| 7. | Ręczna korekcja pomiarów do wartości Hb oraz PaO2 | TAK |  |  |
| 8. | Funkcja szkolenia pacjenta z pełną symulacja manewru bez zużycia gazu pomiarowego. | TAK |  |  |
| 9. | Wszystkie badania włącznie z badaniem dyfuzyjnym wykonywane są na jednej głowicy pomiarowej zamontowanej w kabinie pletyzmograficznej, w taki sposób aby pacjent mógł wykonać komplet badań nie wychodząc z kabiny | TAK/NIE | TAK – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| X. | KALIBRACJA |  |  |  |
| 1. | Zintegrowana z systemem automatyczna stacja pomiarowa warunków otoczenia, zapewniająca ciągłą w czasie badania korekcję pomiarów do warunków BTPS | TAK |  |  |
| 2. | Automatyczny bezobsługowy pomiar temperatura otoczenia | TAK |  |  |
| 3. | Automatyczny bezobsługowy pomiar wilgotności względnej otoczenia | TAK |  |  |
| 4. | Automatyczny bezobsługowy pomiar ciśnienia atmosferycznego | TAK |  |  |
| 5. | Trzyzakresowa kalibracja przepływu i objętości z automatycznym prowadzeniem manewru z wykorzystaniem wzorcowanej pompy 3L (pompa na wyposażeniu aparatu) | TAK |  |  |
| 6. | Kontrola i weryfikacja liniowości głowicy wg. ATS/ERS, trzyzakresowa prowadzona automatycznie | TAK |  |  |
| 7. | Automatyczne bezobsługowe zerowanie przetworników CO i CH4 | TAK |  |  |
| 8. | Automatyczne wyznaczanie stałej czasowej kabiny oraz automatyczna kalibracja przetworników w kabinie z wykorzystaniem wbudowanej automatycznej pompy przepływu | TAK |  |  |
| 9. | Bezobsługowa korekcja dryftu termicznego w kabinie podczas badania pacjenta | TAK |  |  |
| 10. | Raporty z kalibracji | TAK |  |  |
| XI. | KOMPATYBILNOŚĆ |  |  |  |
| 1. | Możliwość rozbudowy o badania FRC, ergospirometrię | TAK |  |  |
| 2. | Możliwość rozbudowy w przyszłości o moduł oscylacji wymuszonych (moduł powinien być dostępny w ofercie sprzedażowej na dzień składania oferty) | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| XII. | PARAMETRY FIZYCZNE |  |  |  |
| 1. | Wymiary kabiny min. (dł. x szer. x wys.) 750 mm x 850 mm x 1700 mm(+-30mm), waga 140 kg(+-10kg) | TAK |  |  |
| 2. | Wymiary wózka (szer. x głeb. x wys.) 70 cm x 50 cm x 120 cm(+-30cm) | TAK |  |  |
| 3. | Klasyfikacja ryzyka IIa, typ części aplikacyjnej BF | TAK |  |  |
| 4. | Temperatura pracy +15do +50 st. C | TAK |  |  |
| 5. | Zasilanie 230 V, 50 Hz, maksymalny pobór prądu 4A | TAK |  |  |

................................						........................................................

data							      pieczątka i podpis Wykonawcy