## śluzy mat z system went niezale
Załącznik nr 1 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo-ilościowe
PAKIET 5 - ŚLUZY MATERIAŁOWE Z NIEZALEŻNYM SYSTEMEM WENTYLACJI- SZTUKI 4
| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
| 1. | śluzy materiałowe z niezależnym systemem wentylacji | 4 szt.
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
NALEŻY PODAĆ INFORMACJE DOTYCZĄCE:
Nazwa urzą dzenia
model,nr katalogowy
Producent
pełna nazwa ,adres,strona www
Kraj produkcji
Rok produkcji :nie wcześniej jak 2017 r. - parametr wymagany
[8 empty] | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY
PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE
1 | Urządzenie fabrycznie nowe,niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania ofert | [6 empty] | tak
2 | Śluza materiałowa z niezależnym systemem wentylacji wnętrza wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej | [6 empty] | tak
3 | Elektromagnetyczny zamek gwarantujący całkowite,hermetyczne zamknięcie | [6 empty] | tak
4 | Klasa czystości powietrza nawiewanego do śluzy-klasa B wg GMP | [6 empty] | tak
5 | Dwa filtry-wstępny poliamidowy i HEPA( H14, odpylanie dla cząstek o,3mikrona i większych min 99,995%) | [6 empty] | tak
6 | Brak możliwości równoczesnego otwarcia obu drzwi z dodatkowym zabezpieczeniem mechanicznym w przypadku przerwy w dopływie prądu | [6 empty] | tak
7 | Zasilanie 230V | [6 empty] | tak
8 | Wymiary zewnętrzne śluzy
| wysokość |  | max |  | 750/ 800mm |  |  | tak,podać
| szerokość |  | max |  | 650mm/750
| głębokość |  | max |  | 550mm/750
9 | Wymiary wewnętrzne śluzy
| wysokość |  | min |  | 500mm |  |  | tak,podać
| szerokość |  | min |  | 500mm
| głębokość |  | min |  | 500mm
10 | Zamawiający określa kierunek otwierania się drzwi od śluz materiałowych. Śluza materiałowa 1 Strona brudna – pomieszczenie 1/9 – drzwi lewe (otwierane z prawej strony do lewej, zawiasy po lewej stronie.) Strona boksu jałowego – pomieszczenie 1/5 – drzwi lewe (otwierane z prawej strony do lewej, zawiasy po lewej stronie.) Śluza materiałowa 2 Strona brudna – pomieszczenie 1/8 – drzwi prawe (otwierane z lewej strony do prawej, zawiasy po prawej stronie.) Strona boksu jałowego – pomieszczenie 1/5 – drzwi prawe (otwierane z lewej strony do prawej, zawiasy po prawej stronie.) Śluza materiałowa 3 Strona brudna – pomieszczenie 1/22 – drzwi prawe (otwierane z lewej strony do prawej, zawiasy po prawej stronie.) Strona boksu jałowego – pomieszczenie 1/24 – drzwi prawe (otwierane z lewej strony do prawej, zawiasy po prawej stronie.) Śluza materiałowa 4 Strona brudna – pomieszczenie 1/25 – drzwi prawe (otwierane z lewej strony do prawej, zawiasy po prawej stronie.) Strona boksu jałowego – pomieszczenie 1/24 – drzwi prawe (otwierane z lewej strony do prawej, zawiasy po prawej stronie.) | [6 empty] | tak
Parametry określone jako "TAK", są warunkami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z ww.wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
………………………………………………………
data i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

## Drukarka termotransferowa
Załącznik nr 1 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo-ilościowe
PAKIET 2 - DRUKARKA TERMOTRANSFEROWA DO ETYKIET - 1 SZTUKA
Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1. | drukarka termotransferowa do etykiet | 1 szt.
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
NALEŻY PODAĆ INFORMACJE DOTYCZĄCE:
Nazwa Urządzenia:
model,nr katalogowy
Producent:
pełna nazwa ,adres,strona www
Kraj produkcji:
Rok produkcji: nie wcześniej jak 2017 r. -parametr wymagany
I | PARAMETR | [5 empty] | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY
1 | Sprzęt fabrycznie nowy, współpracujący z oprogramowaniem do produkcji leków cytotoksycznych | [5 empty] | tak
2 | Obudowa metalowa odporna na dezynfekcję, przeznaczona do pomieszczeń czystych | [5 empty] | tak
3 | Rozdzielczość min 200dpi | [5 empty] | tak,podać
4 | Prędkość druku minimum150 mm/s | [5 empty] | tak
5 | Szerokość druku 104 mm - 110 mm, Szerokość taśmy: 80 - 110 mm | [5 empty] | tak
6 | Materiały eksploatacyjne
| minimum 5000 etykiet w rozmiarze 80 x 50 mm i odpowiedniej ilości rolek taśmy barwiącej | [5 empty] | tak
7 | Interfejs USB i LAN wbudowany w drukarkę | [5 empty] | tak
8 | Współpraca z systemem komputerowym do produkcji leków cytostatycznych i umożliwiająca edycję etykiet w języku polskim, druk w kolorze czarnym | [5 empty] | tak
9 | Deklaracja zgodności z aktualnymi normami wspólnoty Europejskiej oraz oznakowanie CE | [5 empty] | tak,załączyć
10 | Certyfikowany system mierzenia jakości ISO 9001:2008 dla producenta | [5 empty] | tak załączyć
11 | Certfiakt bezpieczeństwa TUV NORD | [5 empty] | tak
Parametry określone jako "TAK", są warunkami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
………………………………………………………
data i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

## witryna chłodnicza
Załącznik nr 1 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo-ilościowe
PAKIET 3 - WITRYNA CHŁODNICZA - SZT 4
Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent,
rok produkcji
1. | Witryna chłodnicza | 4 szt.
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
[8 empty] | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY
|  | 1 | Sprzęt fabrycznie nowy |  |  |  |  | tak
|  | 2 | Pojemność 290 litrów |  |  |  |  | tak
|  | 3 | Temperatura wewnętrzna0 - 10 stopni C |  |  |  |  | tak
|  | 4 | Ilość drzwi - 1 sztuka |  |  |  |  | tak
|  | 5 | Ilość półek -- 5 - 6 |  |  |  |  | tak
|  | 6 | Maksymalna ilość organizerów 2 |  |  |  |  | tak
|  | 7 | Wymiary 600 x 600 |  | (głębokość przy otwartych drzwiach 1160) x 1450 mm |  |  | tak
|  | 8 | Automatyczne odszranianie i odparowywanie wody |  |  |  |  | tak
|  | 9 | System wentylacji |  |  |  |  | tak
|  | 10 | Wewnętrzne oświetlenie |  |  |  |  | tak
|  | 11 | Płynna regulacja temperatury |  |  |  |  | tak
|  | 12 | Drzwi w standardzie prawe |  |  |  |  | tak
|  | 13 | Zamek drzwiowy |  |  |  |  | tak
|  | 14 | Niski poziom hałasu |  |  |  |  | tak
|  | 15 | Gwarancja 24 miesiące |  |  |  |  | tak
|  | 16 | Zasilanie 230 V |  |  |  |  | tak
Parametry określone jako "TAK", są warunkami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
………………………………………………………
data i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

## Waga elektroniczna precyzyjna
PAKIET 4
Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent,
rok produkcji
1. | Waga Elektroniczna precyzyjna do pracy w komorze z laminarnym pionowym przepływem powietrza | 1szt.
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Parametry określone jako "TAK", są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
Waga Elektroniczna precyzyjna do pracy w komorze z laminarnym pionowym przepływem powietrza 1 SZTUKA
Nazwa Urządzenia: model, nr katalogowy
Producent: pełna nazwa ,adres,strona www
Kraj produkcji:
Rok produkcji:2017-parametr wymagalny
I PARAMETR | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY- podać stronę oferty na potwierdzenie oferowanego parametru
1 | Sprzęt fabrycznie nowy | [6 empty] | tak
2 | Waga elektroniczna precyzyjna przystosowana do pracy w komorze z laminarnym pionowym przepływem powietrza | [6 empty] | tak
3 | Waga bezszczelinowa z klawiaturą dotykową | [6 empty] | tak
4 | Waga fabrycznie legalizowana | [6 empty] | tak
5 | Dokładność wagi 0,01g | [6 empty] | tak,podać
6 | Udżwig do 2100g | [6 empty] | tak
7 | Czas stabilizacji max 1,2s | [6 empty] | tak,podać
8 | Wymiar szalki 150 - 170mm x 180 - 205 mm | [6 empty] | tak
9 | Współpraca z systemem wspomagającym zlecanie i przygotowanie cytostatyków. Waga z oprogramowaniem umożliwiającym dwustronną komunikację z interfejsem do produkcji leków cytotoksycznych za pośrednictwem menu dotykowego wagi bez dodatkowej klawiatury. Podświetlony wyświetlacz z dotykowym ekranem obsługi, zabezpieczenie przed przeciążeniem, szalka wagi wykonana ze stali nierdzewnej, wbudowany interfejs, komunikacja z języku polskim, wyświetlanie różnych jednostek ważenia, oslona zabezpieczająca na terminal i platformę wagową, ważenie recepturowe z kontrolą bezpieczeństwa | [6 empty] | tak