Załącznik nr 1 do SIWZ

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – ILOŚCIOWE

## PAKIET 1

Przeznaczenie, miejsce montażu i uruchomienia: SOR

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor z modułem pomiaru saturacji, RR, HR, oddechu, temperatury, inwazyjny pomiar RR, kapnograf | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| - WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry określone jako "TAK",  są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oceniane | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiomonitor z modułem pomiaru saturacji, RR, HR, oddechu, temperatury, inwazyjny pomiar RR, kapnograf – 3 szt |  |  |  |  |
| 1. | Kardiomonitory o budowie modułowej | Tak |  |  |
| 2. | Monitor wyposażony w odłączany moduł pomiarowy o masie max 3 kg, zapewniający jednoczesne monitorowanie EKG z analizą arytmii, oddechu, SpO2, NIBP, Kapnografii, Temperatury i IBP wraz z alarmami tych parametrów podczas transportu, wyposażony we wbudowany, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej co najmniej 3” oraz wewnętrzne zasilanie akumulatorowe na co najmniej 2 godziny pracy. Podłączenie modułu transportowego do kardiomonitora stacjonarnego odbywa się z zachowaniem nastaw alarmów, kalibracji przetworników i danych pacjenta. | Tak |  |  |
| 3. | Prezentacja danych: Kardiomonitor z pojedynczym, wbudowanym ekranem kolorowym o parametrach co najmniej:– przekątna min. 15”, rozdzielczość min 700x1200 punktów zapewniające prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta min 4 krzywych dynamicznych z automatycznym dopasowaniem wielkości zapisu do ilości podłączonych pomiarów, interaktywne sterowanie pomiarami (takie jak ustawianie granic alarmowych, uruchamianie pomiarów, wybór sposobu wyświetlania) - co najmniej 5 różnych konfiguracji ekranu z możliwością ich edycji i szybkiego przełączania bez utraty danych i przerywania monitorowania (w tym możliwość wyświetlenia krótkich odcinków trendów obok odpowiednich krzywych dynamicznych) - prezentacja trendów graficznych, tabelarycznych i histogramów | Tak |  |  |
| 4. | Możliwość jednoczesnego obserwowania monitorowanych danych pacjenta po zadokowaniu modułu transportowego do kardiomonitora zarówno na ekranie kardiomonitora jak i modułu transportowego. | Tak |  |  |
| 5. | Prosta, intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego | Tak |  |  |
| 6. | Możliwość konfiguracji układu menu ekranowego indywidualnie do potrzeb użytkownika – możliwość ukrycia nie wykorzystywanych funkcji, ustawienia kolejności elementów menu itp. | Tak/nie | Tak-10 pkt Nie-0 pkt |  |
| 7. | Pamięć różnych zestawów konfiguracji ekranu, alarmów i innych funkcji oraz parametrów monitora z łatwym przełączaniem. Możliwość tworzenia min. 5 własnych profili ustawień użytkownika w monitorze głównym i w module przenoszonym z pacjentem. Co najmniej 3 fabryczne profile dla różnych grup wiekowych pacjentów. | Tak |  |  |
| 8. | Zasilanie sieciowe +/-230V oraz awaryjne akumulatorowe (w kardiomonitorze lub w module pomiarowym ) zapewniające podstawowe monitorowanie przez min. 2 godziny w przypadku braku zasilania sieciowego | Tak |  |  |
| 9. | Moduły i akcesoria kompatybilne z posiadanymi w SOR kardiomonitorami Intellivue . Możliwość współpracy z posiadaną centralą Intellivue | Tak |  |  |
| 10. | Wbudowane min. 2 porty komunikacyjne USB oraz złącze Ethernet | TAK |  |  |
| 11. | Zawieszenia naścienne z regulacją wysokości i pochylenia kardiomonitora mocowane do szyny modura3 szt. | Tak |  |  |
| 13. | Zainstalowane oprogramowanie: - obliczenia hemodynamiczne, utlenowania i wentylacyjne | Tak |  |  |
| 14 | Wykonanie podłączeń kardiomonitorów do posiadanej przez Zamawiającego centrali Intellivue na Oddziale SOR | Tak |  |  |
| 15 | # Alarmy Co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru. Czas wyciszenia alarmów programowany w zakresie min. od 1 minuty do 10 minut lub na stałe Zachowanie nastaw alarmowych i automatyczne przeniesienie danych pacjenta pomiędzy modułem transportowanym z pacjentem a monitorem bazowym. Funkcja blokująca możliwość całkowitego wyciszenia głośności sygnałów alarmowych przez użytkownika poniżej pewnego zaprogramowanego przez użytkownika poziomu. Pamięć zdarzeń alarmowych wraz z czasem ich wystąpienia i opisem – co najmniej 100 pozycji z możliwością ich przeglądania na ekranie | Tak |  |  |
| 16 | # EKG / oddech Monitorowanie czynności oddechowej oraz EKG (w komplecie przewód 3 lub 5 elektrodowy) Analiza arytmii – klasyfikacja min. 20 rodzajów zaburzeń w tym: - asystolia - migotanie komór - częstoskurcz komorowy - tachykardia - bradykardia - tachykardia nadkomorowa - rytm komorowy - ciężka tachykardia - ciężka bradykardia oraz sygnalizacja zaburzeń stymulacji Pomiar odcinka ST w zakresie minimalnym od -20 do +20 mm oraz odcinka QT, QTc , Wyświetlanie wartości QT i QTc Pomiar HR w zakresie min. 20-300 /min z dokładnością min 2% Wyjście sygnału EKG do podłączenia defibrylatora Pomiar częstości oddechu w zakresie min. 0-120 odd./min | Tak |  |  |
| 17 | Możliwość jednoczesnego wyświetlenia zapisu EKG 12 odprowadzeń przy użyciu kabla 5 elektrodowego | Tak/nie | Tak-10 pkt Nie-0 pkt |  |
| 18 | # SpO2 Monitorowanie SpO2 w zakresie min. 50-100% w technologii o potwierdzonej odporności na zakłócenia z możliwością podłączenia czujników typu : Nellcor, FAST lub Masimo ( z dokładnością +/- 3%). Zakres pomiarowy tętna min. 30-250 /min Prezentacja krzywej PLETH, wartości liczbowej tętna , saturacji i wskaźnika perfuzji Programowany przez użytkownika czas uśredniania pomiaru W komplecie min.1 czujnik dla pacjentów dorosłych i 1 czujnik dla dzieci na każdy monitor. | Tak |  |  |
| 19 | Respiracja: Pomiar metodą impedancji Zakres pomiarowy minimum 0-150 odd/min z dokładnością ±1 odd/min; Alarm bezdechu, regulowany czas zwłoki | Tak |  |  |
| 20 | NIBP Pomiar nieinwazyjny ciśnienia (NIBP) Zakres pomiarowy min. 30-250 mmHg Tryby pomiaru: ręczny, automatyczny, ciągły Możliwość programowania odstępu między pomiarami w trybie automatycznym W komplecie min. po 3 mankiety w różnych rozmiarach dla dorosłych na kardiomonitor Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej. | Tak |  |  |
| 21 | Temperatura Monitorowanie temperatury w 2 kanałach. Pomiar temperatury w zakresie min. 10-45˚C. Możliwość pomiaru powierzchniowego lub głębokiego (w zestawie czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej i głębokiej - po 1szt na każdy monitor | Tak |  |  |
| 22 | Moduł do pomiaru CO2 w strumieniu głównym -3szt W komplecie czujnik oraz adapter wielorazowy dla pacjentów dorosłych | Tak |  |  |
| 23 | Monitorowanie stężenia CO2 w zakresie min. 0-90 mmHg Pomiar w strumieniu głównym. Pomiar częstości oddechowej na podstawie pomiaru fali kapnograficznej W komplecie adapter wielorazowy dla dorosłych 1 szt. na każdy monitor | Tak |  |  |
| 24 | IBP- Inwazyjny pomiar ciśnienia z możliwością rozszerzenia o dodatkowe kanały poprzez dopięcie modułów . Możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ. Zakres pomiarowy min. od -20 do +300 mmHg, Możliwość stosowania przetworników jednorazowych różnych producentów. Możliwość wpisania różnych nazw ciśnienia (w tym ICP) z automatycznym przeskalowaniem krzywej ciśnienia. W komplecie przewód do pomiaru IBP do przetworników stosowanych przez Zamawiającego po 1szt na każdy monitor | Tak |  |  |
| 25 | Moduły i akcesoria kompatybilne z posiadanymi na Oddziale OIOM i SOR kardiomonitorami Intellivue . Możliwość współpracy z posiadaną centralą Philips | Tak |  |  |

- W zakresie kryterium „Ocena Techniczna ” - maksymalna ilość punktów w Pakiecie 1 wynosi: 20

## PAKIET 2

Przeznaczenie, miejsce montażu i uruchomienia:

Szpitalny Oddział Ratunkowy

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor z modułem pomiaru saturacji, RR, HR, oddechu, Temperatury EKG, Sp02, NIBP, Temp. | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| - WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry określone jako "TAK",  są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oceniane | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiomonitor z modułem pomiaru saturacji, RR, HR, oddechu, Temperatury EKG, Sp02, NIBP, Temp – 4 szt |  |  |  |  |
| 1 | Kardiomonitory o budowie modułowej | TAK |  |  |
| 2 | Monitor wyposażony w odłączany moduł pomiarowy o masie max 3 kg, zapewniający jednoczesne monitorowanie EKG z analizą arytmii, oddechu, SpO2, NIBP, Temperatury wraz z alarmami tych parametrów podczas transportu, wyposażony we wbudowany, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej co najmniej 3” oraz wewnętrzne zasilanie akumulatorowe na co najmniej 2 godziny pracy. Podłączenie modułu transportowego do kardiomonitora stacjonarnego odbywa się z zachowaniem nastaw alarmów, kalibracji przetworników i danych pacjenta. | TAK |  |  |
| 3 | Prezentacja danych: Kardiomonitor z pojedynczym, wbudowanym ekranem kolorowym o parametrach co najmniej:– przekątna min. 12”, rozdzielczość min. 600-800 punktów zapewniające prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta min 4 krzywych dynamicznych z automatycznym dopasowaniem wielkości zapisu do ilości podłączonych pomiarów, interaktywne sterowanie pomiarami (takie jak ustawianie granic alarmowych, uruchamianie pomiarów, wybór sposobu wyświetlania) - co najmniej 5 różnych konfiguracji ekranu z możliwością ich edycji i szybkiego przełączania bez utraty danych i przerywania monitorowania (w tym możliwość wyświetlenia krótkich odcinków trendów obok odpowiednich krzywych dynamicznych) - prezentacja trendów graficznych, tabelarycznych i histogramów | TAK |  |  |
| 4 | Możliwość jednoczesnego obserwowania monitorowanych danych pacjenta po zadokowaniu modułu transportowego do kardiomonitora, zarówno na kardiomonitorze jak i ekranie modułu. | Tak/nie | Tak-10 pkt Nie-0 pkt |  |
| 5 | Prosta, intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego |  |  |  |
| 6 | Możliwość konfiguracji układu menu ekranowego indywidualnie do potrzeb użytkownika – możliwość ukrycia nie wykorzystywanych funkcji, ustawienia kolejności elementów menu itp. | Tak/nie | Tak-10 pkt Nie-0 pkt |  |
| 7 | Pamięć różnych zestawów konfiguracji ekranu, alarmów i innych funkcji oraz parametrów monitora z łatwym przełączaniem. Możliwość tworzenia min. 5 własnych profili ustawień użytkownika w monitorze głównym i w module przenoszonym z pacjentem. Co najmniej 3 fabryczne profile dla różnych grup wiekowych pacjentów. | TAK |  |  |
| 8 | Zasilanie sieciowe +/-230V oraz awaryjne akumulatorowe (w kardiomonitorze i w module pomiarowym ) zapewniające podstawowe monitorowanie przez min. 2 godziny w przypadku braku zasilania sieciowego | TAK |  |  |
| 9 | Moduły i akcesoria kompatybilne z posiadanymi w SOR kardiomonitorami Intellivue . Możliwość współpracy z posiadaną centralą Intellivue | TAK |  |  |
| 10 | Wbudowane min. 2 porty komunikacyjne USB oraz złącze Ethernet | TAK |  |  |
| 11 | Wykonanie podłączeń kardiomonitorów do posiadanej przez Zamawiającego centrali Intellivue na Oddziale SOR | TAK |  |  |
| 12 | # Alarmy Co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru. Czas wyciszenia alarmów programowany w zakresie min. od 1 minuty do 10 minut lub na stałe Zachowanie nastaw alarmowych i automatyczne przeniesienie danych pacjenta pomiędzy modułem transportowanym z pacjentem a monitorem bazowym. Funkcja blokująca możliwość całkowitego wyciszenia głośności sygnałów alarmowych przez użytkownika poniżej pewnego zaprogramowanego przez użytkownika poziomu. Pamięć zdarzeń alarmowych wraz z czasem ich wystąpienia i opisem – co najmniej 100 pozycji z możliwością ich przeglądania na ekranie | TAK |  |  |
| 13 | # EKG / oddech Monitorowanie czynności oddechowej oraz EKG (w komplecie przewód 3 lub 5 elektrodowy) Analiza arytmii – klasyfikacja min. 20 rodzajów zaburzeń w tym: - asystolia - migotanie komór - częstoskurcz komorowy - tachykardia - bradykardia - tachykardia nadkomorowa - rytm komorowy - ciężka tachykardia - ciężka bradykardia oraz sygnalizacja zaburzeń stymulacji Pomiar odcinka ST w zakresie minimalnym od -20 do +20 mm oraz odcinka QT, QTc , Wyświetlanie wartości QT i QTc Pomiar HR w zakresie min. 20-300 /min z dokładnością min 2% Wyjście sygnału EKG do podłączenia defibrylatora Pomiar częstości oddechu w zakresie min. 0-120 odd./min | TAK |  |  |
| 14 | Możliwość jednoczesnego wyświetlenia zapisu EKG 12 odprowadzeń przy użyciu kabla 5 elektrodowego | Tak/nie | Tak-10 pkt Nie-0 pkt |  |
| 15 | # SpO2 Monitorowanie SpO2 w zakresie min. 50-100% w technologii o potwierdzonej odporności na zakłócenia z możliwością podłączenia czujników typu : Nellcor, FAST lub Masimo ( z dokładnością +/- 3%). Zakres pomiarowy tętna min. 30-250 /min Prezentacja krzywej PLETH, wartości liczbowej tętna , saturacji i wskaźnika perfuzji Programowany przez użytkownika czas uśredniania pomiaru W komplecie min.1 czujnik dla pacjentów dorosłych i 1 czujnik dla dzieci na każdy monitor. | TAK |  |  |
| 16 | Respiracja: Pomiar metodą impedancji Zakres pomiarowy minimum 0-150 odd/min z dokładnością ±1 odd/min; Alarm bezdechu, regulowany czas zwłoki | TAK |  |  |
| 17 | # NIBP Pomiar nieinwazyjny ciśnienia (NIBP) Zakres pomiarowy min. 30-250 mmHg Tryby pomiaru: ręczny, automatyczny, ciągły Możliwość programowania odstępu między pomiarami w trybie automatycznym W komplecie min. po 3 mankiety w różnych rozmiarach dla dorosłych na kardiomonitor Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej. | TAK |  |  |
| 18 | Możliwość programowania sekwencji pomiarowych (np. 3 pomiary co 15 minut, następnie 3 pomiary co 2 godziny itp.) w trybie auto | Tak/nie | Tak-10 pkt Nie-0 pkt |  |
| 19 | # Temperatura Monitorowanie temperatury w 2 kanałach. Pomiar temperatury w zakresie min. 10-45˚C. Możliwość pomiaru powierzchniowego lub głębokiego (w zestawie czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej i głębokiej - po 1szt na każdy monitor | TAK |  |  |
| 20 | W komplecie uchwyt do zamocowania kardiomonitora do ściany zaopatrzony w koszyk na akcesoria. Możliwość wypięcia kardiomonitora bez użycia narzędzi | TAK |  |  |
| 21 | -Możliwość rozszerzenia o pomiar kapnografii za pomocą modułu. Monitorowanie stężenia CO2 w zakresie min. 0-150 mmHg - Możliwość rozszerzenia o inne parametry monitorowane w postaci wymiennych modułów (dodatkowe kanały IBP, TEMP, Rzut serca metodą SwanGanz i PiCCO ) | Tak/nie | Tak-10 pkt Nie-0 pkt |  |
| 22 | Podłączenie monitorów lub modułów transportowych do systemu komunikacji bezprzewodowej, tak by można było obserwować na centrali parametry pacjenta w czasie transportu i badań w zakładzie diagnostyki obrazowej . | TAK |  |  |

|  | - Parametry techniczne | - Parametry wymagane | - Parametry oceniane | - Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu | - TAK |  |  |
| - 2 | - Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | - TAK |  |  |
| - 3 | - Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | - TAK |  |  |
| - 4 | - Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF | - TAK |  |  |
|  | - Wymagania podstawowe |  |  |  |
| - 5 | - Pompa infuzyjna objętościowa do podawania dożylnego i dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | - TAK |  |  |
| - 6 | - Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 8 godz. przy przepływie 125 ml/godz. | - TAK, podać | - Min. 8 godz. - 0 pkt. - Największa - 10 pkt. - pozostałe proporcjonalnie |  |
| - 7 | - Masa pompy wraz z uchwytem mocującym oraz transportowym ≤2 kg | - TAK, podać | - 2 kg - 0 pkt. - Najniższa masa - 10 pkt. - pozostałe proporcjonalnie |  |
| - 8 | - Automatyczne zabezpieczenie przed swobodnym przepływem podczas otwarcia drzwiczek pompy | - TAK |  |  |
| - 9 | - Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | - TAK |  |  |
| - 10 | - Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | - TAK |  |  |
| - 11 | - Ręczne (nieautomatyczne) zamykanie drzwiczek | - TAK |  |  |
| - 12 | - Funkcja programowania infuzji bez założonego drenu – przygotowanie pompy na przyjście pacjenta | - TAK |  |  |
| - 13 | - Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | - TAK |  |  |
| - 14 | - Zakres szybkości infuzji przynajmniej 0,1 do 1200 ml/godz. | - TAK |  |  |
| - 15 | - Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | - TAK |  |  |
| - 16 | - Bolus podawany na żądanie, w dowolnym momencie infuzji. | - TAK |  |  |
| - 17 | - Regulacja szybkości podaży bolusa min 50 – 1200 ml/h | - TAK |  |  |
| - 18 | - Dokładność pompy +/- 5% | - TAK |  |  |
| - 19 | - Auto-test uruchamiany automatycznie po założeniu drenu sprawdzający prawidłową pracę pompy w połączeniu z weryfikacją założenia zestawu infuzyjnego – eliminacja ryzyka niekontrolowanego przepływu | - TAK/NIE | - TAK – 10 pkt - NIE- 0 pkt |  |
| - 20 | - Praca w oparciu o dedykowane linie infuzyjne wyposażone w zastawkę silikonową, nie posiadające w swoim składzie lateksu oraz DEHP | - TAK |  |  |
| - 21 | - Wszystkie zestawy współpracujące z pompą wyposażone są w automatycznie blokowany zacisk, zapobiegający swobodnemu przepływowi po otwarciu drzwiczek pompy oraz zacisk rolkowy na drenie | - TAK |  |  |
| - 22 | - Mechanizm nie wywołujący hemolizy – dedykowane dreny do transfuzji oraz podaży leków krwiopochodnych | - TAK |  |  |
| - 23 | - Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | - TAK |  |  |
| - 24 | - Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 168 godzin | - TAK |  |  |
| - 25 | - Ciągły pomiar i wizualizacja ciśnienia w linii | - TAK |  |  |
| - 26 | - Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 15 poziomów | - TAK |  |  |
| - 27 | - Funkcja KVO | - TAK |  |  |
| - 28 | - Zróżnicowana prędkość KVO programowana przez użytkownika | - TAK |  |  |
| - 29 | - Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godz. | - TAK |  |  |
| - 30 | - Automatyczne wznowienie infuzji po pauzie – opóźniony start | - TAK |  |  |
| - 31 | - Ciśnienie okluzji programowane w zakresie od 50 – 750 mmHg | - TAK |  |  |
| - 32 | - Wskaźnik pracy pompy widoczny z min.4,5 metra | - TAK |  |  |
| - 33 | - Rejestr zdarzeń min. 1500 – zdarzenia zapisywane w czasie rzeczywistym | - TAK |  |  |
| - 34 | - Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | - TAK |  |  |
| - 35 | - Funkcja wykrywania powietrza w linii z możliwością programowania rozmiaru wykrywanego pęcherzyka lub skumulowanego powietrza zmierzonego w ciągu 15 minut | - TAK |  |  |
| - 36 | - Klawiatura symboliczna | - TAK |  |  |
| - 37 | - Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) |  |  |  |
| - 38 | - Alarmy i ostrzeżenia | - TAK |  |  |
| - 39 | - Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | - TAK |  |  |
| - 40 | - Alarm przypominający - –zatrzymana infuzja | - TAK |  |  |
| - 41 | - Alarm okluzji z sygnalizacją miejsca wystąpienia okluzji (przed lub za pompą) | - TAK |  |  |
| - 42 | - Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | - TAK |  |  |
| - 43 | - Alarm rozładowanego akumulatora | - TAK |  |  |
| - 44 | - Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | - TAK |  |  |
| - 45 | - Alarm braku lub źle założonego zestawu infuzyjnego | - TAK |  |  |
| - 46 | - Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. | - TAK |  |  |
| - 47 | - Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością zaprogramowania czasu przed końcem infuzji, w którym pojawi się alarm | - TAK |  |  |
| - 47 | - Alarm powietrza w linii |  |  |  |
| - 49 | - Pozostałe | - TAK |  |  |
| - 50 | - Instrukcja obsługi w języku polskim do oferty i - (z dostawą) zgodnie z wymogiem w części VI.D Inne dokumenty pkt. 6 SIWZ | - TAK |  |  |
| - 51 | ### Port komunikacji RS232, USB, Ethernet | - TAK |  |  |
| - 52 | ### Możliwość transmisji danych ### z pompy, możliwość połączenia w sieć ### z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą | - TAK |  |  |
| - 53 | ### Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 lub 3 szt bez użycia dodatkowych elementów | - TAK |  |  |

W zakresie kryterium „Ocena Techniczna ” - maksymalna ilość punktów w Pakiecie 2 wynosi: 80

## PAKIET  3

- Przeznaczenie, miejsce montażu i uruchomienia:

- Szpitalny Oddział Ratunkowy

| - Lp. | - Asortyment | - Ilość | - Cena jedn. netto | - VAT % | - Wartość netto | - Wartość brutto | - Model/typ, Producent, - rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Pompa infuzyjna strzykawkowa jednotorowa | - 9 szt. |  |  |  |  |  |
| - WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| - WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

- Parametry określone jako "TAK",  są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| - Lp | - Wymagania Zamawiającego | - Wymagania | - Parametr oceniany | - Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Pompa strzykawkowa - 9 szt. |  |  |  |  |
| - 1 | - Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu | - TAK |  |  |
| - 2 | - Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | - TAK |  |  |
| - 3 | - Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | - TAK |  |  |
| - 4 | - Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF | - TAK |  |  |
| - 5 | - Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | - TAK |  |  |
| - Wymagania podstawowe |  |  |  |  |
| - 6 | - Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | - TAK |  |  |
| - 7 | - Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 10 godz. przy przepływie 5 ml/godz. | - TAK |  |  |
| - 8 | - Masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie maksymalnie 2,2 kg | - Podać | - 2,2 kg - 0 pkt. - najlżejsza - 10 pkt. - Pozostałe proporcjonalnie |  |
| - 9 | - Mocowanie pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy uchwytu na stałe wbudowanego w pompę. | - TAK |  |  |
| - 10 | - Zintegrowana z obudową rączka do przenoszenia urządzenia | - TAK |  |  |
| - Mocowanie strzykawki |  |  |  |  |
| - 11 | - Mocowanie strzykawki do czoła pompy | - TAK |  |  |
| - 12 | - Pełne mocowanie strzykawki możliwe za równo przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie | - TAK |  |  |
| - 13 | - Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim) | - TAK |  |  |
|  | - Cała strzykawka stale widoczna podczas pracy – możliwość odczytania objętości ze skali oraz wizualnej kontroli procesu infuzji | # TAK |  |  |
|  | - Osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w pompie | # TAK |  |  |
| - 14 | - Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki | - TAK |  |  |
| - 15 | - Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml | - TAK |  |  |
|  | - Programowanie infuzji |  |  |  |
| - 16 | - Zakres szybkości infuzji przynajmniej 0,1 – 1200 ml/godz. | - TAK |  |  |
| - 17 | - Funkcja programowania infuzji co 0,01 w zakresie min. 0,1 – 9,99 ml/godz | - TAK |  |  |
| - 18 | - Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | - TAK |  |  |
| - 19 | - Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng, μg, mg, U, kU, mmol, mol, Kmol, cal i kcal – na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę). | - TAK |  |  |
| - 20 | - Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji | - TAK |  |  |
| - 21 | - Trzy rodzaje bolusa: - A) Ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h - B)Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 jednostek / 0,1 - 1200 ml, automatyczne wyliczenie czasu - - C) Emergency - manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania podanej objętości i prezentacją wartości na ekranie urządzenia | - A+B –TAK - C- TAK/NIE | - 2 rodzaje A i B – 0 pkt - 3 rodzaje A+B+C- 10 pkt |  |
| - 22 | - Dokładność mechanizmu pompy +/- 1% | - TAK |  |  |
| - 23 | - Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 999,9 ml | - TAK |  |  |
| - 24 | - Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin | - TAK |  |  |
| - 25 | - Ciągły pomiar ciśnienia w linii | - TAK |  |  |
| - 26 | - Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 20 poziomów | - TAK, podać | - Min. 20 poziomów - 0 pkt. - Największa ilość poziomów - 10 pkt. - pozostałe proporcjonalnie |  |
| - 27 | - Funkcja KVO (Keep Vein Open) | - TAK |  |  |
| - 28 | - Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości | - TAK |  |  |
| - 29 | - Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godz. | - TAK |  |  |
|  | - Panel sterowania |  |  |  |
| - 30 | - Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) | - TAK |  |  |
| - 31 | - Wskaźnik pracy pompy widoczne z min.4,5 metrów | - TAK |  |  |
| - 32 | - Klawiatura symboliczna | - TAK |  |  |
| - 33 | - Komunikaty tekstowe w języku polskim | - TAK |  |  |
| - 34 | - Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia | - TAK |  |  |
| - 35 | - Wbudowana w pompę możliwość dopasowana ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału | - TAK |  |  |
| - 36 | - Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | - TAK |  |  |
| - Układ alarmów |  |  |  |  |
| - 37 | - Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | - TAK |  |  |
| - 38 | - Alarm pustej strzykawki | - TAK |  |  |
| - 39 | - Alarm przypominający - –zatrzymana infuzja | - TAK |  |  |
| - 40 | - Alarm okluzji | - TAK |  |  |
| - 41 | - Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | - TAK |  |  |
| - 42 | - Alarm rozładowanego akumulatora | - TAK |  |  |
| - 43 | - Alarm braku lub źle założonej strzykawki | - TAK |  |  |
| - 44 | - Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | - TAK |  |  |
| - 45 | - Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia | - TAK |  |  |
| - 46 | - Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | - TAK |  |  |
| - 47 | - Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki. | - TAK |  |  |
| - 48 | - Alarm wstępny przed końcem infuzji. | - TAK |  |  |
| - Pozostałe |  |  |  |  |
| - 49 | - Instrukcja obsługi w języku polskim - zgodnie z wymogiem w części VI.D Inne dokumenty pkt. 6 SIWZ | - TAK |  |  |
| - 50 | ### Możliwość komunikacji przez port USB | - TAK |  |  |
| - 51 | ### Możliwość transmisji danych ### z pompy, możliwość połączenia w sieć ### z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą | - TAK |  |  |
|  | ### Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 lub 3 szt bez użycia dodatkowych elementów | # TAK |  |  |

  - W zakresie kryterium „Ocena Techniczna ” - maksymalna ilość punktów w Pakiecie  wynosi: 30

## PAKIET 4

- Przeznaczenie, miejsce montażu i uruchomienia:

- - Szpitalny Oddział Ratunkowy

| - Lp. | - Asortyment | - Ilość | - Cena jedn. netto | - VAT % | - Wartość netto | - Wartość brutto | - Model/typ, Producent, - rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Pompa infuzyjna objętościowa | - 9 szt. |  |  |  |  |  |
| - WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| - WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

- Parametry określone jako "TAK",  są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

|  | - Parametry techniczne | - Parametry wymagane | - Parametry oceniane | - Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu | - TAK |  |  |
| - 2 | - Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | - TAK |  |  |
| - 3 | - Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | - TAK |  |  |
| - 4 | - Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF | - TAK |  |  |
|  | - Wymagania podstawowe |  |  |  |
| - 5 | - Pompa infuzyjna objętościowa do podawania dożylnego i dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | - TAK |  |  |
| - 6 | - Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 8 godz. przy przepływie 125 ml/godz. | - TAK, podać | - Min. 8 godz. - 0 pkt. - Największa - 10 pkt. - pozostałe proporcjonalnie |  |
| - 7 | - Masa pompy wraz z uchwytem mocującym oraz transportowym ≤2 kg | - TAK, podać | - 2 kg - 0 pkt. - Najniższa masa - 10 pkt. - pozostałe proporcjonalnie |  |
| - 8 | - Automatyczne zabezpieczenie przed swobodnym przepływem podczas otwarcia drzwiczek pompy | - TAK |  |  |
| - 9 | - Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | - TAK |  |  |
| - 10 | - Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | - TAK |  |  |
| - 11 | - Ręczne (nieautomatyczne) zamykanie drzwiczek | - TAK |  |  |
| - 12 | - Funkcja programowania infuzji bez założonego drenu – przygotowanie pompy na przyjście pacjenta | - TAK |  |  |
| - 13 | - Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | - TAK |  |  |
| - 14 | - Zakres szybkości infuzji przynajmniej 0,1 do 1200 ml/godz. | - TAK |  |  |
| - 15 | - Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | - TAK |  |  |
| - 16 | - Bolus podawany na żądanie, w dowolnym momencie infuzji. | - TAK |  |  |
| - 17 | - Regulacja szybkości podaży bolusa min 50 – 1200 ml/h | - TAK |  |  |
| - 18 | - Dokładność pompy +/- 5% | - TAK |  |  |
| - 19 | - Auto-test uruchamiany automatycznie po założeniu drenu sprawdzający prawidłową pracę pompy w połączeniu z weryfikacją założenia zestawu infuzyjnego – eliminacja ryzyka niekontrolowanego przepływu | - TAK/NIE | - TAK – 10 pkt - NIE- 0 pkt |  |
| - 20 | - Praca w oparciu o dedykowane linie infuzyjne wyposażone w zastawkę silikonową, nie posiadające w swoim składzie lateksu oraz DEHP | - TAK |  |  |
| - 21 | - Wszystkie zestawy współpracujące z pompą wyposażone są w automatycznie blokowany zacisk, zapobiegający swobodnemu przepływowi po otwarciu drzwiczek pompy oraz zacisk rolkowy na drenie | - TAK |  |  |
| - 22 | - Mechanizm nie wywołujący hemolizy – dedykowane dreny do transfuzji oraz podaży leków krwiopochodnych | - TAK |  |  |
| - 23 | - Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | - TAK |  |  |
| - 24 | - Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 168 godzin | - TAK |  |  |
| - 25 | - Ciągły pomiar i wizualizacja ciśnienia w linii | - TAK |  |  |
| - 26 | - Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 15 poziomów | - TAK |  |  |
| - 27 | - Funkcja KVO | - TAK |  |  |
| - 28 | - Zróżnicowana prędkość KVO programowana przez użytkownika | - TAK |  |  |
| - 29 | - Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godz. | - TAK |  |  |
| - 30 | - Automatyczne wznowienie infuzji po pauzie – opóźniony start | - TAK |  |  |
| - 31 | - Ciśnienie okluzji programowane w zakresie od 50 – 750 mmHg | - TAK |  |  |
| - 32 | - Wskaźnik pracy pompy widoczny z min.4,5 metra | - TAK |  |  |
| - 33 | - Rejestr zdarzeń min. 1500 – zdarzenia zapisywane w czasie rzeczywistym | - TAK |  |  |
| - 34 | - Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | - TAK |  |  |
| - 35 | - Funkcja wykrywania powietrza w linii z możliwością programowania rozmiaru wykrywanego pęcherzyka lub skumulowanego powietrza zmierzonego w ciągu 15 minut | - TAK |  |  |
| - 36 | - Klawiatura symboliczna | - TAK |  |  |
| - 37 | - Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) |  |  |  |
| - 38 | - Alarmy i ostrzeżenia | - TAK |  |  |
| - 39 | - Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | - TAK |  |  |
| - 40 | - Alarm przypominający - –zatrzymana infuzja | - TAK |  |  |
| - 41 | - Alarm okluzji z sygnalizacją miejsca wystąpienia okluzji (przed lub za pompą) | - TAK |  |  |
| - 42 | - Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | - TAK |  |  |
| - 43 | - Alarm rozładowanego akumulatora | - TAK |  |  |
| - 44 | - Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | - TAK |  |  |
| - 45 | - Alarm braku lub źle założonego zestawu infuzyjnego | - TAK |  |  |
| - 46 | - Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. | - TAK |  |  |
| - 47 | - Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością zaprogramowania czasu przed końcem infuzji, w którym pojawi się alarm | - TAK |  |  |
| - 47 | - Alarm powietrza w linii |  |  |  |
| - 49 | - Pozostałe | - TAK |  |  |
| - 50 | - Instrukcja obsługi w języku polskim | - TAK |  |  |
| - 51 | ### Port komunikacji RS232, USB, Ethernet | - TAK |  |  |
| - 52 | ### Możliwość transmisji danych ### z pompy, możliwość połączenia w sieć ### z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą | - TAK |  |  |
| - 53 | ### Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 lub 3 szt bez użycia dodatkowych elementów | - TAK |  |  |

W zakresie kryterium „Ocena Techniczna ” - maksymalna ilość punktów w Pakiecie 4 wynosi: 30

## PAKIET 5

## Przeznaczenie – miejsce montażu i uruchomienia:

- Szpitalny Oddział Ratunkowy

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Respirator transportowy | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| - WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry określone jako "TAK",  są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oceniane | Wartość oferowana |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu zgodny z wymaganiami normy PN-EN 794-3+A2:2010 | TAK |  |  |  |
| 2 | Zasilanie i sterowanie pracą respiratora wyłącznie pneumatyczne - z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu, dopuszcza się elektryczne sterowanie funkcjami alarmowymi | TAK |  |  |  |
| 3 | Zużycie tlenu do sterowania pracą respiratora | Podać | ≤ 25 ml/cykl oddechowy- 10 pkt > 25 ml – 0 |  |  |
| 4 | Maksymalna waga respiratora ≤ 3,5 kg | TAK |  |  |  |
| 5 | Tryb IPPV/ CMV | TAK |  |  |  |
| 6 | Funkcja „Oddech na żądanie”, automatyczna regulacja czasu wydechu w funkcji objętości oddechu spontanicznego | TAK |  |  |  |
| 7 | Automatyczna blokada cyklu wentylacji CMV przy wydolnym oddechu spontanicznym pacjenta | TAK |  |  |  |
| 8 | Wentylacja bierna 100% tlenem - oddech „na żądanie” (integralna funkcja respiratora) z przepływem regulowanym automatycznie w funkcji podciśnienia w układzie pacjenta w zakresie min. 0-100 l/min | TAK |  |  |  |
| 9 | Czułość wyzwalania trybu „na żądanie” - podciśnienie max. 3 cmH2O | TAK |  |  |  |
| 10 | Układ pacjenta z zaworem antyinhalacyjnym - możliwość wentylacji biernej 100% tlenem w atmosferze skażonej | TAK |  |  |  |
| 11 | Niezależna płynna regulacja częstości oddechowej i objętości oddechowej | TAK |  |  |  |
| 12 | Zakres regulacji częstości oddechowej min. 8-40 cykli/min. | TAK |  |  |  |
| 13 | Zakres regulacji objętości oddechowej min. 70 - 1300 ml | TAK |  |  |  |
| 14 | Regulowane ciśnienie szczytowe w układzie pacjenta w zakresie min. 20-60 cmH2O | TAK |  |  |  |
| 15 | Minimum 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/ CMV, 100 i max 60% (podać wartość znamionową stężenia O2 deklarowaną w materiałach technicznych producenta) | TAK, podać | < 50 % - 10 pkt ≥50% - 0 |  |  |
| 16 | Zastawka PEEP min. 5-20cmH2O, zintegrowana lub oddzielny moduł | TAK |  |  |  |
| 17 | Manometr ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |  |  |
| 18 | Alarmy (dopuszcza się elektryczne zasilane modułu alarmów): - wysokiego ciśnienia szczytowego w fazie wdechu, - niskiego ciśnienia w układzie pacjenta (rozłączenia) - niskiego ciśnienia gazu zasilającego | TAK |  |  |  |
| 19 | Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego | TAK |  |  |  |
| 20 | Silikonowy układ pacjenta do sterylizacji w autoklawie, długość min. 120 cm | TAK |  |  |  |
| 21 | Przewód zasilający zakończony wtykiem szybkozłącza AGA | TAK |  |  |  |
| 22 | Przenośny zestaw tlenowy |  |  |  |  |
| 23 | torba transportowa z kieszeniami i uchwytami do mocowania drobnego sprzętu medycznego, umożliwiająca transport zestawu w ręku, na ramieniu i na plecach, zaczepy umożliwiające zawieszenia torby na ramie łóżka/ noszy | TAK |  |  |  |
| 24 | butla tlenowa aluminiowa 2,7 l O2 z głowicą DIN ¾‘, pojemność 400 l O2 przy ciśnieniu 150 atm, możliwość napełniania do 200 atm | TAK |  |  |  |
| 25 | reduktor tlenowy z gniazdem AGA O2 i przepływomierzem obrotowym 0-25 l/min, ciśnienie robocze 200atm, przepływ z gniazda AGA powyżej 120l/min., manometr w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem | TAK |  |  |  |

W zakresie kryterium „Ocena Techniczna ” - maksymalna ilość punktów w Pakiecie 5 wynosi: 20

## PAKIET 6

Przeznaczenie, miejsce montażu i uruchomienia:

- Szpitalny Oddział Ratunkowy

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Respirator stacjonarny z możliwością regulacji stężenia tlenu | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| - WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry określone jako "TAK",  są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia do stosowania w warunkach intensywnej terapii. | Tak |  |  |
| 2. | Respirator przeznaczony dla pacjentów dorosłych i dzieci o masie powyżej 4 kg | Tak |  |  |
| 3. | Zasilanie powietrzem z centralnego szpitalnego źródła sprężonego gazu., uwzględnia typowe ciśnienie powietrza centralnego 5 bar z marginesem wynikającym z poboru gazów. | Tak, podać |  |  |
| 4. | Zasilanie w tlen z centralnego szpitalnego źródła sprężonego gazu , uwzględnia typowe ciśnienie tlenu centralnego 5 bar z marginesem wynikającym z poboru gazów. | Tak, podać |  |  |
| 5. | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy zasilaniu jednym gazem: powietrzem lub tlenem. Automatyczne przełączenie respiratora na dostępny gaz. Respirator musi podtrzymać pracę w przypadku awarii jednego z zasilających gazów. Wymagany jest komunikat o braku zasilania tlenem lub powietrzem | Tak |  |  |
| 6. | Zasilanie sieciowe 230 V, 50-60 Hz ± 10% Respirator musi być przystosowany do standardowego zasilania sieciowego w Polsce. | Tak |  |  |
| 7. | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/ Assist–IPPV. | Tak |  |  |
| 8. | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV. | Tak |  |  |
| 9. | Wentylacja SPONTANICZNA. Typowy tryb wentylacji dla pacjentów z dobrym napędem oddechowym mogących wyzwalać respirator i oddychać spontanicznie z częściowym wspomaganiem oddechu | Tak |  |  |
| 10. | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP. | Tak |  |  |
| 11. | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP i APRV | Tak |  |  |
| 12. | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP z gwarantowaną objętością | Tak/NIE | TAK-10 pkt NIE-0 pkt |  |
| 13. | Wentylacja nieinwazyjna NIV. | Tak, podać |  |  |
|  | Wymaga się, aby respirator był dostosowany do pracy z układami do nieinwazyjnej wentylacji, które charakteryzują się zmiennym przeciekiem. |  |  |  |
| 14. | Wdech manualny. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi być wyposażony w przycisk umożliwiający na żądanie wykonanie mechanicznego |  |  |  |
| 15. | Wentylacja zabezpieczająca przy bezdechu. | Tak | Najwięcej trybów - 10 pkt. 3 tryby - 0 pkt. pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Respirator musi posiadać automatycznie uruchamianą wentylację zastępczą w przypadku braku aktywności pacjenta w trybie wentylacji spontanicznej z regulacją stężenia tlenu oraz możliwością trybu wentylacji rezerwowej PCV |  |  |  |
| 16. | Oddech kontrolowany objętością VCV. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi posiadać wymuszony oddech kontrolowany objętością. |  |  |  |
| 17. | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi posiadać wymuszony oddech kontrolowany ciśnieniem. |  |  |  |
| 18. | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+. | Tak |  |  |
|  | Respirator wyposażony w oddechy wymuszone o podwójnej kontroli – ciśnieniowo kontrolowane z docelową objętością. Respirator może zmieniać zgodnie z algorytmem ciśnienie wdechowe w celu zapewnienia docelowej objętości oddechowej. |  |  |  |
| 19. | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB. Respirator wyposażony w oddechy spontaniczne wspomagane ciśnieniem. | Tak |  |  |
| 20. | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VS. Respirator musi zmieniać automatycznie poziom ciśnienia wdechowego tak aby zapewnić najniższe z możliwych ciśnień by osiągnąć założona objętość oddechową. | Tak |  |  |
| 21. | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej - typu ATC, TC, TRC. Respiratory wyposażone w tryb eliminujący wpływ rurki dotchawiczej na pracę oddechową pacjenta umożliwiający przeprowadzenie kontrolowanych prób samodzielnego oddychania pacjenta (SBT). | Tak |  |  |
| 22. | Tryb automatycznego odzwyczajania pacjenta od wentylacji mechanicznej z automatyczną regulacją poziomu wspomagania ciśnieniowego na podstawie analizy EtCO2, częstości i objętości oddechów albo tryb automatycznej spontanicznej próby oddechowej posiadający regulację czasu trwania próby oraz regulację poziomu alarmów, których przekroczenie spowoduje automatyczny powrót do trybu i ustawień wentylacji sprzed rozpoczęcia próby lub tryb inteligentnej wentylacji bazującej na pomiarze SpO2 i EtCO2 | Tak/Nie | Tryb automatycznej spontanicznej próby oddechowej Tak- 10 pkt, Nie- 0 pkt. |  |
| 23. | Pomiar czynnościowej pojemności zalegającej, pomocnej w diagnozie stanu pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o podłożu zaporowym jak i restrykcyjnym. | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. |  |
|  |  |  | Nie – 0 pkt. |  |
| 24. | Manewr automatycznego wyznaczanie krzywej statycznej P/V lub krzywej dynostatycznej szacującej ciśnienie pęcherzykow. | Tak/Nie | Manewr wyznaczania krzywej dynostatycznej - Tak -10 pkt, Nie - 0 pkt. |  |
|  | Pomocnego w diagnozie stanu pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o podłożu zaporowym jak i restrykcyjnym. |  |  |  |
| 25. | Pomiar i prezentacja parametru VCO2- wytwarzania dwutlenku węgla, u chorego we wstrząsie wielonarządowym | Tak/Nie | Tak -VCO2- zużycia tlenu, RQ- wskaźnika oddechowego,- 10 pkt., Nie- 0 pkt |  |
| 26. | Pomiar wydatku energetycznego oraz wskaźnika oddechowego w minimum jednym respiratorze lub za pomocą wolnostojącego urządzenia | Tak/Nie | Tak - EE- pomiaru wydatku energetycznego- 10 pkt. , Nie- 0 pkt. |  |
| 27. | Częstość oddechów. Respirator musi posiadać zakres regulacji częstości oddechów umożliwiający bezpieczną wentylację pacjentów dorosłych i dzieci. Wymagany zakres: 5 -100/min | Tak, podać |  |  |
| 28. | Objętość pojedynczego oddechu. Respirator musi posiadać zakres regulacji objętości oddechowych umożliwiający bezpieczną wentylację pacjentów dorosłych i dzieci. Wymagany zakres: 30 -1800ml | Tak, podać |  |  |
| 29. | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo-kontrolowanych bezpieczny dla dorosłych i dzieci. Wymagany zakres minimalny 6-120 l/min. | Tak, podać |  |  |
| 30. | Sterowanie cyklem oddechowym za pomocą regulowanego stosunku wdechu do wydechu I: E w zakresie od min. 1:9 do 4:1 konfigurowalnym podczas wentylacji pacjenta dostosowującym stosunek trwania wdechu do wydechu do sytuacji klinicznej. | Tak, podać |  |  |
| 31. | Ciśnienie wdechowe PCV. Respirator musi posiadać zakres regulacji ciśnienia wdechowego umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych wymagających wysokich ciśnień szczytowych z POCHP lub ARDS. Wymagany zakres minimalny: 5-80cmH2O | Tak, podać |  |  |
| 32. | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB. | Tak, podać |  |  |
|  | Respirator musi posiadać zakres regulacji ciśnienia wspomagania umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych wymagających wysokich ciśnień szczytowych z POCHP lub ARDS. |  |  |  |
|  | Wymagany zakres minimalny: 0-60cmH2O |  |  |  |
| 33. | Ciśnienie PEEP/CPAP. Respirator musi posiadać zakres regulacji ciśnienia końcowo wydechowego lub ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych wymagających wysokich ciśnień PEEP/CPAP np. z ARDS. | Tak, podać | 0 – 40 – 0 pkt. Największe - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Wymagany zakres minimalny: od 0 do 40 cmH2O |  |  |  |
| 34. | Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV. | Tak, podać |  |  |
|  | Respirator musi posiadać zakres regulacji poziomu wysokiego ciśnienia umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych z patologią płucną wymagających wysokich ciśnień. |  |  |  |
|  | Wymagany zakres minimalny: 5-50 cmH2O |  |  |  |
| 35. | Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV. | Tak, podać |  |  |
|  | Respirator musi posiadać zakres regulacji dolnego poziomu ciśnienia końcowo wydechowego umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych wymagających wysokich ciśnień. Wymagany zakres minimalny: do 30 cmH2O |  |  |  |
| 36. | Wspomaganie oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na obu poziomach ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, APRV. | Tak |  |  |
| 37. | Czas plateau. | Tak, podać | Najwyższy - 10 pkt. 6 sek. - 0 pkt. pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | regulacja czasu plateau, która w efekcie umożliwi uzyskanie pauzy wdechowej o czasie trwania minimum 6,0 sekund |  |  |  |
| 38. | Czas wdechu regulowany – wymagany zakres 0,25 do 10 sekund. | Tak, podać | Zakres najszerszy -10 pkt. 0,25 - 10 sek.- 0 pkt. pozostałe proporcjonalnie |  |
| 39. | Czas wysokiego poziomu ciśnienia. | Tak, podać |  |  |
|  | respirator umożliwia stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia, co jest szczególnie istotne w trybie z uwolnieniem ciśnienia APRV. Dopuszcza się różne metody nastawy bezpośrednie poprzez regulacje czasu lub pośrednie, które w efekcie pozwolą na uzyskanie czasu górnej fazy ciśnienia w zakresie 0,5 sekundy do minimum 15 sekund |  |  |  |
| 40. | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie minimum 10– 70% | Tak, podać |  |  |
| 41. | Regulowany przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta. | Tak, podać |  |  |
|  | Respirator musi być wyposażony w czuły wyzwalacz rozpoznający wysiłek oddechowy pacjenta. Minimalny wymagany zakres czułości triggera przepływowego to od 1,0 l/min do 9,0 l/min. |  |  |  |
| 42. | Regulowany ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta regulowany w zakresie minimum -1,0 do– 10,0 cmH2O. | Tak, podać |  |  |
| 43. | Przepływ bazowy regulowany | Tak, podać | Regulowany ręcznie - 0 pkt. Automatyczny - 10 pkt. |  |
| 44. | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie. | Tak |  |  |
|  | respirator wyposażony w pneumatyczno-elektroniczny mieszalnik gazów kontrolowany mikroprocesorowo pozwalający na zmianę wdechowego stężenia tlenu w zakresie 21% do 100% |  |  |  |
|  | Stężenie tlenu regulowane także w trybie wentylacji rezerwowej. |  |  |  |
| 45. | Manualne przedłużenie fazy wdechowej. | Tak, podać | Zakres najszerszy - 10 pkt. 0 - 12 sek. - 0 pkt. pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | respirator umożliwia wykonanie manewru pauzy wdechowej w zakresie 0 - 12 sekund. Manewr powinien umożliwić ustalenie ciśnienia plateau i wykonanie pomiarów mechaniki oddechowej |  |  |  |
| 46. | Manualne przedłużenie fazy wydechowej. | Tak, podać | Zakres najszerszy - 10 pkt. 0 - 15 sek. - 0 pkt. pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | respirator umożliwia wykonanie manewru pauzy wydechowej w zakresie 0 - do 15 sekund. Manewr powinien umożliwić ustalenie ciśnienia końcowo-wydechowego i wykonanie pomiarów wewnętrznego PEEP |  |  |  |
| 47. | Automatyczna kompensacja przecieków możliwa w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji. | Tak |  |  |
| 48. | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu. Zamawiający wymaga graficznej prezentacji ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu z możliwością wyświetlenia co najmniej 3 krzywych jednocześnie na ekranie | Tak, podać | Najwięcej krzywych - 10 pkt. 3 krzywe - 0 pkt. pozostałe proporcjonalnie |  |
| 49. | Respirator musi posiadać możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy. Funkcja ta umożliwia lepszą diagnostykę stanu pacjenta. | Tak |  |  |
| 50. | Graficzna prezentacja jednej z pętli : ciśnienie-objętość, przepływ–objętość. Funkcja polepszającej diagnostykę mechaniki oddechowej pacjenta | Tak |  |  |
| 51. | Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych min. 72-godzinnych. | Tak, podać | Najszerszy zakres - 10 pkt. Min. 72 - godz. - 0 pkt. pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Funkcji ułatwiająca przegląd monitorowanych parametrów i diagnostykę pacjenta |  |  |  |
| 52. | Integralny pomiar stężenia tlenu. | Tak/Nie | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
|  | Respirator musi posiadać czujnik pomiarowy stężenia wdechowego tlenu i wyświetlać wartość O2% w formie cyfrowej. Pomiar realizowany za pomocą niezużywalnego elektronicznego czujnika (nie galwanicznego) co ogranicza koszty użytkowania i eksploatacji. |  |  |  |
| 53. | Całkowita częstość oddychania. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi posiadać pomiar rzeczywistej całkowitej częstości oddechów i wyświetlać zmierzona wartość w formie cyfrowej |  |  |  |
| 54. | Objętość pojedynczego oddechu. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi posiadać sensory pomiaru objętości i wyświetlać zmierzona objętość wydechową pojedynczego oddechu w formie cyfrowej |  |  |  |
| 55. | Całkowita objętość wentylacji minutowej. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi posiadać sensory pomiaru objętości i wyświetlać obliczoną minutową objętość wydechową w formie cyfrowej |  |  |  |
| 56. | Objętość spontanicznej wentylacji minutowej. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi posiadać sensory pomiaru objętości i wyświetlać obliczoną spontaniczną minutową objętość wydechową w formie cyfrowej |  |  |  |
| 57. | Ciśnienie szczytowe. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i wyświetlać zmierzona wartość ciśnienia szczytowego w formie cyfrowej |  |  |  |
| 58. | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i wyświetlać zmierzona wartość ciśnienia średniego w formie cyfrowej |  |  |  |
| 59. | Ciśnienie plateau. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i wyświetlać zmierzona wartość ciśnienia Plateau w formie cyfrowej |  |  |  |
| 60. | Ciśnienie PEEP/CPAP. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i wyświetlać zmierzona wartość ciśnienia końcowo-wydechowego lub ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych w formie cyfrowej |  |  |  |
| 61. | Ciśnienie AutoPEEP | Tak |  |  |
|  | Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i wyświetlać zmierzoną podczas manewru zatrzymania przy wydechu wartość ciśnienia AutoPEEP formie cyfrowej |  |  |  |
| 63. | Podatność statyczna płuc pacjenta. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi posiadać możliwość wykonania manewru pomiarowego określającego statyczną podatność płuc i wyświetlić wartość jej w formie cyfrowej lub mierzyć podatność dynamiczną |  |  |  |
| 64. | Opory wdechowe płuc pacjenta. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi posiadać możliwość pomiaru oporów wdechowych płuc i wyświetlić wartość oporów wdechowych w formie cyfrowej |  |  |  |
| 65. | Indeks dyszenia RSB/SBI (f/Vt). | Tak |  |  |
|  | Respirator musi posiadać możliwość obliczenia indeksu szybkiego płytkiego oddechu/dyszenia i wyświetlenia jego wartości w postaci cyfrowej |  |  |  |
| 64. | Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | Tak |  |  |
|  | Pomiaru istotnego parametru wentylacji ułatwiającego ocenę stanu pacjenta |  |  |  |
| 66. | Pomiar P0,1 ciśnienia okluzji po 100ms. | Tak |  |  |
|  | Pomiar istotnego parametru wentylacji ułatwiającego ocenę stanu pacjenta |  |  |  |
| 67. | Hierarchia alarmów w zależności od ważności. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi być wyposażony w hierarchiczny system alarmowy rozróżniający ważność przyczyny alarmu i sygnalizujący sytuacje alarmowe w sposób stosowny do zagrożenia dla pacjenta |  |  |  |
| 68. | Alarm zaniku zasilania sieciowego. Respirator musi informować obsługę o zaniku zasilania sieciowego. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | Tak |  |  |
| 69. | Alarm zaniku zasilania bateryjnego. Respirator musi informować obsługę o zaniku zasilania bateryjnego. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | Tak |  |  |
| 70. | Alarm niskiego ciśnienia tlenu. Respirator musi informować obsługę o zaniku lub niskim ciśnieniu zasilania tlenem. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | Tak |  |  |
| 71. | Alarm niskiego ciśnienia powietrza. Respirator musi informować obsługę o zaniku lub niskim ciśnieniu zasilania powietrzem. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | Tak |  |  |
| 72. | Alarm za niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi informować obsługę o zbyt niskim lub zbyt wysokim stężeniu wdechowym tlenu. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny |  |  |  |
| 73. | Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi informować obsługę o wysokiej całkowitej objętości minutowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny |  |  |  |
| 74. | Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej. Respirator musi informować obsługę o niskiej całkowitej objętości minutowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | Tak |  |  |
| 75. | Alarm wysokiego ciśnienia. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi informować o wysokim ciśnieniu w układzie oddechowym. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny. Alarm musi ograniczać ciśnienie i uwolnić je poprzez otworzenie zastawki wydechowej lub zaworu bezpieczeństwa |  |  |  |
| 76. | Alarm niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi informować obsługę o niskim ciśnieniu wdechowym lub rozłączeniu układu oddechowego. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny |  |  |  |
| 77. | Alarm wysokiej częstości oddechów. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi informować obsługę o wysokiej częstości oddechów Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny |  |  |  |
| 78. | Alarm wysokiej objętości oddechowej. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi informować obsługę o wysokiej objętości oddechowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny |  |  |  |
| 79. | Alarm niskiej objętości oddechowej. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi informować obsługę o niskiej objętości oddechowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy lub wizualny |  |  |  |
| 80. | Alarm niskiej częstości oddechów i bezdechu. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi informować obsługę o niskiej częstości oddechowej oraz posiadać regulowany alarm wystąpieniu bezdechu. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny |  |  |  |
| 81. | Pamięć alarmów z komentarzem. Zamawiający wymaga, aby respirator wyposażony był w pamięć alarmów oraz rejestr zdarzeń technicznych | Tak |  |  |
| 82. | Aparat musi posiadać zabezpieczenie przed przypadkową zmiana parametrów wentylacji | Tak |  |  |
| 83. | W przypadku zmiany trybu i parametrów wentylacji, respirator musi posiadać możliwość łatwego powrotu do poprzednich nastawień | Tak |  |  |
| 84. | Zamawiający wymaga wstępnego ustawienia parametrów wentylacji na podstawie wagi pacjenta IBW lub wagi, płci i wzrostu pacjenta | Tak, podać | Ustawienie parametrów na podstawie wagi, wzrostu, płci - 10 pkt. tylko waga - 0 pkt. |  |
| 85. | Respirator musi posiadać funkcję autotestu sprawdzającego poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika | Tak |  |  |
| 86. | Nebulizator, obsługa poprzez menu respiratora, elektronicznie sterowany mikropompa. Wielkość cząsteczki poniżej. 3 mikrona MMAD. Nebulizator nie wymagający zewnętrznego przepływu gazów do napędu | Tak /NIE | Tak –10 pkt Nie- 0 pkt |  |
| 87. | Respirator ma być wyposażony w 5 kompletnych układów oddechowych jednorazowych | Tak |  |  |
| 88. | Respirator stacjonarny wyposażony w podstawę jezdną, co najmniej dwa koła z blokadą. | Tak |  |  |
| 89. | Obsługa respiratora w języku polskim: menu przycisków, komunikaty ekranowe | Tak |  |  |
| 90. | System zgodny z Unijną Dyrektywą Restriction of Hazardous Substances (ROH 201 1/65/VE z dn. 03.01.2013 | Tak |  |  |
| 91. | Ekran monitora min. 15” dotykowy | Tak, podać | 15” – 0 pkt. Największy – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |

W zakresie kryterium „Ocena Techniczna ” - maksymalna ilość punktów w Pakiecie 6 wynosi: 190

## PAKIET 7

Przeznaczenie, miejsce montażu i uruchomienia:

- Szpitalny Oddział Ratunkowy

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibrylator | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| - WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry określone jako "TAK",  są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oceniane | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tryby pracy ręczny | Tak |  |  |
| 2. | Min. 20 poziomów energii wyładowania w zakresie od 1 do 200J, ograniczenie energii wyładowania do 50 J przy defibrylacji wewnętrznej | Tak |  |  |
| 3. | Czas ładowania do maksymalnej energii (200 J) < 8 sekund | Tak |  |  |
| 4. | Dwufazowy kształt fali wyładowania – zapewniający wysoką skuteczność defibrylacji przy obniżonej (oszczędzającej pacjenta) energii wyładowania; | Tak |  |  |
| 5. | Kardiowersja synchroniczna R (synchronizacja sygnałem EKG z elektrod defibrylujących, elektrod EKG ). | Tak |  |  |
| 6. | Defibrylacja przy użyciu odpowiednich elektrod samoprzylepnych | Tak |  |  |
| 7. | Ustawianie poziomów energii przy pomocy pokrętła na płycie czołowej defibrylatora | Tak |  |  |
| 9. | Przycisk wyładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych | Tak |  |  |
| 10. | System dopasowania impulsu defibrylacji w zależności od impedancji ciała pacjenta | TAK/NIE | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 11. | Wskaźnik sprawności defibrylatora na przedniej ścianie urządzenia | Tak |  |  |
| 13. | Defibrylacja synchroniczna: maksymalny czas od chwili wykrycia fali R do chwili wyładowania impulsu defibrylacyjnego do 25 ms | Tak |  |  |
| 18. | Monitorowanie EKG | Tak |  |  |
| 19. | Sygnał EKG z elektrod defibrylacyjnych i z elektrod EKG – z czytelną sygnalizacją braku kontaktu; | Tak |  |  |
| 20. | Pomiar częstości akcji serca w zakresie minimum 16 – 300 uderzeń na minutę | Tak |  |  |
| 21. | Wzmocnienie sygnału EKG. Regulacja ręczna: 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x i automatyczna | Tak |  |  |
| 22. | Regulowane alarmy górnej i dolnej granicy częstości akcji serca | Tak |  |  |
| 23. | Jednoczesna prezentacja 2 krzywych EKG na ekranie | Tak |  |  |
| 24. | Wyposażenie każdego defibrylatora: przewód EKG 3 odprowadzeniowy x 1 szt. | Tak |  |  |
| 25. | Pomiar stymulacji przezskórnej. Tryby pracy: „Rytm Sztywny" i „Na Żądanie". Częstość impulsów stymulatora regulowana w zakresie min. 30 -180 imp/min. Prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 10 -200mA | Tak |  |  |
| 26. | Możliwość rozbudowy o pomiar pulsoksymetrii SpO2. Pomiar SpO2 w zakresie: 0-100%. Pomiar tętna w zakresie min. 30-300 ud./min | Tak / Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 27. | Możliwość rozbudowy o monitorowanie nieinwazyjne ciśnienia krwi NIBP oraz o pomiar kapnografii CO2 | Tak / Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 28. | Monitor | Tak |  |  |
| 29. | Ekran kolorowy o przekątnej min. 6,5 cala | Tak |  |  |
| 30. | Rejestrator termiczny – szerokość zapisu 50 mm; | Tak |  |  |
| 31. | Rejestrowane dane: data, czas, parametry zapisywanego sygnału EKG, parametry defibrylacji. (energia rzeczywista wyładowania – dostarczona pacjentowi). | Tak |  |  |
| 32. | Zintegrowane zasilanie sieciowo-akumulatorowe | Tak |  |  |
| 33. | Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC / 50 Hz – zasilacz zintegrowany w urządzeniu. Akumulatory bez efektu pamięci. Wskaźnik stanu akumulatorów na ekranie. Sygnał alarmowy (wizualny i dźwiękowy) niskiego stanu naładowania. | Tak |  |  |
| 34. | Czas pracy na akumulatorze: w przypadku monitorowania min. 2 godz., a w przypadku defibrylacji min. 30 wyładowań z energią 200J | Tak |  |  |
| 35. | Ciężar urządzenia< 8 kg z elektrodami zewnętrznymi i akumulatorem. | Tak |  |  |
| 36. | Automatyczny test sprawności defibrylatora z sygnalizacją dźwiękową i wizualną ewentualnego błędu. | Tak |  |  |
| 37. | Wózek jezdny. Podstawa na 5 kołach (2 zaopatrzone w hamulec), koszyczek na akcesoria , rączka do prowadzenia. | Tak |  |  |
| 38. | Wydruk testu sprawności | TAK |  |  |
| 39. | Po włączeniu defibrylatora automatyczne ustawienie początkowe na "łyżki" | Tak |  |  |

Maksymalna ilość punktów w Pakiecie 7 poz. 1 wynosi: 30 .

### PAKIET 8

Przeznaczenie, miejsce montażu i uruchomienia:

Szpitalny Oddział Ratunkowy

-

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ssak próżniowy | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| - WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry określone jako "TAK",  są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. |  | Parametry techniczne | Parametry wymagane |  | Parametry oceniane |  | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ssak próżniowy - 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| I. MEMBRANOWY REGULATOR SSANIA do wysokiej próżni mocowany bezpośrednio do punktu VAC- AGA, wraz z pojemnikiem zabezpieczającym 250 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry Techniczne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zakres regulacji podciśnienia poprzez wewnętrzną membranę: Od 0 do -1 bara (wersja RSW - wysokiej próżni) |  |  | TAK, podać |  |  |  |
| 2. | Butelka pojemnika zabezpieczającego o poj. 250 ml |  |  | TAK, podać |  |  |  |
| 3. | Temperatura sterylizacji: - butelka poliwęglanowi 120°C, - butelka szklana 121°C - 134°C. |  |  | TAK, podać |  |  |  |
| 4. | Obudowa aluminiowa |  |  | TAK |  |  |  |
| Funkcje i zastosowanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pomiar i płynna regulacja podciśnienia ssania przy użyciu pokrętła |  |  | TAK |  |  |  |
| 6. | Wysoka odporność na wstrząsy i upadki ze względu na aluminiową obudowę, często wykorzystywany w trudnych warunkach (ambulans, kolumny medyczne, oddziały noworodkowe) |  |  | TAK |  |  |  |
| 7. | Zasilanie próżnia od -0,1 do -0,8 bara |  |  | TAK, podać |  |  |  |
| 8. | Montaż Ssaki można montować do punktów poboru typu AGA, DIN, GO1, BS, NF, Chemerton. Do szyn medycznych typu Modura/DIN za pomocą uchwytów zaciskowych |  |  | TAK |  |  |  |
| Inne: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Wąż silikonowy 2,5 mb do ssaka medycznego – 2 szt. |  |  | TAK |  |  |  |
| 10. | Pojemnik wielorazowej sterylizacji do systemów ssących, wkładów jednorazowego użytku |  |  | TAK |  |  |  |
| 11 | Wkłady jednorazowego użytku – 40 szt. |  |  | TAK |  |  |  |
| 12. | Okres gwarancji min 36 mies. |  |  | podać (w pełnych miesiącach) |  | 36 mies – o pkt maksymalny oferowany – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie |  |

- W zakresie kryterium „termin gwarancj ” - maksymalna ilość punktów w Pakiecie 8 wynosi: 10

### PAKIET 9

Przeznaczenie, miejsce montażu i uruchomienia:

- Szpitalny Oddział Ratunkowy

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ssak elektryczny | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| - WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry określone jako "TAK",  są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Parametry Techniczne | Parametry wymagany | Parametry oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wydajność: ≥ 15 I/min, | TAK, podać | Wydajność = 15 I/min. – 0 pkt. Wydajność największa - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 2 | Max. Podciśnienie ≥ 65 kPa, | TAK, podać | = 65 kPa – 0 pkt. Największe – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 3 | Zasilanie sieciowe lub sieciowo-akumulatorowe, | TAK |  |  |
| 4 | Bezobsługowa pompa tłokowa, | TAK |  |  |
| 5 | Membranowy regulator podciśnienia z blokadą ustawienia, | TAK |  |  |
| 6 | Czas uzyskiwania podciśnienia od 0 do 75 kPa na zbiorniku 1L: do 15sek, | TAK, podać | 15 sek. – 0 pkt. Najkrótszy – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 7 | Nietłukące, wielorazowe, autoklawowalne zbiorniki z PSU lub z PC do wkładów jednorazowych, | TAK |  |  |
| 8 | Możliwość zastosowania wkładów jednorazowych, | TAK |  |  |
| 9 | Osprzęt: - min 40 szt wkładów jednorazowych dostosowanych do oferowanych zbiorników - min 5 szt filtrów antybakteryjnych - dreny o dł. min 2 m | TAK |  |  |
| 10 | Waga: do 5kg (w tym wersja akumulatorowa ). | podać | 5 kg – 0 pkt. Najniższa waga – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |

- W zakresie kryterium „Ocena Techniczna ” - maksymalna ilość punktów w Pakiecie 9 wynosi: 40

## PAKIET 10

- Łóżko do intensywnej terapii z materacem  przeciwodleżynowym

- Przeznaczenie, miejsce montażu i uruchomienia:

- -Szpitalny Oddział Ratunkowy

| - Lp. | - Asortyment | - Ilość | - Cena jedn. netto | - VAT % | - Wartość netto | - Wartość brutto | - Model/typ, Producent, - rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Łóżko z materacem przeciwodleżynowym | - 3 szt. |  |  |  |  |  |
| - WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| - WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

| - ŁÓŻKO DO INTENSYWNEJ TERAPII Z MATERACEM PRZECIWODLEŻYNOWYM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - L.p. | - Parametry techniczne | - Parametr wymagany | - Parametr oceniany | - Wartość oferowana |  |
| - 1 | - Szerokość łóżka z podniesionymi poręczami/barierkami bocznymi maksymalnie 98 cm +/- 5 cm | - TAK |  |  |  |
| - 2 | - Szerokość łózka z opuszczonymi poręczami maksymalnie 103cm +/-3cm | - TAK |  |  |  |
| - 3 | - Długość bazowa łóżka w zakresie 220 -240cm | - TAK |  |  |  |
| - 4 | - Leże z możliwością przedłużenia o min. 20 cm od długości bazowej | - TAK |  |  |  |
| - 5 | - Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne | - TAK |  |  |  |
| - 6 | - Konstrukcja łózka oparta na trzech kolumnach | - TAK |  |  |  |
| - 7 | - Konstrukcja łóżka umożliwiająca monitorowanie pacjenta ramieniem C | - TAK |  |  |  |
| - 8 | - Konstrukcja łóżka umożliwiająca uzyskanie przechyłu bocznego min. 25 stopni w celu zastosowania terapii ułożeniowej z panelu bocznego lub centralnego | - TAK/NIE | - Przechył boczny – 10 pkt. - brak przechyłu bocznego – 0pkt |  |  |
| - 9 | - W komplecie kliny do pozycjonowania i zmiany pozycji pacjenta - zewnętrznym, higienicznym, zmywalnym, odpornym na uszkodzenia, zabezpieczającym przed dostaniem się płynów i zanieczyszczeń do wewnątrz, zdejmowanym, zapinanym na suwak, przeznaczonym do czyszczenia powierzchniowego za pomocą detergentów i środków dezynfekcyjnych, oraz do prania mechanicznego i suszenia w temp. 100OC, posiadający czytelne i trwałe oznaczenie warunków prania i czyszczenia - Po 2 szt klinów z pokrowcami na 1 łóżko | - Tak |  |  |  |
| - 10 | - Zasilanie elektryczne 220-240 V;60 Hz/ 50 Hz | - TAK |  |  |  |
| - 11 | - Elektryczna regulacja wysokości leża z panelu bocznego i centralnego | - TAK |  |  |  |
| - 12 | - Minimalna wysokość leża od podłogi nie więcej niż około 50cm cm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | - TAK |  |  |  |
| - 13 | - Maksymalna wysokość leża od podłogi nie mniej niż 85 cm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | - TAK |  |  |  |
| - 14 | - Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie min 75o | - TAK |  |  |  |
| - 15 | - Regulacja pozycji Trendelenburga z panelu centralnego lub z panelu centralnego i panelu bocznego | - TAK |  |  |  |
| - 16 | - Regulacja pozycji anty- Trendelenburga z panelu centralnego lub z panelu centralnego i panelu bocznego | - TAK |  |  |  |
| - 17 | - Elektryczna regulacja segmentu uda | - TAK |  |  |  |
| - 18 | - Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia segmentu oparcia pleców oraz segmentu uda | - TAK |  |  |  |
| - 19 | - Funkcja autoregresji oparcia pleców i segmentu uda | - TAK |  |  |  |
| - 20 | - Pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego przycisku na panelu centralnym lub na panelu centralnym i bocznym - pozycja krzesła kardiologicznego - pozycja antyszokowa - pozycja do badań - pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się) - pozycja zerowa ( elektryczny CPR ) | - TAK, podać | - Z panelu centralnego i bocznego-10 pkt. - Tylko z panelu centralnego-0 pkt |  |  |
| - 21 | - Mechaniczna i elektryczna funkcja CPR. - Mechaniczna funkcja CPR segmentu oparcia pleców oraz segmentu udowego dostępna z obu stron łóżka, - Elektryczna funkcja CPR dostępna z panelu centralnego. | - TAK |  |  |  |
| - 22 | - Blokowanie na panelu centralnym wszystkich funkcji elektrycznych- oprócz funkcji ratunkowych przy pomocy jednego przycisku lub pokrętła | - TAK |  |  |  |
| - 23 | - Wbudowany akumulator niezbędny do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania prądu oraz podczas transportu pacjenta | - TAK |  |  |  |
| - 24 | - Konstrukcja łóżka i podwozia wykonana z tworzywa powodującego hamowanie namnażania się bakterii i wirusów-potwierdzona przez niezależne badania – dokument dołączony do oferty | - TAK |  |  |  |
| - 25 | - Segmenty leża wypełnione płytą przezierną dla promieni RTG min segment oparcia pleców | - TAK podać | - 2 segmenty-10 pkt. - 1 segment-0 pkt. |  |  |
| - 26 | - Układ jezdny z pięcioma kołami o średnicy min. 15 cm – piąte koło ułatwiające manewrowanie łóżkiem | - TAK |  |  |  |
| - 27 | - Funkcja jazdy na wprost i łatwe manewrowanie | - TAK |  |  |  |
| - 28 | - Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża jednym ruchem, wytworzone z tworzywa powodującego hamowanie namnażania się bakterii i wirusów - potwierdzona przez niezależne badania – dokument dołączony do oferty | - TAK |  |  |  |
| - 29 | - Rama łóżka wyposażona w 4 krążki odbojowe | - TAK |  |  |  |
| - 30 | - Łóżko zaopatrzone w haczyki na woreczki na płyny infuzyjne | - TAK |  |  |  |
| - 31 | - Możliwość montażu wieszaka do kroplówki w czterech narożach łóżka | - TAK |  |  |  |
| - 32 | - Poręcze boczne tworzywowe - Poręcze od strony głowy pacjenta poruszające się wraz z oparciem pleców. - Poręcze w części udowej leża nie poruszające się z segmentem uda ani z segmentem podudzia - Dwie poręcze w oparciu pleców z panelami sterującymi następującymi funkcjami: regulacja wysokości, regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, regulacja nachylenia segmentu uda, funkcja autokontur, sterowanie dostępne z dwóch stron poręczy – dla pacjenta oraz personelu. Panele sterujące od strony pacjenta i personelu z przyciskiem | - TAK, podać |  |  |  |
| - 33 | - Barierki lub/i rama łóżka wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylanie segmentu oparcia pleców |  | - TAK, podać |  |  |
| - 34 | - Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz zdejmowanych szczytów łóżka wykonane z tworzywa bez widocznych elementów metalowych, | - TAK |  |  |  |
| - 35 | - Łóżko wyposażone od strony nóg pacjenta w wysuwaną półkę na pościel | - TAK |  |  |  |
| - 36 | - Wszystkie przyciski na oferowanych panelach i pilocie membranowe, wodoodporne | - TAK |  |  |  |
| - 37 | # Łózko wyposażone w system monitorowania obecności pacjenta opuszczenie łóżka sygnalizowane akustycznie | - TAK/NIE | - TAK – 10 pkt - NIE – 0 pkt |  |  |
| - 38 | # Udźwig łóżka min. 200 kg | - TAK, Podać | - 200 kg – 0 pkt - wartość wagowa największa – 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie |  |  |
| - 39 | # Gwarancja min 36 m-cy | - podać - (w pełnych miesiącach) | - 36 m-cy – 0 pkt - największa wartość – 20 pkt - pozostałe proporcjonalnie |  |  |

- MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY

| - L.p. | - Parametry techniczne | - Parametr wymagany | - Parametr oceniany | - Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Materac powietrzny przeciwodleżynowy przeznaczony do stosowania w profilaktyce i le4czeniu odleżyn do IV stopnia włącznie w skali IV stopniowej | - TAK |  |  |
| - 2 | - Długość i szerokość materaca nadmuchanego dostosowana do oferowanego łóżka | - TAK, podać |  |  |
| - 3 | - Grubość materaca nadmuchanego [cm] min,17 cm | - Tak, podać |  |  |
| - 4 | - Materac trzystrefowy wyposażony w min. 20 komór powietrznych | - TAK |  |  |
| - 5 | - Możliwość wymiany pojedynczych komór | - TAK |  |  |
| - 5 | - Materac trzystrefowy: statyczna strefa głowy, strefa krzyżowa z trybami naprzemiennie zmiennego i ciągłego niskiego ciśnienia, obniżona sekcja pięt | - TAK |  |  |
| - 6 | - Pokrowiec pokrywający materac wodoszczelny ze zgrzewanymi krawędziami, antystatyczny, niealergizujący, nie przepuszczalny dla płynów ustrojowych: krew, mocz, wydzieliny, bakteriostatyczny, grzybostatyczny. | - TAK |  |  |
| - 7 | - Tryb transportowy | - TAK |  |  |
| - 8 | - Materac pracujący w trybach ciągłego niskiego ciśnienia oraz zmiennego ciśnienia. | - TAK |  |  |
| - 9 | - Możliwość wyboru długości cyklu pracy zmiennego niskiego ciśnienia w zakresie od 10 do 25 min z interwałem 5-minutowym | - TAK |  |  |

| - 10 | - Materac z możliwością natychmiastowego utwardzenia powierzchni w calu ułatwienia procedur pielęgnacyjnych | - TAK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 11 | - Automatyczna blokada funkcji materaca aktywująca się po 5 min nie używania. | - TAK |  |  |  |
| - 12 | - Limit wagowy gwarantujący skuteczność prewencji w pozycji leżącej.[Kg] min.180kg | - Tak,podać | - 180 kg – 0 pkt - powyżej 180 kg -5 pkt |  |  |
| - 13 | - Maksymalne obciążenia robocze, min.200 kg | - TAK |  |  |  |
| - 14 | - Manualny i łatwy w obsłudze zawór CPR | - TAK |  |  |  |
| - 15 | - Maksymalny poziom hałasu 55dB | - TAK,podać | - 55 dB – 0 pkt - wartość najniższa – 5 pkt, pozostałe proporcjonalnie |  |  |
| - 16 | - Alarmy wizualne i dźwiękowe bezpieczeństwa minimum: alarm braku zasilania sieciowego, alarm zbyt niskiego ciśnienia, awaria-serwis. | - TAK |  |  |  |
| - 17 | - Pompa materaca wyposażona w przyciski: - Cykle zmiennociśnieniowe (co 5 minut) - Ustawienia komfortowe – regulacja ciśnienia - Wybór trybu operacyjnego - Blokada bezpieczeństwa - Włącz/wyłącz - Wyciszenie alarmu | - TAK |  |  |  |
| - 18 | - Pompa materaca wyposażona w kontrolki sygnalizacyjne: - Maksymalny stopień napełnienia powietrzem P-max - Tryb zmiennego niskiego ciśnienia - Tryb ciągły niskiego ciśnienie - Awaria zasilania sieciowego - Wskaźniki niskiego ciśnienia - Serwis | - TAK |  |  |  |
| - 19 | - Materac posiadający trwałe oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej na komorach oraz na pokrowcu, zawierającej informację na temat materaca, co najmniej: model materaca, dopuszczalna waga użytkownika, stopień odleżyn do którego materac może być stosowany, instrukcja prania pokrowca. | - TAK |  |  |  |
| - 20 | - Tryb statyczny z automatycznym powrotem do dynamicznego po 20 minutach | - TAK/NIE | - TAK – 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |  |
| - 21 | - Sekcja pięt z możliwością wypięcia pojedynczych komór za pomocą szybkozłaczek- min.4 komory | - TAK/NIE | - TAK – 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |  |
| - 22 | - System statycznych komór wewnętrznych eliminujących możliwość zetknięcia się pacjenta z podłożem | - TAK/NIE | - TAK – 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |  |
| - 23 | - Wbudowany filtr powierza | - TAK |  |  |  |

- W zakresie kryterium „Ocena Techniczna” - maksymalna ilość punktów w Pakiecie  10 wynosi: 75

- W zakresie kryterium „termin gwarancji” - maksymalna ilość punktów w Pakiecie 10 wynosi: 20

- Parametry określone jako "TAK",  są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty

## PAKIET 11

Zestaw do intubacji i wentylacji z workiem samorozprężalnym

Przeznaczenie, miejsce montażu i uruchomienia:

-Szpitalny Oddział Ratunkowy

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do intubacji i wentylacji z workiem samorozprężalnym | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| - WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

- Parametry określone jako "TAK",  są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty

| - L.p. | - Parametry techniczne | - Parametr wymagany | - Parametr oceniany | - Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zestaw do intubacji i wentylacji z workiem samorozprężalnym |  |  |  |  |
| - 1 | - Rękojeść laryngoskopu światłowodowego wielorazowego (mała), zasilana bateryjnie zgodna z (Green Standard ISO), z diodą LED, strumień świetlny 10,1 lm, ergonomiczna rączka pokryta trwałym, antypoślizgowym tworzywem (santoprene) pozbawionym latexu i odpornym na proces sterylizacji, baterie wyjmowane razem ze źródłem światła, z kartridżem, możliwość sterylizacji. - 1 sztuka | - TAK |  |  |
| - 2 | - Rękojeść laryngoskopu światłowodowego wielorazowego (standardowa), zasilana bateryjnie (2xAA), zgodna z (Green Standard ISO), z diodą LED, strumień świetlny 10,1 lm, ergonomiczna rączka pokryta trwałym, antypoślizgowym tworzywem (santoprene) pozbawionym latexu i odpornym na proces sterylizacji, baterie wyjmowane razem ze źródłem światła, z kartridżem, możliwość sterylizacji. - 1 sztuka | - TAK |  |  |
| - 3 | - Elastyczna wielorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie wykonana z poliestrowej plecionki pokrytej żywicą, co zapewnia jej zarówno odpowiednią sztywność przy wprowadzaniu, jak i termoplastyczność w temperaturze ciała. - 3 sztuki | - TAK |  |  |
| - 4 | - Resuscytator typu Ambu wielorazowy umożliwiający wentylacje pacjentów powyżej 15 kg. - 3 sztuki | - TAK |  |  |
| - 5 | - Wideolaryngoskop, bezprzewodowy, o budowie modułowej -1 sztuka | - TAK |  |  |
| - 6 | - składający się z: zasilanego akumulatorem z możliwością ładowania kolorowego wyświetlacza LCD 3,5 cala, obrotowego w płaszczyźnie pionowej ze wskaźnikiem LED naładowania baterii, z wyjściem TV i video, | - TAK |  |  |
| - 7 | - z rękojeści wykonanej z medycznego termoplastycznego elastomeru z łożem dla 1 baterii AA | - TAK |  |  |
| - 8 | - z prowadnicy toru wizyjnego wykonanej ze stali nierdzewnej, | - TAK |  |  |
| - 9 | - z kamerą CMOS, | - TAK |  |  |
| - 10 | - z źródłem światła (wysokowydajne diody LED). | - TAK |  |  |
| - 11 | - Gotowy do natychmiastowego użytku po włączeniu zasilania. | - TAK |  |  |
| - 12 | - W zestawie ładowarka. | - TAK |  |  |
| - 13 | - 5 łyżek do trudnej intubacji z kanałem na rurkę oraz 5 łyżek typu Mac. | - TAK |  |  |
| - 14 | - Gwarancja min. 36 miesięcy | - podać - (w pełnych miesiącach) | - 36 mies. - 0 pkt - max. oferowany okres gwarancji – 10 pkt - pozostałe proporcjonalnie |  |

- W zakresie kryterium „termin gwarancji” - maksymalna ilość punktów w Pakiecie 11 wynosi: 10

## PAKIET 12

Przeznaczenie, miejsce montażu i uruchomienia:

- Szpitalny Oddział Ratunkowy

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek reanimacyjny | 1szt. |  |  |  |  |  |
| - WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry określone jako "TAK", są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania / TAK / NIE | Parametr oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja stalowo - polimerowa, odporna na korozje, zaokrąglone rogi zapewniające ochronę bakteryjną | Tak |  |  |
| 2. | Doskonała manewrowość, 2 kółka sterujące, 2 kółka z pełną blokadą, koła o średnicy min. 125 mm | Tak, podać | Średnica kółek 125 mm - 0 pkt największa - 10 pkt pozostałe proporcjonalnie. |  |
| 3. | System samozamykających się szuflad | Tak |  |  |
| 4. | Zabezpieczenie przed otwarciem przegród, szuflad, pojemników bocznych | Tak |  |  |
| 5. | Możliwość rekonfiguracji szuflad i akcesoriów | Tak |  |  |
| 6. | Pojemniki umieszczone z boku wózka | Tak |  |  |
|  | Pojemniki uchylne umieszczone z boku wózka | Tak / Nie | Uchylne Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 7. | Obrotowa półka pod defibrylator | Tak |  |  |
| 8. | Statyw infuzyjny z 2 hakami | Tak |  |  |
| 9. | Dzielony schowek w blacie wózka | Tak |  |  |
| 10. | Szuflady na akcesoria min. 3 szt. w trzech rozmiarach, pojemnościach – do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji | Tak |  |  |
| 11. | Powłoka antybakteryjna zapewniająca wysoki standard higieniczny | Tak |  |  |

- W zakresie kryterium „ocena techniczna” - maksymalna ilość punktów w Pakiecie 12 wynosi: 20

## PAKIET 13

Przeznaczenie, miejsce montażu i uruchomienia:

- Szpitalny Oddział Ratunkowy

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek anestezjologiczny | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| - WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry określone jako "TAK",  są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania / TAK / NIE | Parametr oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja stalowo - polimerowa, odporna na korozje, zaokrąglone rogi zabezpieczające ochronę bakteryjną na powierzchni dotykowej wózka | Tak |  |  |
| 2. | Doskonała manewrowość, 2 kółka sterujące, 2 kółka z pełną blokadą, koła o średnicy min. 125 mm | Tak, podać | Średnica kółek 125 mm - 0 pkt największa - 10 pkt pozostałe proporcjonalnie. |  |
| 3. | System samozamykających się szuflad | Tak |  |  |
| 4. | Zabezpieczenie przed otwarciem przegród, szuflad, pojemników bocznych | Tak |  |  |
| 5. | Możliwość rekonfiguracji szuflad i akcesoriów | Tak |  |  |
| 6. | Pojemniki umieszczone z boku wózka | Tak |  |  |
|  | Pojemniki uchylne umieszczone z boku wózka | Tak/Nie | Uchylne Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 7. | Uchwyt na kosz z boku | Tak |  |  |
| 8. | Powłoka antybakteryjna blatu zapewniająca wysoki standard higieniczny | Tak |  |  |
| 9. | Dzielony schowek w blacie wózka | Tak |  |  |
| 10. | Szuflady na akcesoria min. 3 szt. w trzech rozmiarach, pojemnościach, do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji | Tak |  |  |

- W zakresie kryterium „ocena techniczna” - maksymalna ilość punktów w Pakiecie 13 wynosi: 20

## PAKIET 14

Przeznaczenie, miejsce montażu i uruchomienia:

- Szpitalny Oddział Ratunkowy

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek zabiegowy | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| - WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry określone jako "TAK",  są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania / TAK / NIE | Parametr oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja polimerowa, odporna na korozje, zaokrąglone rogi | Tak |  |  |
| 2 | Doskonała manewrowość, 2 kółka sterujące, 2 kółka z pełną blokadą, koła o średnicy min. 125 mm | podać | Średnica kółek 125 mm 0pkt Średnica kółek większa - 5 pkt. |  |
| 3 | System samozamykających się szuflad | Tak |  |  |
| 4 | Zabezpieczenie przed otwarciem przegród, szuflad, pojemników bocznych | Tak |  |  |
| 5 | Możliwość rekonfiguracji szuflad i akcesoriów | Tak |  |  |
| 6 | Pojemniki uchylne umieszczone z boku wózka | podać | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 7 | Uchwyt na kosz z boku | Tak |  |  |
| 8 | Powłoka antybakteryjna zapewniająca wysoki standard higieniczny | Tak |  |  |
| 9 | Podziałka do schowka w blacie wózka | Tak |  |  |
| 10 | Szuflady na akcesoria min. 3 szt. w trzech rozmiarach, pojemnościach do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji | Tak |  |  |

- W zakresie kryterium „ocena techniczna” - maksymalna ilość punktów w Pakiecie 14 wynosi: 15

# PAKIET 15

- Przeznaczenie, miejsce montażu i uruchomienia:

- - Szpitalny Oddział Ratunkowy

| - l.p. | - Nazwa - asortymentu | - Ilość szt. | - Cena jednostkowa netto | - Wartość - netto | - VAT - % | - Model/typ, Producent, - rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Fotel - obserwacyjny | - 4 |  |  |  |  |
| - Wartość zamówienia netto |  |  |  |  |  |  |
| - Wartość zamówienia brutto |  |  |  |  |  |  |

- Parametry określone jako "TAK",  są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| - Lp. | - Parametry techniczne i funkcjonalne | - Wymagania - TAK / NIE | - Parametr oceniany | - Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Fotel spełnia warunki wygodnego przebywania pacjentów przez wiele godzin w trakcie długotrwałego zabiegu | - TAK |  |  |
| - 2. | - Fotel posiada mechanizmy regulujące, umożliwiające zmianę pozycji siedzącej lub leżącej za pomocą siłowników elektrycznych | - TAK |  |  |
| - 3. | - Sterowanie regulacją wysokości siedzenia w zakresie min 55-75 cm, kątów oparcia pleców w zakresie co najmniej 80 do -10 stopni i segmentu nóg przez pacjenta za pomocą pilota | - TAK |  |  |
| - 4. | - Sterowanie segmentu pleców i nóg za pomocą jednego przycisku w celu uzyskania pozycji Trendelenburga min – 10 stopni. | - TAK |  |  |
| - 5. | - Centralna blokada kół uruchamiana dźwignią nożną | - TAK |  |  |
| - 6. | - Podłokietniki z możliwością mechanicznej zmiany ustawienia | - TAK |  |  |
| - 7. | - Fotel pokryty bezszwową tapicerką umożliwiającą dezynfekcję | - TAK |  |  |
| - 8. | - Udźwig masy ciała: minimum 150 kg | - TAK |  |  |
| - 9. | - Fotel przeznaczony dla pacjentów dorosłych | - TAK |  |  |
| - 10. | - Długość leża z wysuniętym podgłówkiem min 190 cm | - TAK |  |  |
| - 11. | - Zintegrowany z fotelem statyw do kroplówek | - TAK |  |  |
| - 12. | - Ochraniacz przezroczysty na podnóżek | - TAK |  |  |
| - 13. | - Uchwyt na ręcznik papierowy | - TAK |  |  |
| - 14 | - fotel mobilny na 4 kołach | - Tak |  |  |
| - 15 | - Gwarancja min. 36 miesięcy | - podać - (w pełnych miesiącach) | - 36 mies. - 0 pkt - max. oferowany okres gwarancji – 10 pkt - pozostałe proporcjonalnie |  |

- W zakresie kryterium „termin gwarancji” - maksymalna ilość punktów w Pakiecie 15 wynosi: 10

PAKIET 16

Przeznaczenie, miejsce montażu i uruchomienia:

- Szpitalny Oddział Ratunkowy

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych | 1szt. |  |  |  |  |  |
| - WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry określone jako "TAK", są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| - Lp. | - Parametry techniczne i funkcjonalne | - Wymagania - TAK / NIE | - Parametr oceniany | - Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - jednostka sterująca |  |  |  |  |
| - 1 | - wymiary: 23,6 cm x 16,8 cm x 9,7cm (+/- 2 cm) | - TAK |  |  |
| - 2 | - waga: 1,8 kg (+/- 0,5 kg) | - TAK |  |  |
| - 3 | - napięcie wejściowe jednostki sterującej: 100-240V, 50/60Hz | - TAK |  |  |
| - 4 | - Klasa szczelności na pyły i wodę :IP31 | - TAK |  |  |
| - 5 | - Temperatura grzania ustalona na stałym poziomie 40 st. C. | - TAK |  |  |
| - 6 | - możliwość pracy z prędkościami przepływu do 200ml/min. | - TAK |  |  |
| - 7 | - możliwość przymocowania do statywu, poręczy łóżka (uchwyt zintegrowany śrubowy) | - TAK |  |  |
| - 8 | - wbudowany samopoziomujący wyświetlacz temperatury , daty | - TAK/NIE | - Tak-10 pkt. Nie- 0 pkt. |  |
| - 9 | - kabel zasilający | - TAK |  |  |
| - ogrzewacz |  |  |  |  |
| - 10 | - wymiary: 12,7cm x 6,6 cm x 3 cm (+- 1 cm) | - TAK |  |  |
| - 11 | - Klasa szczelności– IP 67 | - TAK |  |  |
| - 12 | - Czas ogrzania do zadanej temperatury do 18 sekund | - TAK |  |  |
| - kartridż jednorazowy 10 szt. (sterylny) |  |  |  |  |
| - 13 | - objętość napełniania kartridża: 4ml (+- 1ml) | - TAK |  |  |
| - 14 | - pasujący do standardowych zestawów kroplówkowych | - TAK |  |  |
| - 15 | - Waga z zestawem przedłużającym 35 g. (+ - 2 g) | - TAK |  |  |
| - 16 | - tryb działania – ciągły | - TAK |  |  |

- W zakresie kryterium „ocena techniczna” - maksymalna ilość punktów w Pakiecie 16 wynosi: 10

PAKIET 17

Przeznaczenie, miejsce montażu i uruchomienia:

- Szpitalny Oddział Ratunkowy - 1 szt.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Model/typ, Producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Myjnia dezynfektor | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| - WARTOŚĆ CAŁEGO ZAMÓWIENIA NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO ZAMÓWIENIA BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry określone jako "TAK",  są warunkami wymaganymi. Niespełnienie  n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| - Lp. | - Parametry techniczne i funkcjonalne | - Wymagania - TAK / NIE | - Parametr oceniany | - Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe przeznaczone do opróżniania, mycia, dezynfekcji i suszenia basenów, kaczek, pojemników na mocz, misek do mycia chorych, butli do ssaków i innych szpitalnych naczyń sanitarnych na wydaliny ludzkie. Wymiary naczyń sanitarnych: basen plastikowy z rączką dł. ok. 55 cm ( +/,- 4 cm ), wysokość ok. 12 cm ( +/,- 4 cm ), szerokość ok. 30 cm ( +/,- 4 cm ). Kaczka dł. ok. 26 cm, wysokość ok. 13,5 cm, szerokość ok. 11 cm. W przypadku wątpliwości dopuszczamy obejrzenie naczyń. | TAK |  |  |
| 2 | Rok produkcji 2017 | TAK |  |  |
| 3 | Temperatura dezynfekcji termicznej równa lub większa 90º | TAK |  |  |
| 4 | Czas procesu płukania, dezynfekcji dla standardowego programu dla „basenów” – poniżej 10 min. | TAK |  |  |
| 5 | Certyfikat wydany przez niezależną jednostkę potwierdzający zgodność urządzenia z normami europejskimi PN-EN ISO 15883-1 i PN-EN ISO 15883-3 | TAK |  |  |
| 6 | Ładowanie od frontu lub z góry, pojemność komory, wymienne kosze dostosowane do asortymentu. | TAK 1miska+basen+pokrywka Średnica miski max. 37 cm. |  |  |
| 7 | Wbudowana wytwornica pary przystosowana do zasilania wodą nieuzdatnioną (zabezpieczona przed osadami mineralnymi pochodzącymi z wody nieuzdatnionej). | TAK |  |  |
| 8 | Urządzenie stojące na podłodze na nóżkach. | TAK |  |  |
| 9 | Konstrukcja w całości ze stali nierdzewnej. Komora mycia wykonana ze stali nierdzewnej opływowa. | TAK |  |  |
| 10 | przystosowana do pracy z ciepłą i zimną wodą – surową, nie uzdatnioną | TAK |  |  |
| 11 | Wysokość otworu drzwiowego niemniejsza niż 37 cm, umożliwiająca mycie basenów z długą rączką | TAK |  |  |
| 12 | Blokada drzwi podczas trwania procesu - zabezpieczenie przed otwarciem drzwi podczas całego przebiegu procesu mycia i dezynfekcji a także podczas przerw w zasilaniu | TAK |  |  |
| 13 | Kontrola blokady drzwi | TAK |  |  |
| 14 | Program mycia i dezynfekcji z potwierdzoną skutecznością eliminacji Clostridium difficile. Załączyć dokument potwierdzający skuteczność procesu myjni wobec Clostridium difficile. | TAK |  |  |
| 15 | Uchwyt do otwierania drzwi niewystający poza linię obudowy urządzenia. | TAK |  |  |
| 16 | Konstrukcja uchwytów zapobiegająca wylewaniu nieczystości poza komorę mycia | TAK |  |  |
| 17 | Opróżnianie naczyń przy zamykaniu drzwi | TAK |  |  |
| 18 | Suszenie wsadu po procesie płukania i dezynfekcji strumieniem wymuszonego powietrza zgodnie z definicją suszenia wg. PN EN 15883. | TAK |  |  |
| 19 | Wyświetlacz graficzny procesu w języku polskim oraz wartość A0 podczas procesu dezynfekcji. | TAK |  |  |
| 20 | Panel sterowania zabezpieczony membraną. | TAK |  |  |
| 21 | Optyczna i akustyczna informacja o usterkach. | TAK |  |  |
| 22 | Automatyczne dozowanie środka chemicznego. | TAK |  |  |
| 23 | Kontrola prawidłowego dozowania środków chemicznych w każdym procesie, zgodnie z normą PN-EN ISO 15883-1 | TAK |  |  |
| 24 | Miejsce przeznaczone na pojemnik ze środkiem chemicznym wewnątrz urządzenia | TAK |  |  |
| 25 | Zużycie wody na program: program oszczędny do 13 litrów, program normalny do 20 litrów, program intensywny do 25 litrów. Maksymalne zużycie wody do 25l na program. | TAK |  |  |
| 26 | Otwarty układ płukania – bez recyrkulacji wody. | TAK |  |  |
| 27 | Do wykorzystania środki myjące i dezynfekujące dostępne na rynku | TAK |  |  |
| 28 | Mikroprocesorowe sterowanie i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji. | TAK |  |  |
| 29 | Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą min. 10 dysz natryskowych w tym min. 2 obrotowych. | TAK |  |  |
| 30 | Para do dezynfekcji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni przedmiotów znajdujących się w komorze podawana za pomocą dysz myjących (natryskowych) – dezynfekcja orurowania wewnętrznego urządzenia. | TAK |  |  |
| 31 | Płyn zmiękczający na rozruch urządzenia – min. 1 opakowanie 5 l | TAK |  |  |
| 32 | Płyn myjący (detergent) na rozruch urządzenia – min. 1 opakowanie 5 l | TAK |  |  |
| 33 | oferowany wyrób oznakowany jest znakiem CE i posiada ważną deklarację zgodności CE | TAK |  |  |
| 34 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| 35 | Wykonanie nieodpłatne obowiązkowych przeglądów w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami i w ilościach zalecanymi przez producenta sprzętu. | TAK |  |  |
| 36 | Autoryzowany serwis gwarancyjny osobiście lub przez podmiot określony w art. 90 (Rozdział 11 – używanie i utrzymywanie wyrobów) ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. Nr 2015 poz. 876), w okresie udzielonej Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady na okres równy okresowi udzielonej gwarancji. | TAK |  |  |
| 37 | Nieodpłatne przeszkolenie personelu w zakresie poprawnej i bezpiecznej eksploatacji Sprzętu (minimum 20 pracowników). | TAK |  |  |
| 38 | Zasilanie elektryczne 3 N + PE 400 V. Wymagana moc zasilania – max. 3 kW, 16 A. | TAK |  |  |
| 39 | Wymiary urządzenia: Max. Szerokość/głębokość 500/450-600 mm | TAK |  |  |
| 40 | Środek myjąco - odkamieniający w ilości zabezpieczającej wykonanie min. 1 000 cykli | TAK |  |  |
| 41 | Podłączenie kanalizacji DIN 110, ciepła woda R 1/2”, zimna woda R 1/2” | TAK |  |  |
| 42 | Parametry wymagane potwierdzone w dokumentacji technicznej urządzenia dostarczone przez producenta. | TAK |  |  |
| 44 | Termin gwarancji mmin. 36 m-cy | Podać (w pełnych miesiącach) | 36 m-cy – 0 pkt. Najdłuższy zaoferowany– 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 45 | Montaż, konfiguracja i optymalizacja, nastaw urządzenia w gestii Dostarczającego urządzenie. | TAK |  |  |

- W zakresie kryterium „ocena techniczna” - maksymalna ilość punktów w Pakiecie 17 wynosi: 10

### PAKIET 18

przeznaczenie, miejsce montażu i uruchomienia:

- Szpitalny oddział Ratunkowy Oddział

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pulsoksymetr | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| - WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry określone jako "TAK",  są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

|  | Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne |  | Wymagania TAK / NIE | Parametr oceniany |  | Wartość oferowana |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Aparat stacjonarno-transportowy przeznaczony do monitorowania nieinwazyjnego ciśnienia krwi, saturacji krwi, częstości pulsu u dorosłych dzieci i noworodków | TAK |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Zintegrowany uchwyt do bezpiecznego przenoszenia sprzętu | TAK |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Zasilanie akumulatorowe min. 3 godz. ciągłego monitorowania | TAK |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Zasilanie AC 240 VAC, 50/60 Hz | TAK |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Aparat wyposażony w kolorowy ekran do prezentacji krzywej pletyzmograficznej, komunikatów menu i trendów o przekątnej co najmniej 8” i rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli | TAK |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Prezentacja na ekranie wartości % saturacji oraz częstości pulsu | TAK |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej od 20 do 250 P/min | TAK |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Zakres pomiarowy %saturacji co najmniej 70-100% | TAK |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi – wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych oraz średnich, wyświetlanie wartości częstości pulsu. | TAK |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Pomiar temperatury ciała. Zakres pomiarowy w trybie predyktywnym od 35 do 44oC, w trybie monitorowania od 27 do 44oC, czas pomiaru poniżej 2 sekund. | TAK |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Całkowita waga aparatu max . do 2,5 kg | TAK |  |  |  |  |
| 12. |  |  | Dźwiękowa i wizualna sygnalizacja optyczna stanu alarmowego. | TAK |  |  |  |  |
| 13. |  |  | Regulacja głośności alarmów | TAK |  |  |  |  |
| 14. |  |  | Ręczne ustawianie granic alarmowych nieinwazyjnego ciśnienia, %SpO2 i częstości pulsu | TAK |  |  |  |  |
| 15. |  |  | Automatyczne ustawianie granic alarmowych nieinwazyjnego ciśnienia, %SpO2 i częstości pulsu na podstawie bieżących wartości parametrów | TAK |  |  |  |  |
| 16. |  |  | Monitor wyposażony w gniazdo USB | TAK |  |  |  |  |
| 27. |  |  | Możliwość rozbudowy o skaner kodów 2D | TAK |  |  |  |  |
| 18. |  |  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (menu wyświetlane na ekranie w języku polskim) | TAK |  |  |  |  |
| 19. |  |  | W ofercie z aparatem: przewód połączeniowy do czujników SpO2; czujnik SpO2 na palec; rura połączeniowa do mankietów; mankiet średni dla dorosłych | TAK |  |  |  |  |
| 20. |  |  | Okres gwarancji min 36 mies. | podać (w pełnych miesiącach) |  | 36 mies – 0 pkt maksymalny oferowany – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie |  |  |

- W zakresie kryterium „termin gwarancji” - maksymalna ilość punktów w Pakiecie 18 wynosi: 10

## PAKIET 19

Wózki do transportu chorych

Przeznaczenie, miejsce montażu i uruchomienia:

-  Szpitalny Oddział Ratunkowy

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Wózek do transportu chorych - leże dwusegmentowe | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | ## Wózek do transportu chorych - leże trzysegmentowe | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| - WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry określone jako "TAK",  są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| L.p. |  | Parametry techniczne | Parametr wymagany |  | Parametr oceniany | Wartość oferowana |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Całkowita długość wózka: min. 200 cm | TAK |  |  |  |  |
| 2 |  | Całkowita szerokość (bez poręczy bocznych): min 650 mm | TAK |  |  |  |  |
| 3 |  | Zakres regulacji wysokości leża (bez materaca): min. 650 do 850 mm | TAK podać |  | Wymagany zakres-0 pkt, po 1 pkt za każde 5 cm w górę lub w dół,(max.5 pkt) |  |  |
| 4 |  | Kąt odchylenia oparcia pleców: 0° do 65° | TAK podać |  | Wymagany zakres 0pkt, 1 pkt za każde 3 stopnie powyżej 65 (do 74stopni, powyżej bez dodatkowych punktów)-max.3pkt |  |  |
| 5 |  | Pozycja Trendelenburga: min 20° | TAK podać |  | 20 stopni –0 pkt jeden pkt za każde 2 stopnie powyżej – do 30 stopni = 5 pkt (max.5 pkt) |  |  |
| 6 |  | Pozycja anty-Trendelenburga min 10 stopni | TAK |  |  |  |  |
| 7 |  | Dopuszczalne obciążenie: min.200 kg | TAK podać |  | 200 kg – 0 pkt, 1 pkt za każde 10 kg obciążenia powyżej200 kg (max.5pkt) |  |  |
| 8 |  | 2 materace (zdejmowane i wymieniane) poddające się dezynfekcji | TAK |  |  |  |  |
| 9 |  | Możliwość wykonania zdj rtg – ramieniem C | TAK |  |  |  |  |
| 10 |  | Odboje w narożach wózka | TAK |  |  |  |  |
| 11 |  | Centralna blokada jazdy wózka, co najmniej 1 koło do jazdy na wprost | TAK |  |  |  |  |
| 12 |  | Wysięgniki (wieszaki) do kroplówek – 2 komplety | TAK |  |  |  |  |
| 13 |  | Poręcze boczne – opuszczane, chromowane | TAK |  |  |  |  |
| 14 |  | Wózek Lakierowany z użyciem lakieru powodującego hamowanie namnażania bakterii i wirusów | TAK |  |  |  |  |
| 15 |  | Regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej | TAK |  |  |  |  |
| 16 |  | Regulowane oparcie pleców sprężynami gazowymi z blokadą | TAK |  |  |  |  |
| 17 |  | Obszycie materaca wykonane z materiału nieprzemakalnego dla płynów ustrojowych , odporny na środki dezynfekcyjne, trwały w użyciu | TAK |  |  |  |  |
| Wózek do transportu chorych – 3 częściowy (leże trzysegmentowe) - 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Parametry techniczne |  |  | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Wartość oferowana |  |
| 1 | Całkowita długość: min. 200 cm |  |  | TAK |  |  |  |
| 2 | Całkowita szerokość (bez poręczy bocznych): min 650 mm |  |  | TAK |  |  |  |
| 3 | Zakres regulacji wysokości leża (bez materaca): min. 650 do 850 mm |  |  | TAK podać | 1 pkt za każde 5 cm w górę lub w dół(max.5pkt) |  |  |
| 4 | Kąt odchylenia oparcia pleców: 0° do 65° |  |  | TAK podać | 1 pkt za każde 3 stopnie powyżej 65 (do 74 stopni, powyżej bez dodatkowych punktów –max 3pkt)) |  |  |
| 5 | Kąt odchylenia oparcia nóg: – min 35° Regulowane sprężynami gazowymi z blokadą |  |  | TAK |  |  |  |
| 6 | Pozycja Trendelenburga min.20 st. |  |  | TAK podać | 20 stopni –0 pkt jeden pkt za każde 2 stopnie powyżej – do 30 stopni (max. 5 pkt) |  |  |
| 7 | Pozycja anty- Trendelenburga min 10 stopni |  |  | TAK |  |  |  |
| 8 | Dopuszczalne obciążenie: min.200 kg |  |  | TAK podać | 200 kg – 0 pkt, 1 pkt za każde 10 kg obciążenia powyżej200 kg (max.5pkt) |  |  |
| 9 | Możliwość wykonania zdj rtg -ramieniem C |  |  | TAK |  |  |  |
| 10 | Odboje w narożach wózka |  |  | TAK |  |  |  |
| 11 | Centralna blokada jazdy wózka, co najmniej 1 koło do jazdy na wprost |  |  | TAK |  |  |  |
| 12 | Wysięgniki (wieszaki) do kroplówek – 2 komplety |  |  | TAK |  |  |  |
| 13 | Poręcze boczne – opuszczane, chromowane |  |  | TAK |  |  |  |
| 14 | Wózek Lakierowany z użyciem lakieru powodującego hamowanie namnażania bakterii i wirusów |  |  | TAK |  |  |  |
| 15 | Regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej |  |  | TAK |  |  |  |
| 16 | Regulowane oparcie pleców sprężynami gazowymi z blokadą |  |  | TAK |  |  |  |
| 17 | Obszycie materaca wykonane z materiału nieprzemakalnego dla płynów ustrojowych , odporny na środki dezynfekcyjne, trwały w użyciu |  |  | TAK |  |  |  |

W zakresie kryterium „Ocena Techniczna” - maksymalna ilość punktów w Pakiecie  19 wynosi: 36 pkt

................................										........................................................

data							   				   pieczątka i podpis Wykonawcy