- Załącznik nr 1 do SIWZ

- ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – ILOŚCIOWE

## PAKIET 6

Przeznaczenie, miejsce montażu i uruchomienia:

- Szpitalny Oddział Ratunkowy

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Respirator stacjonarny z możliwością regulacji stężenia tlenu | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| - WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry określone jako "TAK",  są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia do stosowania w warunkach intensywnej terapii. | Tak |  |  |
| 2. | Respirator przeznaczony dla pacjentów dorosłych i dzieci o masie powyżej 4 kg | Tak |  |  |
| 3. | Zasilanie powietrzem z centralnego szpitalnego źródła sprężonego gazu., uwzględnia typowe ciśnienie powietrza centralnego 5 bar z marginesem wynikającym z poboru gazów. | Tak, podać |  |  |
| 4. | Zasilanie w tlen z centralnego szpitalnego źródła sprężonego gazu , uwzględnia typowe ciśnienie tlenu centralnego 5 bar z marginesem wynikającym z poboru gazów. | Tak, podać |  |  |
| 5. | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy zasilaniu jednym gazem: powietrzem lub tlenem. Automatyczne przełączenie respiratora na dostępny gaz. Respirator musi podtrzymać pracę w przypadku awarii jednego z zasilających gazów. Wymagany jest komunikat o braku zasilania tlenem lub powietrzem | Tak |  |  |
| 6. | Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz. Respirator musi być przystosowany do standardowego zasilania sieciowego w Polsce. | Tak |  |  |
| 7. | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/ Assist–IPPV. | Tak |  |  |
| 8. | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV. | Tak |  |  |
| 9. | Wentylacja SPONTANICZNA. Typowy tryb wentylacji dla pacjentów z dobrym napędem oddechowym mogących wyzwalać respirator i oddychać spontanicznie z częściowym wspomaganiem oddechu | Tak |  |  |
| 10. | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP. | Tak |  |  |
| 11. | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP i APRV | Tak |  |  |
| 12. | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP z gwarantowaną objętością | Tak/Nie | TAK-10 pkt NIE-0 pkt |  |
| 13. | Proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PAV+ lub PPS zgodne z algorytmem Younesa umożliwiające naturalną zmienność wzorca oddechowego z automatycznym dostosowaniem wspomagania do zmian mierzonych parametrów płuc - minimum podatności, elastancji i oporów oddechowych pacjenta | Tak/Nie | TAK-10 pkt NIE-0 pkt |  |
| 14. | Wentylacja Wspomagana Adaptacyjnie z automatycznym dostosowaniem poziomu PEEP i FiO2 oraz wentylacji minutowej zgodnie z algorytmem inteligentnej wentylacji w zależności od zmierzonych parametrów życiowych pacjenta | Tak/Nie | TAK-10 pkt NIE-0 pkt |  |
| 15. | Wentylacja nieinwazyjna NIV. | Tak, podać |  |  |
|  | Wymaga się, aby respirator był dostosowany do pracy z układami do nieinwazyjnej wentylacji, które charakteryzują się zmiennym przeciekiem. |  |  |  |
| 16. | Wdech manualny. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi być wyposażony w przycisk umożliwiający na żądanie wykonanie mechanicznego |  |  |  |
| 17. | Wentylacja zabezpieczająca przy bezdechu. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi posiadać automatycznie uruchamianą wentylację zastępczą w przypadku braku aktywności pacjenta w trybie wentylacji spontanicznej z regulacją stężenia tlenu oraz możliwością ustawiania podstawowych parametrów w trybach wentylacji rezerwowej PCV lub VCV |  |  |  |
| 18. | Oddech kontrolowany objętością VCV. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi posiadać wymuszony oddech kontrolowany objętością. |  |  |  |
| 19. | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi posiadać wymuszony oddech kontrolowany ciśnieniem. |  |  |  |
| 20. | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+. | Tak |  |  |
|  | Respirator wyposażony w oddechy wymuszone o podwójnej kontroli – ciśnieniowo kontrolowane z docelową objętością. Respirator może zmieniać zgodnie z algorytmem ciśnienie wdechowe w celu zapewnienia docelowej objętości oddechowej. |  |  |  |
| 21. | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB. Respirator wyposażony w oddechy spontaniczne wspomagane ciśnieniem. | Tak |  |  |
| 22. | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VS. Respirator musi zmieniać automatycznie poziom ciśnienia wdechowego tak aby zapewnić najniższe z możliwych ciśnień by osiągnąć założona objętość oddechową. | Tak |  |  |
| 23. | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej - typu ATC, TC, TRC. Respiratory wyposażone w tryb eliminujący wpływ rurki dotchawiczej na pracę oddechową pacjenta umożliwiający przeprowadzenie kontrolowanych prób samodzielnego oddychania pacjenta (SBT). | Tak |  |  |
| 24. | Pomiar czynnościowej pojemności zalegającej, pomocnej w diagnozie stanu pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o podłożu zaporowym jak i restrykcyjnym. | Tak/Nie | Tak – 10 pkt |  |
|  |  |  | Nie – 0 pkt |  |
| 25. | Manewr automatycznego wyznaczanie krzywej statycznej P/V lub krzywej dynostatycznej szacującej ciśnienie pęcherzyków. | Tak/Nie | Manewr wyznaczania krzywej dynostatycznej – Tak -10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Pomocnego w diagnozie stanu pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o podłożu zaporowym jak i restrykcyjnym. |  |  |  |
| 26. | Pomiar CO2 i prezentacja krzywej kapnograficznej na ekranie respiratora | Tak |  |  |
| 27. | Pomiar wydatku energetycznego oraz wskaźnika oddechowego w minimum jednym respiratorze lub za pomocą wolnostojącego urządzenia | Tak/Nie | Tak - EE- pomiaru wydatku energetycznego- 10 pkt , Nie- 0 pkt |  |
| 28. | Częstość oddechów. Respirator musi posiadać zakres regulacji częstości oddechów umożliwiający bezpieczną wentylację pacjentów dorosłych i dzieci. Wymagany zakres: 5 -100/min | Tak, podać |  |  |
| 29. | Objętość pojedynczego oddechu. Respirator musi posiadać zakres regulacji objętości oddechowych umożliwiający bezpieczną wentylację pacjentów dorosłych i dzieci. Wymagany zakres: 30 -1800ml | Tak, podać |  |  |
| 30. | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo-kontrolowanych bezpieczny dla dorosłych i dzieci. Wymagany zakres minimalny 6-120 l/min. | Tak, podać |  |  |
| 31. | Sterowanie cyklem oddechowym za pomocą regulowanego stosunku wdechu do wydechu I: E w zakresie od min. 1:9 do 4:1 konfigurowalnym podczas wentylacji pacjenta dostosowującym stosunek trwania wdechu do wydechu do sytuacji klinicznej. | Tak, podać |  |  |
| 32. | Ciśnienie wdechowe PCV. Respirator musi posiadać zakres regulacji ciśnienia wdechowego umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych wymagających wysokich ciśnień szczytowych z POCHP lub ARDS. Wymagany zakres minimalny: 5-80cmH2O | Tak, podać |  |  |
| 33. | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB. | Tak, podać |  |  |
|  | Respirator musi posiadać zakres regulacji ciśnienia wspomagania umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych wymagających wysokich ciśnień szczytowych z POCHP lub ARDS. |  |  |  |
|  | Wymagany zakres minimalny: 0-60cmH2O |  |  |  |
| 34. | Ciśnienie PEEP/CPAP. Respirator musi posiadać zakres regulacji ciśnienia końcowo wydechowego lub ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych wymagających wysokich ciśnień PEEP/CPAP np. z ARDS. | Tak, podać | 0 – 40 – 0 pkt Największe - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Wymagany zakres minimalny: od 0 do 40 cmH2O |  |  |  |
| 35. | Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV. | Tak, podać |  |  |
|  | Respirator musi posiadać zakres regulacji poziomu wysokiego ciśnienia umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych z patologią płucną wymagających wysokich ciśnień. |  |  |  |
|  | Wymagany zakres minimalny: 5-50 cmH2O |  |  |  |
| 36. | Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV. | Tak, podać |  |  |
|  | Respirator musi posiadać zakres regulacji dolnego poziomu ciśnienia końcowo wydechowego umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych wymagających wysokich ciśnień. Wymagany zakres minimalny: do 30 cmH2O |  |  |  |
| 37. | Wspomaganie oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na obu poziomach ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, APRV. | Tak |  |  |
| 38. | Czas plateau. | Tak, podać |  |  |
|  | regulacja czasu plateau, która w efekcie umożliwi uzyskanie pauzy wdechowej o czasie trwania do minimum 2,0 sekund |  |  |  |
| 39. | Czas wdechu regulowany – wymagany zakres min. 0,25 do 6,0 sekund. | Tak, podać |  |  |
| 40. | Czas wysokiego poziomu ciśnienia. | Tak, podać |  |  |
|  | respirator umożliwia stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia, co jest szczególnie istotne w trybie z uwolnieniem ciśnienia APRV. Dopuszcza się różne metody nastawy bezpośrednie poprzez regulacje czasu lub pośrednie, które w efekcie pozwolą na uzyskanie czasu górnej fazy ciśnienia w zakresie 0,5 sekundy do minimum 15 sekund |  |  |  |
| 41. | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie minimum 10– 70% | Tak, podać |  |  |
| 42. | Regulowany przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta. | Tak, podać |  |  |
|  | Respirator musi być wyposażony w czuły wyzwalacz rozpoznający wysiłek oddechowy pacjenta. Minimalny wymagany zakres czułości triggera przepływowego to od 1,0 l/min do 9,0 l/min. |  |  |  |
| 43. | Regulowany ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta regulowany w zakresie minimum -1,0 do– 10,0 cmH2O. | Tak, podać |  |  |
| 44. | Przepływ bazowy regulowany | Tak, podać | Regulowany ręcznie - 0 pkt Automatyczny - 10 pkt |  |
| 45. | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie. | Tak |  |  |
|  | respirator wyposażony w pneumatyczno-elektroniczny mieszalnik gazów kontrolowany mikroprocesorowo pozwalający na zmianę wdechowego stężenia tlenu w zakresie 21% do 100% |  |  |  |
|  | Stężenie tlenu regulowane także w trybie wentylacji rezerwowej. |  |  |  |
| 46. | Manualne przedłużenie fazy wdechowej. | Tak, podać | Zakres najszerszy - 10 pkt 0 - 7 sek. - 0 pkt pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | respirator umożliwia wykonanie manewru pauzy wdechowej w zakresie min. 0 - 7 sekund. Manewr powinien umożliwić ustalenie ciśnienia plateau i wykonanie pomiarów mechaniki oddechowej |  |  |  |
| 47. | Manualne przedłużenie fazy wydechowej. | Tak, podać | Zakres najszerszy - 10 pkt 0 - 15 sek. - 0 pkt pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | respirator umożliwia wykonanie manewru pauzy wydechowej w zakresie 0 - do 15 sekund. Manewr powinien umożliwić ustalenie ciśnienia końcowo-wydechowego i wykonanie pomiarów wewnętrznego PEEP |  |  |  |
| 48. | Automatyczna kompensacja przecieków możliwa w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji. | Tak |  |  |
| 49. | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu. Zamawiający wymaga graficznej prezentacji ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu z możliwością wyświetlenia co najmniej 3 krzywych jednocześnie na ekranie | Tak, podać | Najwięcej krzywych - 10 pkt 3 krzywe - 0 pkt pozostałe proporcjonalnie |  |
| 50. | Respirator musi posiadać możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy. Funkcja ta umożliwia lepszą diagnostykę stanu pacjenta. | Tak |  |  |
| 51. | Graficzna prezentacja jednej z pętli : ciśnienie-objętość, przepływ–objętość. Funkcja polepszającej diagnostykę mechaniki oddechowej pacjenta | Tak |  |  |
| 52. | Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych min. 72-godzinnych. | Tak, podać | Najszerszy zakres - 10 pkt Min. 72 - godz. - 0 pkt pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Funkcji ułatwiająca przegląd monitorowanych parametrów i diagnostykę pacjenta |  |  |  |
| 53. | Integralny pomiar stężenia tlenu. | Tak/Nie | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Respirator musi posiadać czujnik pomiarowy stężenia wdechowego tlenu i wyświetlać wartość O2% w formie cyfrowej. Pomiar realizowany za pomocą niezużywalnego elektronicznego czujnika (nie galwanicznego) co ogranicza koszty użytkowania i eksploatacji. |  |  |  |
| 54. | Całkowita częstość oddychania. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi posiadać pomiar rzeczywistej całkowitej częstości oddechów i wyświetlać zmierzona wartość w formie cyfrowej |  |  |  |
| 55. | Objętość pojedynczego oddechu. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi posiadać sensory pomiaru objętości i wyświetlać zmierzona objętość wydechową pojedynczego oddechu w formie cyfrowej |  |  |  |
| 56. | Całkowita objętość wentylacji minutowej. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi posiadać sensory pomiaru objętości i wyświetlać obliczoną minutową objętość wydechową w formie cyfrowej |  |  |  |
| 57. | Objętość spontanicznej wentylacji minutowej. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi posiadać sensory pomiaru objętości i wyświetlać obliczoną spontaniczną minutową objętość wydechową w formie cyfrowej |  |  |  |
| 58. | Ciśnienie szczytowe. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i wyświetlać zmierzona wartość ciśnienia szczytowego w formie cyfrowej |  |  |  |
| 59. | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i wyświetlać zmierzona wartość ciśnienia średniego w formie cyfrowej |  |  |  |
| 60. | Ciśnienie plateau. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i wyświetlać zmierzona wartość ciśnienia Plateau w formie cyfrowej |  |  |  |
| 61. | Ciśnienie PEEP/CPAP. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i wyświetlać zmierzona wartość ciśnienia końcowo-wydechowego lub ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych w formie cyfrowej |  |  |  |
| 62. | Ciśnienie AutoPEEP | Tak |  |  |
|  | Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i wyświetlać zmierzoną podczas manewru zatrzymania przy wydechu wartość ciśnienia AutoPEEP w formie cyfrowej |  |  |  |
| 63. | Podatność statyczna płuc pacjenta. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi posiadać możliwość wykonania manewru pomiarowego określającego statyczną podatność płuc i wyświetlić wartość jej w formie cyfrowej lub mierzyć podatność dynamiczną |  |  |  |
| 64. | Opory wdechowe płuc pacjenta. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi posiadać możliwość pomiaru oporów wdechowych płuc i wyświetlić wartość oporów wdechowych w formie cyfrowej |  |  |  |
| 65. | Indeks dyszenia RSB/SBI (f/Vt). | Tak |  |  |
|  | Respirator musi posiadać możliwość obliczenia indeksu szybkiego płytkiego oddechu/dyszenia i wyświetlenia jego wartości w postaci cyfrowej |  |  |  |
| 66. | Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | Tak |  |  |
|  | Pomiaru istotnego parametru wentylacji ułatwiającego ocenę stanu pacjenta |  |  |  |
| 67. | Pomiar P0,1 ciśnienia okluzji po 100ms. | Tak |  |  |
|  | Pomiar istotnego parametru wentylacji ułatwiającego ocenę stanu pacjenta |  |  |  |
| 68. | Hierarchia alarmów w zależności od ważności. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi być wyposażony w hierarchiczny system alarmowy rozróżniający ważność przyczyny alarmu i sygnalizujący sytuacje alarmowe w sposób stosowny do zagrożenia dla pacjenta |  |  |  |
| 69. | Alarm zaniku zasilania sieciowego. Respirator musi informować obsługę o zaniku zasilania sieciowego. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | Tak |  |  |
| 70. | Alarm zaniku zasilania bateryjnego. Respirator musi informować obsługę o zaniku zasilania bateryjnego. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | Tak |  |  |
| 71. | Alarm niskiego ciśnienia tlenu. Respirator musi informować obsługę o zaniku lub niskim ciśnieniu zasilania tlenem. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | Tak |  |  |
| 72. | Alarm niskiego ciśnienia powietrza. Respirator musi informować obsługę o zaniku lub niskim ciśnieniu zasilania powietrzem. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | Tak |  |  |
| 73. | Alarm za niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi informować obsługę o zbyt niskim lub zbyt wysokim stężeniu wdechowym tlenu. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny |  |  |  |
| 74. | Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi informować obsługę o wysokiej całkowitej objętości minutowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny |  |  |  |
| 75. | Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej. Respirator musi informować obsługę o niskiej całkowitej objętości minutowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | Tak |  |  |
| 76. | Alarm wysokiego ciśnienia. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi informować o wysokim ciśnieniu w układzie oddechowym. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny. Alarm musi ograniczać ciśnienie i uwolnić je poprzez otworzenie zastawki wydechowej lub zaworu bezpieczeństwa |  |  |  |
| 77. | Alarm niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi informować obsługę o niskim ciśnieniu wdechowym lub rozłączeniu układu oddechowego. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny |  |  |  |
| 78. | Alarm wysokiej częstości oddechów. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi informować obsługę o wysokiej częstości oddechów Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny |  |  |  |
| 79. | Alarm wysokiej objętości oddechowej. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi informować obsługę o wysokiej objętości oddechowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny |  |  |  |
| 80. | Alarm niskiej objętości oddechowej. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi informować obsługę o niskiej objętości oddechowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy lub wizualny |  |  |  |
| 81. | Alarm niskiej częstości oddechów i bezdechu. | Tak |  |  |
|  | Respirator musi informować obsługę o niskiej częstości oddechowej oraz posiadać regulowany alarm wystąpieniu bezdechu. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny |  |  |  |
| 82. | Pamięć alarmów z komentarzem. Zamawiający wymaga, aby respirator wyposażony był w pamięć alarmów oraz rejestr zdarzeń technicznych | Tak |  |  |
| 83. | Aparat musi posiadać zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | Tak |  |  |
| 84. | W przypadku zmiany trybu i parametrów wentylacji, respirator musi posiadać możliwość łatwego powrotu do poprzednich nastawień | Tak |  |  |
| 85. | Zamawiający wymaga wstępnego ustawienia parametrów wentylacji na podstawie wagi pacjenta IBW lub wagi, płci i wzrostu pacjenta | Tak, podać | Ustawienie parametrów na podstawie wagi, wzrostu, płci - 10 pkt tylko waga - 0 pkt |  |
| 86. | Szybki start wentylacji. Respirator posiada bezpieczną wentylację startową. Umożliwia podłączenie pacjenta i włączenie respiratora bez wybierania i ustawiania jakichkolwiek parametrów. Po rozpoczęciu wentylacji możliwa jest korekcja ustawień trybu wentylacji oraz wszystkich parametrów | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 87. | Respirator musi posiadać funkcję autotestu sprawdzającego poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika | Tak |  |  |
| 88. | Nebulizator nie wymagający zewnętrznego przepływu gazów do napędu | Tak |  |  |
| 89. | Respirator ma być wyposażony w 5 kompletnych układów oddechowych jednorazowych | Tak |  |  |
| 90. | Respirator stacjonarny wyposażony w podstawę jezdną, co najmniej dwa koła z blokadą. | Tak |  |  |
| 91. | Obsługa respiratora w języku polskim: menu przycisków, komunikaty ekranowe | Tak |  |  |
| 92. | System zgodny z Unijną Dyrektywą Restriction of Hazardous Substances (ROH 201 1/65/VE z dn. 03.01.2013) | Tak |  |  |
| 93. | Ekran monitora kolorowy min. 15” dotykowy | Tak, podać | 15” – 0 pkt Największy – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |

W zakresie kryterium „Ocena Techniczna ” - maksymalna ilość punktów w Pakiecie 6 wynosi: 160