Załącznik nr 4 do SWZ – Zestawienie asortymentowo – ilościowe i parametry wymagane

UWAGA!

Zamawiający informuje, że parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z wymaganym parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w oferowanym sprzęcie medycznym.

………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/4/2023

OFERUJEMY:

PAKIET 1

| L.p. | NAZWA | Jednostka miary | Ilość j.m. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) |  | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN | Nazwa oraz producent, rok produkcji (min. 2022) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw narzędzi laparoskopowych | zestaw | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wyposażenie zestawów – dotyczy parametrów z poz. 23-30 | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  | xxx |  |  | xxx |

PAKIET 1  – miejsce montażu i uruchomienia:

Oddział Chirurgiczny – 2 zestawy

o następujących parametrach:

PAKIET 1

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać) | Nr katalogowy (należy podać – jeżeli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw narzędzi laparoskopowych |  |  |  |  |
| 1 | Optyka laparoskopowa śr. 10 mm, dł. 310 mm, kąt patrzenia 0°, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX, autoklawowalna - 2 szt. | Oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX: TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |  |
| 2 | Kosz do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki - 2 szt. | TAK |  |  |
| 3 | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 300 cm, śr. 4,8 mm - 2 szt. | TAK |  |  |
| 4 | Igła Veressa, śr. 2,1 mm, dł. 13 cm - 2 szt. | TAK |  |  |
| 5 | Trokar kompletny - śr. kaniuli 5 - 6 mm, dł. robocza 10-11 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) – 4 szt. | TAK |  |  |
| 6 | Trokar kompletny - śr. kaniuli 10 - 11 mm, dł. robocza 10-11 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) – 4 szt. | TAK |  |  |
| 7 | Trokar optyczny. W zestawie kaniula i zawór. Kaniula gwintowana śr. 10 - 11 mm, wyposażona w kranik do podłączenia insuflacji długość 10 – 11 cm. Zawór wyposażony w klapkę – 2 szt. | TAK |  |  |
| 8 | Nasadka redukcyjna, 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara - 4 szt. | TAK |  |  |
| 9 | Kleszcze chwytające typu Kelly, bransze zakrzywione, umożliwiające preparowanie, obie ruchome, monopolarne, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z pokrętłem do ustawiania położenia branszy, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania; wkład roboczy z branszami; śr. 5 mm, dł. 36 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| 10 | Kleszcze chwytające, bransze typu ,,aligator”, obie ruchome, monopolarne, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z pokrętłem do ustawiania położenia branszy z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania; wkład roboczy z branszami; śr. 5 mm, dł. 36 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| 11 | Kleszcze chwytające, dwie bransze ruchome, okienkowe, atraumatyczne, monopolarne, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z pokrętłem do ustawiania położenia branszy, z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki; tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania; wkład roboczy z branszami; śr. 5 mm, dł. 36 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| 12 | Kleszcze chwytające, jelitowe, bransze okienkowe, obie ruchome, z atraumatycznym ząbkowaniem, monopolarne, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z pokrętłem do ustawiania położenia branszy z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki; tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania; wkład roboczy z branszami; śr. 5 mm, dł. 36 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| 13 | Kleszcze chwytające, bransze typu ,,pazury” 2x3, dwie ruchome, rozbieralne, komplet: uchwyt metalowy z pokrętłem do ustawiania położenia branszy z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania; wkład roboczy z branszami; śr. 10 mm, dł. 36 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| 14 | Nożyczki, typu METZENBAUM, ostrza zakrzywione, oba ruchome; monopolarne, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z pokrętłem do ustawiania położenia ostrzy, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania; wkład roboczy z ostrzami; śr. 5 mm, dł. 36 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| 15 | Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 36 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| 16 | Przewód HF monopolarny do zastosowania z diatermią – 2 szt. | TAK |  |  |
| 17 | Klipsownica, wielorazowa, do klipsów średnio-dużych, obrotowa, rozbieralna, komplet: tubus metalowy z przyłączem do przepłukiwania; uchwyt metalowy; wkład roboczy z branszami; śr. 10 mm, dł. 36 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| 18 | Klipsy tytanowe, rozm. średnio - duży, 16 magazynków po 10 klipsów w magazynku, sterylne – 2 opakowania | TAK |  |  |
| 19 | Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| 20 | Stojak do kontenera wyposażony w kosz z jednego arkursza stali i uchwyty do zamocowania 18 instrumentów laparoskopowych – 2 szt. | TAK |  |  |
| 21 | Wanna do kontenera o wymiarach 592X274X187 mm. wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera – 2 szt. | TAK |  |  |
| 22 | Pokrywa do kontenera w kolorze srebrnym – 2 szt. | TAK |  |  |
| 23 | Tabliczka identyfikacyjna z opisem wg wymagań Zamawiającego do 13 miejsc w czerwonym kolorze | TAK |  |  |
| 24 | Plomba-etykieta z indykatorem statusu sterylizacji z warstwą klejącą, biała, opakowanie 1000 szt. – 1 op. | TAK |  |  |
| 25 | Uchwyt, plastikowy, bez zapinki, monopolarny, – 1 szt. | TAK |  |  |
| 26 | Uchwyt, plastikowy, z zapinką, z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki monopolarny, - 1 szt. | TAK |  |  |
| 27 | Tubus, metalowy, izolowany, z przyłączem LUER-Lock, śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| 28 | Uszczelka typu pokrywka (50/4), do trokara, op. 10 szt. – 1 op. | TAK |  |  |
| 30 | Uszczelka typu pokrywka (60/10), do trokara - op. 10 szt. – 1 op. | TAK |  |  |
| 31 | Instrukcja Sterylizacji i dezynfekcji narzędzi oraz dostępność środków dezynfekcyjnych zgodnych z przepisami medycznymi, dostępnych na rynku polskim | TAK |  |  |
| 32 | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE, | TAK |  |  |
| 33 | Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974) | TAK |  |  |
| 34 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub zgłoszenie /powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych – Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  |  |
| 35 | Gwarancja | 36 miesięcy - 0 pkt, 48 miesięcy – 10 pkt 60 miesięcy – 20 pkt |  |  |