## Pakiet 1
PAKIET 1
Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent,
rok produkcji
1. | WYCIĄG LABRATORYJNY Z FILTRM WĘGLOWYM DO PRACOWNI ŻYWIENIOWEJ 1 SZTUKA | 1 szt.
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Parametry określone jako "TAK", są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
WYCIĄG LABRATORYJNY Z FILTRM WĘGLOWYM DO PRACOWNI ŻYWIENIOWEJ 1 SZTUKA
Nazwa urządzenia model,nr katalogowy,znak CE
Producent pełna nazwa ,adres,strona www
Kraj produkcji:
Rok produkcji :nie wcześniej jak 2017,nieużywane wcześniej do prezentacji
PARAMETRY | [8 empty] | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY- podać stronę oferty na potwierdzenie oferowanego parametru
I PARAMETRY TECHNICZNE
1 | Nablatowy wyciąg laboratoryjny gwarantujący ochronę obsługi bez konieczności podłączenia do odprowadzenia zewnętrznego | [7 empty] | tak
2 | Przepływ powietrza max 800m3/godzinę z możliwością regulacji siły ciągu przez użytkownika | [7 empty] | tak
3 | Minimum dwa filtry ,w tym filtr z aktywnym węglem absorbujący substancje chemiczne i zapachy | [7 empty] | tak
4 | Elektroniczny panel kontrolno sterowniczy z następującymi funkcjami >włącznik/wyłącznik >wielostopniowy regulator wielkości przepływu > włącznik/wyłącznik oświetlenia | [7 empty] | tak
5 | Oświetlenie przestrzeni roboczej | [7 empty] | tak
6 | Niski Poziom natężenia dżwięku | [7 empty] | tak
7 | Zasilanie 230 V | [7 empty] | tak
8 | wymiary zewnętrzne z tolerancją +/- 2% szerokość 700mm wysokość 1000mm głębokość 600mm | [7 empty] | tak,podać
9 | Wymiary przestrzeni roboczej z tolerancją +/- 2% szerokość 600mm wysokość 520mm głębokość 575 mm | [7 empty] | tak,podać
10 | Ściany boczne przezroczyste z poliwęglanu lub szkła | [7 empty] | tak
11 | Godzinowy licznik czasu pracy | [7 empty] | tak
12 | Podnoszona zawiasowo przezroczysta osłona przednia przestrzeni roboczej | [7 empty] | tak

## Pakiet 2
PAKIET 2
Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent,
rok produkcji
1. | Komora laminarna mikrobiologiczna z pionowym przepływem powietrza 130 | 1 szt.
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Parametry określone jako "TAK", są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
KOMORA LAMINARNA MIKROBIOLOGICZNA Z PIONOWYM PRZEPŁYWEM POWIETRZA 130 1 sztuka
Nazwa urządzenia model, nr katalogowy,znak CE
Producent: pełna nzawa,adres,strona www
Kraj produkcji:
Rok produkcji:2017-parametr wymagany,urządzenie nieuzywane do prezentacji
| PARAMETR | [6 empty] | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany- podać stronę oferty na potwierdzenie oferowanego parametru
I PARAMETRY TECHNICZNE
1 | Wolnostojąca komora laminarna gwarantująca ochronę preparatu | [6 empty] | tak
2 | Przepływ powietrza pionowy,laminarny | [6 empty] | tak
3 | Możliwość regulowania prędkości przepływu przez użytkownika | [6 empty] | tak
4 | Klasa czystości powietrza - KLASA A wg EU GMP | [6 empty] | tak
5 | Minimum dwa filtry ,w tym wstępny i filtr absolutny | [6 empty] | tak
6 | Filtr HEPA -KLASA H 14 z indywidualnym certyfikatem efektywności filtrowania | [6 empty] | tak
7 | Oświetlenie przestrzeni roboczej | [6 empty] | tak
8 | Niski Poziom natężenia dżwięku | [6 empty] | tak
9 | Zasilanie 230V | [6 empty] | tak
10 | wymiary zewnętrzne szerokość 1340 mm - 1500mm wysokość 2300 mm - 1650mm głębokość 710mm - 800 mm | [6 empty] | tak,podać
12 | Ściany boczne i ściana tylna przezroczysta wykonana z poliwęglanu | [6 empty] | tak
13 | Możliwość wprowadzenia kabli zasilających i komputerowych przez szczeliny wzdłuż tylnej ściany komory | [6 empty] | tak
14 | Pręt ze stali nierdzewnej do zawieszania worków | [6 empty] | tak
15 | Elektroniczny panel kontrolno sterowniczy | [6 empty] | tak
16 | Godzinowy licznik czasu pracy komory | [6 empty] | tak
17 | Gniazdo elektryczne do podłączenia narzędzi używanych w komorze | [6 empty] | tak
18 | Blat roboczy ze stali nierdzewnej | [6 empty] | tak
UWAGA | Z UWAGI NA ISTNIEJĄCE OTWORY DRZWIOWE ORAZ KSZTAŁT ZAPROJEKTOWANEGO POMIESZCZENIA ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOSTARCZENIA KOMORY DO PRACY W PRACOWNI ŻYWIENIOWEJ KOMORY W DWÓCH ELEMENTACH : komora robocza i podstawa komory

## Pakiet 3
PAKIET 3
Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent,
rok produkcji
1. | Komora laminarna mikrobiologiczna z pionowym przepływem powietrza 160 | 1 szt.
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Parametry określone jako "TAK", są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
KOMORA LAMINARNA MIKROBIOLOGICZNA Z PIONOWYM PRZEPŁYWEM POWIETRZA 160 1 sztuka
Nazwa urządzenia model,nr katalogowy,znak CE
Producent: pełna nzawa,adres,strona www
Kraj produkcji:
Rok produkcji:2017-parametr wymagany,urządzenie nieużywane do prezentacji
PARAMETR | [8 empty] | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany- podać stronę oferty na potwierdzenie oferowanego parametru
I PARAMETRY TECHNICZNE
1 | Wolnostojąca komora laminarna gwarantująca ochronę preparatu
2 | Przepływ powietrza pionowy,laminarny | [7 empty] | tak
3 | Możliwość regulowania prędkości przepływu przez użytkownika | [7 empty] | tak
4 | Klasa czystości powietrza - KLASA A wg EU GMP | [7 empty] | tak
5 | Minimum dwa filtry ,w tym wstępny i filtr absolutny | [7 empty] | tak
6 | Filtr HEPA -KLASA H 14 z indywidualnym certyfikatem efektywności filtrowania | [7 empty] | tak
7 | Oświetlenie przestrzeni roboczej | [7 empty] | tak
8 | Niski Poziom natężenia dzwięku | [7 empty] | tak
9 | Zasilanie 230V | [7 empty] | tak
10 | wymiary zewnętrzne z projektu szerokość 1650 mm - 1500mm wysokość 2300 mm - 1650mm głębokość 720 mm - 800 mm | [7 empty] | tak,podać
12 | Ściany boczne i ściana tylna przezroczysta wykonana z poliwęglanu | [7 empty] | tak
13 | Możliwość wprowadzenia kabli zasilających i komputerowych przez szczeliny wzdłuż tylnej ściany komory | [7 empty] | tak
14 | Pręt ze stali nierdzewnej do zawieszania worków | [7 empty] | tak
15 | Elektroniczny panel kontrolno sterowniczy | [7 empty] | tak
16 | Godzinowy licznik czasu pracy komory | [7 empty] | tak
17 | Gniazdo elektryczne do podłączenia narzędzi używanych w komorze | [7 empty] | tak
18 | Blat roboczy ze stali nierdzewnej | [7 empty] | tak
UWAGA | Z UWAGI NA ISTNIEJĄCE OTWORY DRZWIOWE ORAZ KSZTAŁT ZAPROJEKTOWANEGO POMIESZCZENIA ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOSTARCZENIA KOMORY DO PRACY W PRACOWNI ŻYWIENIOWEJ W DWÓCH ELEMENTACH : komora robocza i podstawa komory

## Pakiet 4
PAKIET 4
Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent,
rok produkcji
1. | Wyciąg laboratoryjny z filtrem węglowym i filtrem hepa | 1 szt.
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Parametry określone jako "TAK", są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
WYCIĄG LABRATORYJNY Z FILTREM WĘGLOWYM I FILTREM HEPA 1 SZTUKA D0 PRACOWNI CYTOSTATYKÓW
Nazwa urządzenia model,nr katalogowy
Producent pełna nazwa ,adres,strona www
Kraj produkcji
Rok produkcji :nie wcześniej jak 2017,nieużywane wcześniej do prezentacji
LP | PARAMETRY | [7 empty] | PARAMETR WYMAGALNY | PARAMETR OFEROWANY- podać stronę oferty na potwierdzenie oferowanego parametru
I PARAMETRY OGÓLNE
1 | Urządzenie fabrycznie nowe,niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty | [7 empty] | tak
2 | Nastołowy wyciąg laboratoryjny gwarantujący ochronę obsługi bez konieczności podłaczenia do odprowadzenia zewnętrznego | [7 empty] | tak
3 | Deklaracja zgodności z aktualnymi normami Wspólnoty Europejskiej oraz oznakowanie CE | [7 empty] | tak,załączyć
II PARAMETRY TECHNICZNO EKSPLOATACYJNE
1 | Zasilanie 230 V
2 | Oświetlenie przestrzeni roboczej | [7 empty] | tak podać
3 | Ściany boczne przezroczyste,wykonane z poliwęglanu lub szkła Część górna wykonana z blachy stalowej ,część robocza z profili aluminiowych | [7 empty] | tak
4 | Przepływ powietrza max 800m3/godzinę z mozliwością siły ciągu przez użytkownika | [7 empty] | tak
5 | Trzy filtry: filtr wstępny filtr główny obejmujący filtr z aktywnym węglem ,absorbujący substancje chemiczne i zapachy filtr absolutny HEPA KLASY H 14 (EN 1822) do ochrony przed substancjami pylistymi | [7 empty] | tak,podac
6 | Godzinowy licznik czasu pracy | [7 empty] | tak,podac
7 | Zawiasowo podnoszona przezroczysta osłona przednia przestrzeni roboczej | [7 empty] | tak
8 | Elektroniczny panel sterujący na czole obudowy,łatwa obserwacja ,obsługa z pozycji operatora z następującymi funkcjami,włącznik,wyłącznik,wielostopniowy regulator wielkości przepływu włącznik,wyłącznik oświetlenia | [7 empty] | tak
9 | wymiary zewnętrzne z tolerancją +/- 2% szerkość 700mm wysokość 1200mm głębokość 600mm | [7 empty] | tak,podać
10 | wymiary przestrzeni roboczej z tolerancją +/- 2% szerokość 600mm wysokość 550mm głębokość 560mm | [7 empty] | tak,podać

## Pakiet 5
PAKIET 5
Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent,
rok produkcji
1. | Śluzy materiałowe z niezależnym systemem wentylacji | 4 szt.
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Parametry określone jako "TAK", są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
ŚLUZY MATERIAŁOWE Z NIEZALEŻNYM SYSTEMEM WENTYLACJI- SZTUKI 4
Nazwa urządzenia model,nr katalogowy
Producent pełna nazwa ,adres,strona www
Kraj produkcji
Rok produkcji :nie wcześniej jak 2017,parametr wymagany
LP | PARAMETR | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY- podać stronę oferty na potwierdzenie oferowanego parametru
I PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE
1 | Urządzenie fabrycznie nowe,niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania ofert | [7 empty] | tak
2 | Śluza materiałowa z niezależnym systemem wentylacji wnętrza wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej | [7 empty] | tak
3 | Elektromagnetyczny zamek gwarantujący całkowite,hermetyczne zamknięcie | [7 empty] | tak
4 | Klasa czystości powietrza nawiewanego do śluzy-klasa B wg GMP | [7 empty] | tak
5 | Dwa filtry-wstępny i HEPA H13 | [7 empty] | tak
6 | Brak możliwości równoczesnego otwarcia obu drzwi z dodatkowym zabezpieczeniem mechanicznym w przypadku przerwy w dopływie prądu | [7 empty] | tak
7 | Zasilanie 230V | [7 empty] | tak
8 | Wymiary zewnętrzne śluzy: wysokość z projektu max 750mm szerokość max 750mm głębokość max 750mm | [7 empty] | tak,podac
10 | Kierunek otwierania naprzemienny | [7 empty] | tak
11 | Montaż i kompletne podłączenie śluzy | [7 empty] | tak

## Pakiet 6
Pakiet 6
Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent,
rok produkcji
1. | Komora laminarna do pracy z cytostatykami z sondą izokinetyczną | 1 szt.
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Parametry określone jako "TAK", są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
KOMORA LAMINARNA DO PRACY Z CYTOSTATYKAMI Z SONDĄ IZOKINETYCZNĄ 1 sztuka
Nazwa urządzenia model,nr katalogowy
Producent: pełna nzawa,adres,strona www
Kraj produkcji:
Rok produkcji:2017-parametr wymagany
Lp | Parametr |  |  |  |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany- podać stronę oferty na potwierdzenie oferowanego parametru
I INFORMACJE OGÓLNE
1 | Urządzenie fabrycznie nowe ,niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty |  |  |  |  | tak
2 | Komora certfikowana przez powszechnie uznaną jednostkę notyfikowaną na zgodność z normą DIN 12980 jako bezpieczna komora do pracy z substancjami cytotoksycznymi Certyfikatem powinny być objęte wszystkie funkcjonalności komory Jednostka certyfikująca powinna posiadać akredytację do certyfikacji na zgodność z normą DIN 12980 |  |  |  |  | tak,załączyć
3 | Oznakowanie CE,deklaracja zgodności z aktualnymi normami Wspólnoty Europejskiej |  |  |  |  | tak,załaczyć
4 | Certyfikowany system jakości dla Producenta ISO 9001:2008 |  |  |  |  | tak,załaczyć
II PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE
1 | Komora laminarna certyfikowana do pracy z cytostatykami w pozycji siedzącej na C-kształtnej podstawie,fabrycznie gotowa do całkowicie zewnętrznej instalacji monitora komputerowego na wprost twarzy operatora,możliwość podłączenia komputera ,drukarki i innych urządzeń peryferyjnych poprzez gniazda komputerowe wewnątrz przestrzeni roboczej z wyjściem po stronie zewnetrznej komory,wymagany komplet gniazd RS 232,USB,PS/2 |  |  |  |  | tak
2 | Wymiary zewnętrzne komory wysokość 2200-2250mm głębokość 870-890mm szerokość 1300-1400mmmm |  |  |  |  | tak ,podać
3 | Wymiary przestrzeni roboczej komory wysokość 650-750mm głębokość 600-650mm szerokość 1200-1300mm |  |  |  |  | tak,podać
4 | Szyby boczne i szyba frontowa ze szkła bezpiecznego ,wielowarstwowego, szyba frontowa bez obramowania ograniczającego widoczność Powierzchnia pracy komory ze stali szlachetnej Obudowa komory z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową lub stali nierdzewnej |  |  |  |  | tak
5 | Podzielony na segmenty blat roboczy zbudowany ze stali szlachetnej lub innego materiału który można poddać deezynfekcji termicznej( 90 stopni przez 5 minut) >stabilna konstrukcja odporna na wibracje > zintegrowana rynna odpływowa chroniąca filtr główny przed rozlanymi płynami z powierzchni pracy, |  |  |  |  | tak
6 | Szyba frontowa podnoszona i opuszczana elektrycznie z możliwością otwarcia do 550mm i całkowitego zamknięcia przestrzeni pracy(poziom blatu roboczego) |  |  |  |  | tak
7 | Sonda izokinetyczna ( 1 szt) ,zintegrowana w przestrzeni roboczej z wyjściem po stroni zewnętrznej umożliwiająca podłączenie laserowego licznika i monitorowanie klasy czystości powietrza w przestrzeni roboczej komory(zgodnia z aktualnymi GMP) |  |  |  |  | tak
III TECHNIKA FILTRACJI
1 | system komory trzy-filtrowy HEPA(filtr główny,filtr powietrza zanieczyszczonegoi powietrza oczyszczonego) |  |  |  |  | tak
2 | wszystkie filtry HEPA muszą odpowiadać klasie H14 (EN 1822-1) |  |  |  |  | TAK
3 | stopień Filta główngo bezpośrednio pod powierzchnią roboczą ,zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymw trakcie pracy i wymiany filtra głównego bez ryzyka kontaminacji pomieszczenia |  |  |  |  | tak
IV TECHNIKA ZABEZPIECZAJĄCA
1 | Podcisnienie ochronne |  |  |  |  | tak,podać
2 | Całkowicie gazoszczelna obudowa komory |  |  |  |  | tak
3 | Ochrona blokowania czystego powietrza w otworze powietrza wtórnego
V TECHNIKA STEROWANIA I MONITOROWANIA
1 | Elektroniczna regulacja wentylatora sterowana czujnikiem |  |  |  |  | tak
2 | Włączanie,wyłączanie,przełaczanie za pomocą kOdu kreskowego |  |  |  |  | tak
3 | Kod numeryczny dla pracowników
4 | Możliwe następujące tryby paracy komory regulowane automatycznie > normalny > czyszczenia(do codziennego mycia i dezynfekcji) > nocny oraz serwisowy |  |  |  |  | tak
5 | Minimum dwa gniazda sieciowe w przestrzeni roboczej komory na ścianie tylnej komory |  |  |  |  | tak
6 | Panel kontrolno sterowniczy z podswietlonym wyświetlaczem na czole/przodzie komory(poza przestrzenią roboczą) wskazujący godzina,data czas pracy komory laminarnej temperatura w przestrzeni roboczej wilgotność w przestrzeni roboczej |  |  |  |  | tak
7 | Wyświetlacz zakłóceń poza przestrzenią roboczą >pozycji szyby frontowej >przepływu wypierającego(górna i dolna wartość graniczna) > prędkości strumienia wejściowego(górna idolna wartość graniczna) > zasilanie w energię elektryczną |  |  |  |  | tak
8 | Akumlatorowo buforowany alarm w razie awarii sieci,braku napięcia pozwalający na utrzymanie ustawień elektroniki i automatyki komory 24 godziny |  |  |  |  | tak podac
VI ERGONOMIA
1 | Wszystkie przyciski powinny znajdować się poza przestrzenią roboczą i muszą być łatwo dostępne z pozycji siedzącej |  |  |  |  | tak
2 | Powierzchnia przeznaczona na ręce i powierzchnia robocza znajdują się na tej samej wysokości |  |  |  |  | tak
3 | Możliwa pionowa ,przechylona do tyłu lub przodu pozycja siedząca,w każdej pozycji musi być możliwe wyciągnięcie nóg przez operatora -wolna przestrzeń dla kolan min 300mm,podstawa C-kształtna dla maksymalnie dużej przestrzeni po bokach dla nóg |  |  |  |  | tak
4 | Przekrój monitora( 16:9)w tylnej ścianieprzestrzeni roboczej na wprost twarzy operatora) celem korzystania ze zstandardowego monitora umocowanego na zewnątrz komory |  |  |  |  | tak
5 | Złacza komputerowe w przestrzeni roboczej umozliwiające podłączenie wagi i klawiatury komputerowej,celem wysyłania danych do zewnętrznego systemu edytującego dane-wymagany komplet gniazd komputerowych(RS 232,USB,PS2) |  |  |  |  | tak
6 | Na wyposażeniu komory pełnowymiarowa klawiatura medyczna z możliwością dezynfekcji i pracy w komorze laminarnej |  |  |  |  | tak
7 | Moc oświetlenia w przestrzeni roboczej nie mniej niż1200 lx |  |  |  |  | tak
| UWAGA | Z UWAGI NA ISTNIEJĄCE OTWORY DRZWIOWE ORAZ KSZTAŁT ZAPROJEKTOWANEGO POMIESZCZENIA ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOSTARCZENIA KOMORY DO PRACY Z CYTOSTATYKAMI W DWÓCH ELEMENTACH : komora robocza i C-kształtna podstawa komory

## Pakiet 7
PAKIET 7
Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent,
rok produkcji
1. | Waga Elektroniczna precyzyjna do pracy w nawiewie laminarnym | 1szt.
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Parametry określone jako "TAK", są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
WAGA ELEKTRONICZNA PRECYZYJNA DO PRACY W NAWIEWIE LAMINARNYM 1 SZTUKA
Nazwa Urządzenia: model, nr katalogowy
Producent: pełna nazwa ,adres,strona www
Kraj produkcji:
Rok produkcji:2017-parametr wymagalny
I PARAMETR | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY- podać stronę oferty na potwierdzenie oferowanego parametru
1 | Sprzęt fabrycznie nowy | [6 empty] | tak
2 | Waga elektroniczna precyzyjna przystosowana do pracy w nawiewie laminarnym | [6 empty] | tak
3 | Waga bezszczelinowa z klawiaturą dotykową,z kablami do podłączenia w komorze laminarnej | [6 empty] | tak
4 | Waga fabrycznie legalizowana | [6 empty] | tak
5 | Dokładność wagi 0,01g | [6 empty] | tak,podać
6 | Udżwig do 2100g waga zaopatrzona w szafkę przeciwpodmuchową | [6 empty] | tak
7 | Czas stabilizacji max 1,2s | [6 empty] | tak,podać
8 | Wymiar szalki150/ 170mm x 180/ 205 mm | [6 empty] | tak
9 | Współpraca z systemem komputerowym do produkcji leków cytotoksycznych | [6 empty] | tak

## Pakiet 8
PAKIET 8
Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent,
rok produkcji
1. | Drukarka termotransferowa do etykiet | 1 szt.
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Parametry określone jako "TAK", są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
DRUKARKA TERMOTRANSFEROWA DO ETYKIET 1 SZTUKA
Nazwa Urządzenia: model,nr katalogowy
Producent: pełna nazwa ,adres,strona www
Kraj produkcji:
Rok produkcji: 2017-parametr wymagalny
| I PARAMETR | [6 empty] | PARAMETR WYMAGALNY | parametr oferowany- podać stronę oferty na potwierdzenie oferowanego parametru
1 | Sprzęt fabrycznie nowy | [6 empty] | tak
2 | Obudowa metalowa odporna na dezynfekcję | [6 empty] | tak
3 | Rozdzielczość min 200dpi | [6 empty] | tak,podać
4 | Prędkość druku około 150mm/s | [6 empty] | tak
5 | Szerokość druku do 104mm | [6 empty] | tak
6 | Materiały eksploatacyjne etykiety w rozmiarze75/ 80 x 45/ 50 mm i odpowiedniej ilości taśmy barwiącej | [6 empty] | tak
7 | Współpraca z systemem komputerowym do produkcji leków cytostatycznych | [6 empty] | tak
8 | Deklaracja zgodności z aktualnymi normami wspólnoty Europejskiej oraz oznakowanie CE | [6 empty] | tak,załączyć
9 | Certyfikowany system mierzenia jakości ISO 9001:2008 dla producenta | [6 empty] | tak załączyć
10 | Certfiakt bezpieczeństwa TUV NORD | [6 empty] | tak

## Pakiet 9
PAKIET 9
Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent,
rok produkcji
1. | Wolnostająca zgrzewarka na odpady cytotoksyczne | 1 szt.
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Parametry określone jako "TAK", są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
WOLNOSTOJĄCA ZGRZEWARKA NA ODPADY CYTOTOKSYCZNE 1 SZTUKA
Nazwa Urządzenia: model,nr katalogowy
Producent: pełna nazwa ,adres,strona www
Kraj produkcji:
Rok produkcji:2017-parametr wymagalny,znak CE
LP | [7 empty] | Parametr wymagalny | parametr oferowany- podać stronę oferty na potwierdzenie oferowanego parametru
I PARAMETRY TECHNICZNE
1 | Sprzęt fabrycznie nowy , nieużywany wczesniej do prezentacji | [6 empty] | tak
2 | Urzadzenie służące do szczelnego zamykania zgrzewania odpadów zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy poprzez eliminacje parowania odpadów cytotoksycznych | [6 empty] | tak
3 | zasilanie 230 V | [6 empty] | tak
4 | Obudowa ze stali szlachetnej ,odporna na środki dezynfekcyjne | [6 empty] | tak
5 | Wymiary urządzenia zainstalowanego na mobilnej ramie ,system obrotowych kół,o regulowanej wysokości w zakresie 865mmm -1085mmm od poziomu podłogi | [6 empty] | tak,podać
6 | Obsługa urządzenia za pomoca włącznika noznego | [6 empty] | tak
7 | automatyczny podajnik folii | [6 empty] | tak
8 | Urządzenie do zgrzewania rękawów foliowych | [6 empty] | tak
9 | Rękaw foliowy w zestawie,obwód rękawa 100-120cm | [6 empty] | tak,

## Pakiet 10
PAKIET 10
Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent,
rok produkcji
1. | Witryna chłodnicza apteczna | 4 szt.
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Parametry określone jako "TAK", są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
WITRYNA CHŁODNICZA APTECZNA - 4 SZT
Nazwa urządzenia: model, nr katalogowy
Producent: pełna nazwa, adres, strona www.
Kraj produkcji:
Rok produkcji: 2017 - parametr wymagany
PARAMETRY TECHNICZNE
lp. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY - PODAĆ STRONĘ NA POTWIERDZENIE OFEROWANEGO PARAMETRU
1 | Sprzęt fabrycznie nowy | [6 empty] | TAK
2 | Temperatura wewnętrzna 0-10 stopni C | [6 empty] | TAK
3 | Ilość drzwi - 1 sztuka | [6 empty] | TAK
4 | Ilość półek 5 | [6 empty] | TAK
5 | Ilość organizerów 2 + 1 półka | [6 empty] | TAK
6 | Wymiary 600x600 maksymalna wysokość 180-200CM | [6 empty] | TAK
7 | Automatyczne odszranianie i odparowywanie wody | [6 empty] | TAK
8 | System wentylacji | [6 empty] | TAK
9 | Wewnętrzne oswietlenie | [6 empty] | TAK
10 | Płynna regulacja temperatury | [6 empty] | TAK
11 | Drzwi w standardzie prawe | [6 empty] | TAK
12 | Zamek drzwiowy | [6 empty] | TAK
13 | Niski poziom hałasu | [6 empty] | TAK
14 | Gwarancja 24 miesiące | [6 empty] | TAK
15 | Zasilanie 230V | [6 empty] | TAK

## Pakiet 11
PAKIET 11
| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent,
rok produkcji
| 1. | Waga laboratoryjna 2kg | 1 szt.
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Parametry określone jako "TAK", są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
Waga laboratoryjna 2 kg - 1 SZTUKA
Nazwa urządzenia: model, nr katalogowy
Producent: pełna nazwa, adres, strona www.
Kraj produkcji:
Rok produkcji: 2017 - parametr wymagany
PARAMETRY TECHNICZNE
lp. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY- podać stronę oferty na potwierdzenie oferowanego parametru
1 | Sprzęt fabrycznie nowy,niepowystawowy w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty | [6 empty] | TAK
2 | Mechanizm ważący o sprawdzonej ,klasycznej konstrukcji zapewniającej ,niezawodną ekspolatację | [6 empty] | TAK
3 | Kalibracja wewnętrznym odwaznikiem | [6 empty] | TAK
4 | Legalizacja na okres 3 lat w cenie wagi | [6 empty] | TAK
5 | Duzy jasny podświetlony wyświetlacz | [6 empty] | TAK
6 | Funkcjonalna ,wygodna klawiatura | [6 empty] | TAK
7 | Regulowane nóżki | [6 empty] | TAK
8 | Z łącza umożliwiające podłączenie do komputera i drukarki | [6 empty] | TAK
9 | Zakres ważenia 0,5 -2000g | [6 empty] | TAK
10 | Dokładnośc 0,01g | [6 empty] | TAK
11 | Wymiary szalki średnica min 110/ 115mm | [6 empty] | TAK
12 | Zasilanie 230 V | [6 empty] | TAK
13 | Wymagana gwarancja 24 miesiące | [6 empty] | TAK
14 | Deklaracja zgodności z aktualnymi normami Wspólnoty Europejskiej oraz oznakowanie CE | [6 empty] | TAK
15 | Certyfikowany sysytem mierzenia jakości ISO 9001:2000 dla Producenta | [6 empty] | TAK

## Pakiet 12
PAKIET 12
Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent,
rok produkcji
1. | Waga laboratoryjna 5 kg | 1 szt.
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Parametry określone jako "TAK", są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
Waga laboratoryjna 5 kg
Nazwa urządzenia: model, nr katalogowy
Producent: pełna nazwa, adres, strona www.
Kraj produkcji:
Rok produkcji: 2017 - parametr wymagany
PARAMETRY TECHNICZNE
|  | lp. | [6 empty] | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY- podać stronę oferty na potwierdzenie oferowanego parametru
|  | 1 | Sprzęt fabrycznie nowy | [5 empty] | TAK
|  | 2 | Mechanizm ważący o sprawdzonej ,klasycznej konstrukcji zapewniającej ,niezawodną ekspolatację | [5 empty] | TAK
|  | 3 | Kalibracja wewnętrznym odważnikiem | [5 empty] | TAK
|  | 4 | Legalizacja ważna na okres 3 lat w cenie wagi | [5 empty] | TAK
|  | 5 | Duży jasny podświetlony wyświetlacz | [5 empty] | TAK
|  | 6 | Funkcjonalna ,wygodna klawiatura | [5 empty] | TAK
|  | 7 | Złącza umożliwiające podłączenie do komputera i drukarki | [5 empty] | TAK
|  | 8 | Zakres ważenia 0,5 - 4000g/ 5000g | [5 empty] | TAK
|  | 9 | Dokładnośc 0,01g | [5 empty] | TAK
|  | 10 | Wymiary szalki średnica min 180mm | [5 empty] | TAK
|  | 11 | Zasilanie 230 V | [5 empty] | TAK
|  | 12 | Wymagana gwarancja 24 miesiące | [5 empty] | TAK
|  | 13 | Deklaracja zgodności z aktualnymi normami Wspólnoty Europejskiej oraz oznakowanie CE | [5 empty] | TAK
|  | 14 | Certyfikowany sysytem mierzenia jakości ISO 9001:2000 dla Producenta | [5 empty] | TAK

## Pakiet 13
Pakiet 13
Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent,
rok produkcji
1. | Oprogramowanie do pracowni cytostatyków | 1 szt.
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Parametry określone jako "TAK", są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
Oprogramowanie dla pracowni cytostatyków
Nazwa porducenta
Oferowane oprogramowanie nazwa wersja
Nazwa i adres podmiotu świadczącego serwis autoryzowany przez producenta
| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany- podać stronę oferty na potwierdzenie oferowanego parametru
I INFORMACJE OGÓLNE
| 1 | Zlecanie leków z oddziału i poradni-1 stanowisko zleceniowe | TAK
| 2 | Przyjmowanie recept i zatwierdzanie leków do wykonania -1 stanowisko w aptece szpitalnej | TAK
| 3 | Przygotowanie leków- 1 stanowisko w pracowni cytostatyków(komora laminarna) | TAK
II INFORMACJE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA
| 1 | System posiada polski interfejs uzytkownika | TAK
| 2 | Pełna obsługa systemu w języku polskim | TAK
| 3 | System posiada wyszukiwarkę kontekstową | TAK
| 4 | Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z pózniejszym użytkowaniem innych rozwiązań zewnętrznych użytych w oprogramowaniu | TAK
| 5 | Oprogramowanie ma możliwość jednoczesnej pracy na wielu monitorach (z jednego stanowiska) oraz dzielenia przestrzeni roboczej programu do jednoczesnego wyświetlenia dwóch planów terapii w celu porównania | TAK
III INFORMACJE DOTYCZĄCE PACJENTA
| 1 | Program przechowuje podstawowe dane personalne pacjenta:imię,nazwisko,adres zamieszkania,ulica,kraj,kod pocztowy,miejscowośc,data urodzenia,miejsce urodzenia,nr telefonu,e-mail,PESEL pacjenta,osoba upowazniona do odbiorudokumentacjiz rodzajem pokrewieństwa,nr ubezpieczenia,status ubezpieczenia(pole wyboru),okres ważności ubezpieczenia,rodzaj dokumentu ubezpieczenia,wysokość dawek konkretnych substancji czynnych przyjetych przez pacjenta w innych ośrodkach leczenia | TAK
| 2 | Program przechowuje informacje o pobycie pacjenta w miejscu leczenia ambulatoryjnego /stacjonarnego,data ,czas przyjęcia na oddział lub w poradni,data i czas wypisu z oddziału lub poradni,nr księgi głównej,tryb przyjęcia,uwagi | TAK
| 3 | Program przechowuje dane o diagnozie i chorobach współistniejących | TAK
| 4 | Wyniki badań pacjenta można wprowadzić w powiązaniu z pobytem w szpitalu oraz bez powiązania z zpobytem w szpitalu | TAK
| 5 | Program umożliwia automatyczne obliczanie wyników badań , których rezultaty zależą od parametrów badań(np.,powierzchnia ciała,klirens kreatyniny) | TAK
IV INFORMACJE DOTYCZĄCE TERAPII PACJENTA
| 1 | Program pozwala na rozpisanie indywidualnego planu terapii pacjenta na dwa sposoby-adaptację istniejącego schematu terapii lub poprzez ręczną konfigurację w przypadku indywidualnych programów terapeutycznych | TAK
| 2 | Przy tworzeniu planu terapii można ograniczyć liczbę cykli | TAK
| 3 | Przy tworzeniu planu terapii mozna wpisac uwagi ,które pojawią się zależnie od wyboru na poczatku i/lub na końcu | TAK
| 4 | Przy tworzeniu planu terapii można okreslić specyficzne dla planuograniczenia dawek maksymalnych i skumulowanych konkretnych substancji czynnych | TAK
| 5 | Stworzony indywidualny plan terapii pacjenta może być dowolnie modyfikowany przez lekarza i/lub farmaceutę ,posiadajacego odpowiednie uprawnienia zgodnie z autoryzacją | TAK
| 6 | Elementy planu terapii:-definicje cykli wraz z okresami przerw pomiędzy nimi-definicje podań leków wymagających przygotowania z uwzględnieniem daty i czasu podania - cas/okres,kolejnośc i sposób podania-priorytet podania leku(rutynowy /pilny)-dawkę w formie absolutnej(ilość odpowiednich jednostek)lub relatywnejwzględem bazowego parametru(masy ciała,powierzchni ciała,klirensu kreatyniny)-formy leku po przygotowaniu(worek,strzykawka,pompa)-informacje o materiałach pojemników leków w celu monitorowania niekorzystnych interakcji-informacje do wydruku na etykiecie leku | TAK
| 7 | Plan terapii można kontrolować na następujące sposoby:używając szczegółowego widoku planu terapii ukazującego postęp terapii w formie hierarchicznej lub w formie widoku kalendarzowego | TAK
| 8 | Leki w obrębie planu terapii można dawkować w jednostkach masy(mg) i materii(mmol)w zależności od konfiguracjidanych preparatu,uzupełnianych zgodnie z kartą charakterystyki leku | TAK
V INFORMACJE DOTYCZĄCE SCHEMATÓW TERAPII
| 1 | Program umożliwia przechowywanie i gromadzenie schematów terapii jako implementacji używanych protokołów chemioterapii.Schemat terapii posiada funkcjonalność planu terapii z uwzględnieniem wyjątków takich jak:schemat jako zapis protokołu nie jest powiązany z indywidualnym przypadkiem -rozpisywany jest tylko pierwszy cykl,pozostałe jako powtórzeniowe są kopią pierwszego- schematy terapii można przeglądać wyłącznie w widoku szczegółowym i kompaktowym | TAK
| 2 | Program umozliwia określenie nastepujących własciwości schematu terapii:-nazwy terapii - początku terapii od 1 dnia -uwag na początku i końcu schyematu- oddziałów na których można stosować schemat- specyficznych dla schematuograniczeń dawek maksymalnych i skumulowanych konkretnych substancji czynnych - statusu | TAK
VI INFORMACJE DOTYCZACE AUTENTYKACJI I AUTORYZACJI
| 1 | Autentykacje porzez kombinację użytkownik/hasło | TAK
| 2 | Autoryzacja nastepuje poprzez konfrontację identyfikatora użytkownika i zdefiniowanego ,konfigurowanego zestawu uprawnień określonego na dwóch poziomach:grupy użytkowników - indywidualnego użytkownika | TAK
VII INFORMACJE DOTYCZĄCE MECHANIZMU MONITOROWANIA BEZPIECZEŃSTWA TERAPII
| 1 | Program kontroluje przekroczenia dawek maksymalnych i skumulowanych w czasie rzeczywistym | TAK
| 2 | Program kontrolujezdefiniowane zasady przesunięcia cykli w czasie rzeczywistym w zalezności od wyników badań pacjenta i ich okresu wazności | TAK
| 3 | Program kontroluje zdefiniowane zasady modyfikacji dawek leków w czasie rzeczywistym,w zależnosci od wyników badań pacjenta i ich okresu ważności | TAK
| 4 | Program kontroluje niekorzystne interakciew czasie rzeczywistym | TAK
| 5 | Program kontroluje poprawność dawkowania konfrontując ją ze zdefiniowanymi kartami charakterystyki leku w czasie rzeczywistym | TAK
| 6 | Program kontroluje trwałość przygotowanych preparatów na każdym etapie od zlecenia do podania konfrontująć ją z kartą charakterystyki leku w czasie rzeczywistym ,program umozliwiaśledzenie trwałości mikrobiologicznej | TAK
| 7 | Program kontroluje w czasie rzeczywistym trwałośc resztek po produkcji leku | TAK
| 8 | Program kontroluje w czasie rzeczywistym trwałośc leków na stanie magazynowym | TAK
| 9 | Identyfikacja pacjentów z użyciem kodów kreskowych | TAK
| 10 | Identyfikacja przy uzyciu kodów kreskowych preparatów handlowych wprowadzanych w module magazynowym z przeznaczeniem do produkcji i przygotowywania wlewów leków cytotoksycznych | TAK
| 11 | Identyfikacja resztek przy uzyciu kodów kreskowych | TAK
VIII INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKCJI LEKÓW
| 1 | Program umozliwia produkcje leków metodą wolumetryczną w oparciu o dane karty charakterystykileku i wyniki badań pacjenta,z automatycznymprzeliczeniem pobrań i przepływem magazynowym | TAK
| 2 | Program umożliwia produkcję leku w niestandardowej objętości nośnika tj : 100,250,500,1000 ml,sygnalizując konieczność usunięcia odpowiedniej objętości nośnika | TAK
| 3 | Program umożliwia produkcję leków w zadanej objętości końcowej,sygnalizując koniecznośc usunięcia odpowiedniej objętości nosnika | TAK
| 4 | Program pozwala na produkcjęsubstratów do produkcji leków własciwych | TAK
| 5 | Program pozwala na produkcje leków metodą grawimetryczną ze współpracą z wagą zainstalowaną w komorze cytostatycznej | TAK
| 6 | Program tworzy raporty dające całośc informacji o działalności pracowni leku cytostatycznego ze szczególnym uwzględnieniem listy wykonanych produkcji | TAK
IX INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH W PROGRAMIE WYKORZYSTYWANYCH WIELOKROTNIE
| 1 | Program zawiera słownik pacjentów | TAK
| 2 | Program posiada słowniksubstancjii czynnych:nazwa,skrót,kod ATC.jednostka miary,maksymalna dawka jednorazowa i dobowa | TAK
| 3 | Program posiada słownikpreparatów przechowujący katalog leków handlowych tj.nazwa,producent,informację na etykietę,sposób przechowywania,zasady dawkowania,przyporządkowane substancje czynne,niekorzystne interakcje z materiałami pojemników,forma stężeniatzn typ pojemnika,kodEAN,ilość leku w pojemniku,masa substancji czynnej,masa substancji pomocniczej,masa całkowita,objętośc całkowita,gęstość,dozwolone rozpuszczalniki i roztwory nośne,ograniczenia dawek dla konkretnego preparatu handlowego | TAK
| 4 | Program posiada słownik roztworów infuzyjnych przechowujący informacje ;aktywność ,nazwa ,skrót,typ rozpuszczalnika,producent,typ i materiał pojemnika,objętość nominalna i maksymalna | TAK
| 5 | program posiada słownik pojemników przechowujący informacje:aktywność,nazwa,producent,typ i materiał,objętość | TAK
| 6 | program posiada Słownik producentów i dostawców leków | TAK
| 7 | Program zawiera słowniki magazynowe przechowujące informacje o stanach magazynów z wyszczególnieniem poszczególnych serii | TAK
| 8 | Program zawiera słowniki pomocniczetj:typy rozpuszczalników /roztwrów,typy i materiały pojemników, sposoby podania,jednostka miary | TAK
X DANE DOTYCZĄCE PRAC INSTALACYJNYCH,WDROŻENIOWYCH
| 1 | Instalacja systemu na serwerze i komputerach klienckich | TAK
| 2 | Konfiguracja systemu | TAK

## pakiet 14
PAKIET 14
Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent,
rok produkcji
1. | Program do żywienia pozajelitowego | 1 szt.
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Parametry określone jako "TAK", są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
Oprogramowanie dla pracowni cytostatyków
Nazwa porducenta
Oferowane oprogramowanie nazwa wersja
Nazwa i adres podmiotu świadczącego serwis autoryzowany przez producenta
| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany- podać stronę oferty na potwierdzenie oferowanego parametru
I INFORMACJE OGÓLNE
| 1 | Program umożliwia zlecanie żywienia parenteralnego przez lekarzy w oparciu o następujące algorytmy* dla dorosłych/wg zapotrzebowania na energię ,białko i płyny,możliwość uwzględnienia stanu zdrowia pacjenta * dla dzieci i noworodków /wg podaży w g/kg masy ciała,możliwość uwzględnienia ilości płynów i przyjmowanego pokarmu *wg płynów bazowych /ilość płynów bazowych w ml , procentowa ilość aminokwasów i ilość dodatkowej wody.Dodatkowe preparaty dodawane indywidualnie. | tak podać
| 2 | Program umożliwia wystawianie zleceń przez lekarzy dla noworodków z uwzględnieniem czy noworodek jest wcześniakiem z wagą poniżej 1,5kg oraz uwzględnieniem ilości przyjmowanego przez noworodka pokarmu matki lub sztucznego | tak podać
| 3 | Program umożliwia wystawianie zleceń przez lekarzy z zastosowaniem worków RTU(dodawanie preparatów do RTU zgodnie z charakterystyką produktu) dwu i trzykomorowyvh | tak podać
| 4 | Program umożliwia wystawianie zleceń przez lekarzy bez stosowania algorytmów,na podstawie ilości preparatów | tak podać
| 5 | Ocena stabilności mieszaniny w oparciu o wyliczone parametry recepty /mieszaniny podczas jej wypisywania | tak podać
| 6 | Program posiada ostrzeżenie w przypadkach przekroczeńwartości parametrów zlecanych mieszanek | tak podać
| 7 | Program pozwakla na zasięgnięcie informacji o witaminach i pierwiastkach śladowych podczas zlecania mieszaniny | tak podać
| 8 | Program pozwala na określenie /ustalenie ilości recept ,dni dla żywienia domowego | tak podać
| 9 | Program umożliwia kopiowanie recept żywieniowych wystawianych dla pacjentów | tak podać
| 10 | Program pozwala na obsługę wcześniej przygotowanych mieszanek żywieniowych | tak podać
| 11 | Program określa sposób podania żywienia (dojście centralne lub drogą obwodową) | tak podać
| 12 | Elektroniczne przesłanie recepty do apteki szpitalnej /pracowni żywieniowej celem wykonania mieszaniny | tak podać
| 13 | Sprawdzenie i zatwierdzenie przez pracownika apteki recept wystawionych przez lekarzy- z uwzględnieniem parametrów stabilności mieszaniny żywieniowej | tak podać
| 14 | Wydruk zlecenia żywienia pozajelitowego | tak podać
| 15 | Przygotowanie listy potrzeb preparatów i sprzętu w sztukach wraz z numeramii serii | tak podać
| 16 | Program umożliwia wykonanie recept dla żywienia na weekend,żywienia domowego w sysytemie tygodniowym | tak podać
| 17 | Program umożliwia dopisanie wody do worka żywieniowego potrzebnej do rozpuszczenia Soluvitu,Cernevitu | tak podać
| 18 | Program umożliwia drukowanie etykiet na worki z preparatami żywieniowymi na podstawie wystawionych recept | tak podać
| 19 | Program umożliwia drukowanie na etykietach preparatów ,które należy dodac do worka przed podaniem pacjentowi | tak podać
| 20 | Program umożliwia korzystanie z zestawień zleceń wypisywanych przez lekarzy | tak podać
| 21 | Program pozwala rozliczyć preparaty i sprzęt zużyty do żywienia pozajelitowego w programie aptecznym oraz na oddzialy szpitalne | tak podać
| 22 | Program drukuje raporty wykonań i wydań mieszanin żywieniowych | tak podać
| 23 | Program kontroluje numery serii i daty wazności produktów i sprzętu | tak podać
| 24 | Program rozlicza koszty żywienia pozajelitowego | tak podać
| 25 | Program automatycznie rozlicza mieszaniny żywieniowe na pacjenta | tak podać
| 26 | Możliwość wspłópracy z z maszynami żywieniowymi dostępnymi na rynku | tak podać